## Hodnoty
Agilent 33220A jako zdroj rozehřáty oba čítače studené t=24,5
Počet | cas [s] | intervaly mer 5s | Frekvenece P [Hz] | Frekvence HP [Hz] | čas [s] | Směrodatná odchylka P [Hz] | Směrodatná odchylka HP [Hz] | Průměrná hodnota P [Hz] | Průměrná hodnota HP [Hz]
1 | 12:53 | 0 | 9999998.61 | 10000019.64 | 60 | 0.050472 | 0.0070711 | 9999998.5585 | 10000019.64 | 0
2 | 12:53 | 5 | 9999998.61 | 10000019.63 | 120 | 0.04595 | 0.0079296 | 9999998.4825 | 10000019.6592 | 13
3 | 12:53 | 10 | 9999998.59 | 10000019.63 | 180 | 0.048399 | 0.0049237 | 9999998.4883 | 10000019.6833 | 25
4 | 12:53 | 15 | 9999998.57 | 10000019.64 | 240 | 0.038485 | 0.0051493 | 9999998.5492 | 10000019.6758 | 37
5 | 12:54 | 20 | 9999998.54 | 10000019.64 | 300 | 0.046188 | 0.0079296 | 9999998.5433 | 10000019.6658 | 49
6 | 12:54 | 25 | 9999998.55 | 10000019.64 | 360 | 0.044789 | 0.0060302 | 9999998.6133 | 10000019.66 | 61
7 | 12:54 | 30 | 9999998.59 | 10000019.64 | 420 | 0.026572 | 0.004264 | 9999998.6283 | 10000019.67 | 73
8 | 12:54 | 35 | 9999998.6 | 10000019.64 | 480 | 0.057122 | 0.0051493 | 9999998.5942 | 10000019.6708 | 85
9 | 12:54 | 40 | 9999998.55 | 10000019.63 | 540 | 0.046993 | 0.007785 | 9999998.5392 | 10000019.6733 | 97
10 | 12:54 | 45 | 9999998.53 | 10000019.64 | 600 | 0.03705 | 0.013114 | 9999998.595 | 10000019.6808 | 109
11 | 12:54 | 50 | 9999998.57 | 10000019.65 | 660 | 0.052657 | 0.0051493 | 9999998.535 | 10000019.6892 | 121
12 | 12:54 | 55 | 9999998.53 | 10000019.65 | 720 | 0.020652 | 0.0083485 | 9999998.5692 | 10000019.6983 | 133
13 | 12:54 | 60 | 9999998.42 | 10000019.65 | 780 | 0.078161 | 0.0083485 | 9999998.61 | 10000019.7117 | 145
14 | 12:54 | 65 | 9999998.41 | 10000019.65 | 840 | 0.032602 | 0.0079296 | 9999998.6642 | 10000019.7042 | 157
15 | 12:54 | 70 | 9999998.53 | 10000019.65 | 900 | 0.034411 | 0.0095346 | 9999998.6925 | 10000019.7 | 169
16 | 12:54 | 75 | 9999998.51 | 10000019.65 | 960 | 0.029683 | 0.0051493 | 9999998.6942 | 10000019.7208 | 181
17 | 12:55 | 80 | 9999998.51 | 10000019.66 | 1020 | 0.077811 | 0.0051493 | 9999998.71 | 10000019.7208 | 193
18 | 12:55 | 85 | 9999998.53 | 10000019.66 | 1080 | 0.040639 | 0.010553 | 9999998.6883 | 10000019.7375 | 205
19 | 12:55 | 90 | 9999998.55 | 10000019.66 | 1140 | 0.053485 | 0.0052223 | 9999998.6067 | 10000019.745 | 217
20 | 12:55 | 95 | 9999998.5 | 10000019.65 | 1200 | 0.04814 | 0.0066856 | 9999998.6142 | 10000019.7458 | 229
21 | 12:55 | 100 | 9999998.47 | 10000019.66 | 1260 | 0.041887 | 0.007785 | 9999998.565 | 10000019.7467 | 241
22 | 12:55 | 105 | 9999998.45 | 10000019.67 | 1320 | 0.033934 | 0.0062158 | 9999998.5667 | 10000019.7475 | 253
23 | 12:55 | 110 | 9999998.42 | 10000019.67 | 1380 | 0.079924 | 0.0065134 | 9999998.6033 | 10000019.7367 | 265
24 | 12:55 | 115 | 9999998.44 | 10000019.66 | 1440 | 0.041887 | 0.0066856 | 9999998.655 | 10000019.7242 | 277
25 | 12:55 | 120 | 9999998.47 | 10000019.67 | 1500 | 0.044543 | 0.0066856 | 9999998.6075 | 10000019.7158 | 289
26 | 12:55 | 125 | 9999998.41 | 10000019.68 | 1560 | 0.069653 | 0.0090034 | 9999998.6117 | 10000019.7208 | 301
27 | 12:55 | 130 | 9999998.43 | 10000019.68 | 1620 | 0.024121 | 0.0066856 | 9999998.52 | 10000019.7158 | 313
28 | 12:55 | 135 | 9999998.5 | 10000019.68 | 1680 | 0.066652 | 0.0083485 | 9999998.6133 | 10000019.7083 | 325
29 | 12:56 | 140 | 9999998.58 | 10000019.69 | 1740 | 0.041442 | 0.0051493 | 9999998.5858 | 10000019.6958 | 337
30 | 12:56 | 145 | 9999998.5 | 10000019.69 | 1800 | 0.061693 | 0.0045227 | 9999998.5767 | 10000019.6925 | 349
31 | 12:56 | 150 | 9999998.5 | 10000019.69 | 1860 | 0.03872 | 0.0096531 | 9999998.5658 | 10000019.6875 | 361
32 | 12:56 | 155 | 9999998.51 | 10000019.68 | 1920 | 0.04489 | 0.0079296 | 9999998.5417 | 10000019.6858 | 373
33 | 12:56 | 160 | 9999998.44 | 10000019.68 | 1980 | 0.042667 | 0.0079296 | 9999998.5675 | 10000019.6858 | 385
34 | 12:56 | 165 | 9999998.47 | 10000019.69 | 2040 | 0.035162 | 0.006742 | 9999998.61 | 10000019.685 | 397
35 | 12:56 | 170 | 9999998.46 | 10000019.68 | 2100 | 0.036296 | 0.012792 | 9999998.5792 | 10000019.69 | 409
36 | 12:56 | 175 | 9999998.53 | 10000019.68 | 2160 | 0.065574 | 0.006742 | 9999998.715 | 10000019.695 | 421
37 | 12:56 | 180 | 9999998.53 | 10000019.68 | 2220 | 0.054349 | 0.0075378 | 9999998.7192 | 10000019.6725 | 433
38 | 12:56 | 185 | 9999998.56 | 10000019.68 | 2280 | 0.073896 | 0.011645 | 9999998.7133 | 10000019.6792 | 445
39 | 12:56 | 190 | 9999998.56 | 10000019.68 | 2340 | 0.05257 | 0.010445 | 9999998.7 | 10000019.69 | 457
40 | 12:56 | 195 | 9999998.56 | 10000019.68 | 2400 | 0.054745 | 0.0066856 | 9999998.6717 | 10000019.7092 | 469
41 | 12:57 | 200 | 9999998.55 | 10000019.68 | 2460 | 0.071748 | 0.0038925 | 9999998.6375 | 10000019.7117 | 481
42 | 12:57 | 205 | 9999998.56 | 10000019.68 | 2520 | 0.086388 | 0.006742 | 9999998.7258 | 10000019.715 | 493
43 | 12:57 | 210 | 9999998.55 | 10000019.67 | 2580 | 0.051603 | 0.006742 | 9999998.6642 | 10000019.715 | 505
44 | 12:57 | 215 | 9999998.55 | 10000019.67 | 2640 | 0.040788 | 0.0098473 | 9999998.665 | 10000019.7133 | 517
45 | 12:57 | 220 | 9999998.5 | 10000019.67 | 2700 | 0.042095 | 0.0075378 | 9999998.6008 | 10000019.7125 | 529
46 | 12:57 | 225 | 9999998.5 | 10000019.68 | 2760 | 0.037254 | 0.0088763 | 9999998.6267 | 10000019.7133 | 541
47 | 12:57 | 230 | 9999998.49 | 10000019.67 | 2820 | 0.066212 | 0.0062158 | 9999998.6975 | 10000019.7175 | 553
48 | 12:57 | 235 | 9999998.58 | 10000019.67 | 2880 | 0.040104 | 0.0093744 | 9999998.7742 | 10000019.7283 | 565
49 | 12:57 | 240 | 9999998.63 | 10000019.68 | 2940 | 0.034674 | 0.0051493 | 9999998.7075 | 10000019.7358 | 577
50 | 12:57 | 245 | 9999998.56 | 10000019.68 | 3000 | 0.02468 | 0.0079772 | 9999998.675 | 10000019.735 | 589
51 | 12:57 | 250 | 9999998.6 | 10000019.66 | 3060 | 0.045218 | 0.0065134 | 9999998.6158 | 10000019.7433 | 601
52 | 12:57 | 255 | 9999998.6 | 10000019.67 | 3120 | 0.042023 | 0.0090034 | 9999998.5725 | 10000019.7408 | 613
53 | 12:58 | 260 | 9999998.56 | 10000019.67 | 3180 | 0.040973 | 0.0096531 | 9999998.5967 | 10000019.7525 | 625
54 | 12:58 | 265 | 9999998.49 | 10000019.67 | 3240 | 0.048586 | 0.0066856 | 9999998.5217 | 10000019.7542 | 637
55 | 12:58 | 270 | 9999998.47 | 10000019.67 | 3300 | 0.067212 | 0.0090034 | 9999998.4642 | 10000019.7408 | 649
56 | 12:58 | 275 | 9999998.48 | 10000019.67 | 3360 | 0.041304 | 0.0066856 | 9999998.5783 | 10000019.7308 | 661
57 | 12:58 | 280 | 9999998.53 | 10000019.67 | 3420 | 0.054125 | 0.0066856 | 9999998.6275 | 10000019.7292 | 673
58 | 12:58 | 285 | 9999998.51 | 10000019.66 | 3480 | 0.050782 | 0.0062158 | 9999998.5983 | 10000019.7375 | 685
59 | 12:58 | 290 | 9999998.56 | 10000019.66 | 3540 | 0.050535 | 0.0090034 | 9999998.5758 | 10000019.7408 | 697
60 | 12:58 | 295 | 9999998.58 | 10000019.65 | 3600 | 0.028391 | 0.0049237 | 9999998.5433 | 10000019.7333 | 709
61 | 12:58 | 300 | 9999998.58 | 10000019.66 | 3660 | 0.032983 | 0.0066856 | 9999998.5283 | 10000019.7408 | 721
62 | 12:58 | 305 | 9999998.59 | 10000019.66 | 3720 | 0.045419 | 0.0051493 | 9999998.4692 | 10000019.7408 | 733
63 | 12:58 | 310 | 9999998.6 | 10000019.66 | 3780 | 0.052477 | 0.0071774 | 9999998.4858 | 10000019.7383 | 745
64 | 12:58 | 315 | 9999998.54 | 10000019.66 | 3840 | 0.066941 | 0.010553 | 9999998.5558 | 10000019.7475 | 757
65 | 12:59 | 320 | 9999998.56 | 10000019.66 | 3900 | 0.070081 | 0.0079772 | 9999998.6275 | 10000019.755 | 769
66 | 12:59 | 325 | 9999998.62 | 10000019.65 | 3960 | 0.027675 | 0.011547 | 9999998.5475 | 10000019.7367 | 781
67 | 12:59 | 330 | 9999998.61 | 10000019.65 | 4020 | 0.039418 | 0.0075378 | 9999998.5342 | 10000019.7375 | 793
68 | 12:59 | 335 | 9999998.62 | 10000019.66 | 4080 | 0.050812 | 0.0051493 | 9999998.58 | 10000019.7342 | 805
69 | 12:59 | 340 | 9999998.61 | 10000019.66 | 4140 | 0.031945 | 0.0051493 | 9999998.6425 | 10000019.7392 | 817
70 | 12:59 | 345 | 9999998.63 | 10000019.67 | 4200 | 0.076451 | 0.011382 | 9999998.6842 | 10000019.7575 | 829
71 | 12:59 | 350 | 9999998.6 | 10000019.66 | 4260 | 0.055507 | 0.01446 | 9999998.5642 | 10000019.795 | 841
72 | 12:59 | 355 | 9999998.67 | 10000019.66 | 4320 | 0.052129 | 0.023143 | 9999998.5092 | 10000019.8492 | 853
73 | 12:59 | 360 | 9999998.71 | 10000019.67 | 4380 | 0.065661 | 0.011382 | 9999998.3725 | 10000019.9075 | 865
74 | 12:59 | 365 | 9999998.63 | 10000019.67 | 4440 | 0.045151 | 0.015374 | 9999998.2975 | 10000019.96 | 877
75 | 12:59 | 370 | 9999998.65 | 10000019.67 | 4500 | 0.056219 | 0.016583 | 9999998.2683 | 10000019.9925 | 889
76 | 12:59 | 375 | 9999998.6 | 10000019.66 | 4560 | 0.12788 | 0.013371 | 9999998.3742 | 10000020.0383 | 901
77 | 13:00 | 380 | 9999998.61 | 10000019.67 | 4620 | 0.10933 | 0.012792 | 9999998.2342 | 10000020.07 | 913
78 | 13:00 | 385 | 9999998.63 | 10000019.68 | 4680 | 0.048021 | 0.012309 | 9999998.2617 | 10000020.1067 | 925
79 | 13:00 | 390 | 9999998.67 | 10000019.67 | 4740 | 0.03542 | 0.0073855 | 9999998.26 | 10000020.14 | 937
80 | 13:00 | 395 | 9999998.61 | 10000019.67 | 4800 | 0.043064 | 0.0057735 | 9999998.2 | 10000020.1517 | 949
81 | 13:00 | 400 | 9999998.65 | 10000019.67 | 4860 | 0.038337 | 0.012401 | 9999998.1817 | 10000020.1658 | 961
82 | 13:00 | 405 | 9999998.62 | 10000019.67 | 4920 | 0.051139 | 0.0079296 | 9999998.1483 | 10000020.1858 | 973
83 | 13:00 | 410 | 9999998.67 | 10000019.67 | 4980 | 0.038485 | 0.014222 | 9999998.0858 | 10000020.2325 | 985
84 | 13:00 | 415 | 9999998.59 | 10000019.67 | 5040 | 0.058981 | 0.017816 | 9999998.1233 | 10000020.2742 | 997
85 | 13:00 | 420 | 9999998.61 | 10000019.67 | 5100 | 0.041442 | 0.014222 | 9999998.0958 | 10000020.3175 | 1009
86 | 13:00 | 425 | 9999998.69 | 10000019.68 | 5160 | 0.025879 | 0.0086603 | 9999998.0583 | 10000020.3475 | 1021
87 | 13:00 | 430 | 9999998.66 | 10000019.68 | 5220 | 0.081184 | 0.014434 | 9999997.985 | 10000020.3708 | 1033
88 | 13:00 | 435 | 9999998.6 | 10000019.67 | 5280 | 0.046872 | 0.0079296 | 9999997.9417 | 10000020.3708 | 1045
89 | 13:01 | 440 | 9999998.62 | 10000019.66 | 5340 | 0.071409 | 0.0071774 | 9999997.9808 | 10000020.3783 | 1057
90 | 13:01 | 445 | 9999998.55 | 10000019.67 | 5400 | 0.044484 | 0.006742 | 9999997.9717 | 10000020.385 | 1069
91 | 13:01 | 450 | 9999998.52 | 10000019.67 | 5460 | 0.038009 | 0.0088763 | 9999997.9542 | 10000020.3733 | 1081
92 | 13:01 | 455 | 9999998.49 | 10000019.67 | 5520 | 0.067167 | 0.0052223 | 9999998.0175 | 10000020.375 | 1093
93 | 13:01 | 460 | 9999998.61 | 10000019.67 | 5580 | 0.056802 | 0.0073855 | 9999998.0158 | 10000020.39 | 1105
94 | 13:01 | 465 | 9999998.61 | 10000019.67 | 5640 | 0.052628 | 0.0086603 | 9999998.0667 | 10000020.3975 | 1117
95 | 13:01 | 470 | 9999998.62 | 10000019.67 | 5700 | 0.067868 | 0.0090034 | 9999997.9967 | 10000020.4158 | 1129
96 | 13:01 | 475 | 9999998.61 | 10000019.67 | 5760 | 0.067616 | 0.0079296 | 9999998.0142 | 10000020.4208 | 1141
97 | 13:01 | 480 | 9999998.55 | 10000019.67 | 5820 | 0.061416 | 0.010553 | 9999998.0392 | 10000020.4375 | 1153
98 | 13:01 | 485 | 9999998.61 | 10000019.68 | 5880 | 0.09815 | 0.0066856 | 9999998.0617 | 10000020.4658 | 1165
99 | 13:01 | 490 | 9999998.5 | 10000019.68 | 5940 | 0.075538 | 0.0051493 | 9999998.0717 | 10000020.4858 | 1177
100 | 13:01 | 495 | 9999998.62 | 10000019.68 | 6000 | 0.084437 | 0.0075378 | 9999998.0925 | 10000020.4975 | 1189
101 | 13:02 | 500 | 9999998.54 | 10000019.67 | 6060 | 0.073045 | 0.010731 | 9999998.0758 | 10000020.5233 | 1201
102 | 13:02 | 505 | 9999998.53 | 10000019.66 | 6120 | 0.030748 | 0.011282 | 9999997.98 | 10000020.55 | 1213
103 | 13:02 | 510 | 9999998.57 | 10000019.66 | 6180 | 0.061859 | 0.0098473 | 9999997.9342 | 10000020.5867 | 1225
104 | 13:02 | 515 | 9999998.59 | 10000019.67 | 6240 | 0.053343 | 0.0090453 | 9999997.965 | 10000020.585 | 1237
105 | 13:02 | 520 | 9999998.52 | 10000019.67 | 6300 | 0.029987 | 0.0062158 | 9999997.9258 | 10000020.5825 | 1249
106 | 13:02 | 525 | 9999998.51 | 10000019.68 | 6360 | 0.032602 | 0.0066856 | 9999997.9708 | 10000020.5808 | 1261
107 | 13:02 | 530 | 9999998.49 | 10000019.68 | 6420 | 0.040555 | 0.0060302 | 9999997.9592 | 10000020.57 | 1273
108 | 13:02 | 535 | 9999998.49 | 10000019.68 | 6480 | 0.029064 | 0.0051493 | 9999997.9408 | 10000020.5592 | 1285
109 | 13:02 | 540 | 9999998.5 | 10000019.67 | 6540 | 0.04048 | 0.0090453 | 9999997.9875 | 10000020.555 | 1297
110 | 13:02 | 545 | 9999998.63 | 10000019.66 | 6600 | 0.033394 | 0.011146 | 9999998.0067 | 10000020.5317 | 1309
111 | 13:02 | 550 | 9999998.59 | 10000019.66 | 6660 | 0.033439 | 0.0066856 | 9999998.015 | 10000020.5158 | 1321
112 | 13:02 | 555 | 9999998.59 | 10000019.67 | 6720 | 0.072796 | 0.013114 | 9999998.0108 | 10000020.4958 | 1333
113 | 13:03 | 560 | 9999998.62 | 10000019.67 | 6780 | 0.061914 | 0.0038925 | 9999998.0283 | 10000020.4917 | 1345
114 | 13:03 | 565 | 9999998.63 | 10000019.68 | 6840 | 0.045594 | 0.009962 | 9999998.0533 | 10000020.4908 | 1357
115 | 13:03 | 570 | 9999998.6 | 10000019.69 | 6900 | 0.052743 | 0.0066856 | 9999998.01 | 10000020.4842 | 1369
116 | 13:03 | 575 | 9999998.6 | 10000019.69 | 6960 | 0.03873 | 0.007785 | 9999998.005 | 10000020.4633 | 1381
117 | 13:03 | 580 | 9999998.58 | 10000019.69 | 7020 | 0.049444 | 0.0057735 | 9999997.9858 | 10000020.4517 | 1393
118 | 13:03 | 585 | 9999998.65 | 10000019.68 | 7080 | 0.04795 | 0.0049237 | 9999997.9542 | 10000020.4467 | 1405
119 | 13:03 | 590 | 9999998.56 | 10000019.69 | 7140 | 0.042525 | 0.0051493 | 9999997.9508 | 10000020.4508 | 1417
120 | 13:03 | 595 | 9999998.51 | 10000019.7 | 7200 | 0.085329 | 0.0066856 | 9999997.9458 | 10000020.4542 | 1429
121 | 13:03 | 600 | 9999998.58 | 10000019.69 | [5 empty] | 1441
122 | 13:03 | 605 | 9999998.54 | 10000019.7
123 | 13:03 | 610 | 9999998.54 | 10000019.69
124 | 13:03 | 615 | 9999998.53 | 10000019.69
125 | 13:04 | 620 | 9999998.53 | 10000019.69
126 | 13:04 | 625 | 9999998.54 | 10000019.69
127 | 13:04 | 630 | 9999998.57 | 10000019.69
128 | 13:04 | 635 | 9999998.56 | 10000019.69
129 | 13:04 | 640 | 9999998.6 | 10000019.68
130 | 13:04 | 645 | 9999998.59 | 10000019.68
131 | 13:04 | 650 | 9999998.54 | 10000019.69
132 | 13:04 | 655 | 9999998.48 | 10000019.69
133 | 13:04 | 660 | 9999998.4 | 10000019.69
134 | 13:04 | 665 | 9999998.58 | 10000019.69
135 | 13:04 | 670 | 9999998.59 | 10000019.69
136 | 13:04 | 675 | 9999998.57 | 10000019.69
137 | 13:05 | 680 | 9999998.58 | 10000019.69
138 | 13:05 | 685 | 9999998.55 | 10000019.69
139 | 13:05 | 690 | 9999998.57 | 10000019.7
140 | 13:05 | 695 | 9999998.55 | 10000019.7
141 | 13:05 | 700 | 9999998.55 | 10000019.7
142 | 13:05 | 705 | 9999998.53 | 10000019.71
143 | 13:05 | 710 | 9999998.6 | 10000019.7
144 | 13:05 | 715 | 9999998.57 | 10000019.71
145 | 13:05 | 720 | 9999998.59 | 10000019.71
146 | 13:05 | 725 | 9999998.52 | 10000019.7
147 | 13:05 | 730 | 9999998.49 | 10000019.7
148 | 13:05 | 735 | 9999998.5 | 10000019.71
149 | 13:06 | 740 | 9999998.54 | 10000019.7
150 | 13:06 | 745 | 9999998.63 | 10000019.71
151 | 13:06 | 750 | 9999998.67 | 10000019.71
152 | 13:06 | 755 | 9999998.67 | 10000019.71
153 | 13:06 | 760 | 9999998.59 | 10000019.72
154 | 13:06 | 765 | 9999998.66 | 10000019.72
155 | 13:06 | 770 | 9999998.71 | 10000019.72
156 | 13:06 | 775 | 9999998.67 | 10000019.72
157 | 13:06 | 780 | 9999998.67 | 10000019.72
158 | 13:06 | 785 | 9999998.61 | 10000019.72
159 | 13:06 | 790 | 9999998.62 | 10000019.72
160 | 13:06 | 795 | 9999998.66 | 10000019.71
161 | 13:07 | 800 | 9999998.66 | 10000019.7
162 | 13:07 | 805 | 9999998.7 | 10000019.7
163 | 13:07 | 810 | 9999998.71 | 10000019.7
164 | 13:07 | 815 | 9999998.69 | 10000019.7
165 | 13:07 | 820 | 9999998.67 | 10000019.7
166 | 13:07 | 825 | 9999998.67 | 10000019.7
167 | 13:07 | 830 | 9999998.65 | 10000019.7
168 | 13:07 | 835 | 9999998.63 | 10000019.7
169 | 13:07 | 840 | 9999998.7 | 10000019.7
170 | 13:07 | 845 | 9999998.69 | 10000019.69
171 | 13:07 | 850 | 9999998.74 | 10000019.69
172 | 13:07 | 855 | 9999998.76 | 10000019.68
173 | 13:08 | 860 | 9999998.72 | 10000019.7
174 | 13:08 | 865 | 9999998.65 | 10000019.7
175 | 13:08 | 870 | 9999998.69 | 10000019.7
176 | 13:08 | 875 | 9999998.7 | 10000019.7
177 | 13:08 | 880 | 9999998.67 | 10000019.71
178 | 13:08 | 885 | 9999998.68 | 10000019.71
179 | 13:08 | 890 | 9999998.69 | 10000019.71
180 | 13:08 | 895 | 9999998.64 | 10000019.7
181 | 13:08 | 900 | 9999998.68 | 10000019.71
182 | 13:08 | 905 | 9999998.72 | 10000019.71
183 | 13:08 | 910 | 9999998.65 | 10000019.72
184 | 13:08 | 915 | 9999998.69 | 10000019.72
185 | 13:09 | 920 | 9999998.72 | 10000019.72
186 | 13:09 | 925 | 9999998.72 | 10000019.72
187 | 13:09 | 930 | 9999998.71 | 10000019.72
188 | 13:09 | 935 | 9999998.67 | 10000019.72
189 | 13:09 | 940 | 9999998.72 | 10000019.72
190 | 13:09 | 945 | 9999998.72 | 10000019.73
191 | 13:09 | 950 | 9999998.7 | 10000019.72
192 | 13:09 | 955 | 9999998.64 | 10000019.72
193 | 13:09 | 960 | 9999998.67 | 10000019.73
194 | 13:09 | 965 | 9999998.64 | 10000019.72
195 | 13:09 | 970 | 9999998.65 | 10000019.71
196 | 13:09 | 975 | 9999998.6 | 10000019.72
197 | 13:10 | 980 | 9999998.61 | 10000019.73
198 | 13:10 | 985 | 9999998.71 | 10000019.72
199 | 13:10 | 990 | 9999998.7 | 10000019.72
200 | 13:10 | 995 | 9999998.76 | 10000019.72
201 | 13:10 | 1000 | 9999998.7 | 10000019.72
202 | 13:10 | 1005 | 9999998.77 | 10000019.72
203 | 13:10 | 1010 | 9999998.87 | 10000019.72
204 | 13:10 | 1015 | 9999998.75 | 10000019.72
205 | 13:10 | 1020 | 9999998.76 | 10000019.73
206 | 13:10 | 1025 | 9999998.74 | 10000019.72
207 | 13:10 | 1030 | 9999998.7 | 10000019.72
208 | 13:10 | 1035 | 9999998.72 | 10000019.73
209 | 13:11 | 1040 | 9999998.66 | 10000019.74
210 | 13:11 | 1045 | 9999998.61 | 10000019.73
211 | 13:11 | 1050 | 9999998.68 | 10000019.74
212 | 13:11 | 1055 | 9999998.65 | 10000019.75
213 | 13:11 | 1060 | 9999998.67 | 10000019.74
214 | 13:11 | 1065 | 9999998.66 | 10000019.75
215 | 13:11 | 1070 | 9999998.75 | 10000019.74
216 | 13:11 | 1075 | 9999998.71 | 10000019.74
217 | 13:11 | 1080 | 9999998.71 | 10000019.75
218 | 13:11 | 1085 | 9999998.66 | 10000019.74
219 | 13:11 | 1090 | 9999998.67 | 10000019.74
220 | 13:11 | 1095 | 9999998.58 | 10000019.74
221 | 13:12 | 1100 | 9999998.61 | 10000019.74
222 | 13:12 | 1105 | 9999998.66 | 10000019.75
223 | 13:12 | 1110 | 9999998.65 | 10000019.75
224 | 13:12 | 1115 | 9999998.55 | 10000019.74
225 | 13:12 | 1120 | 9999998.51 | 10000019.75
226 | 13:12 | 1125 | 9999998.54 | 10000019.75
227 | 13:12 | 1130 | 9999998.61 | 10000019.75
228 | 13:12 | 1135 | 9999998.65 | 10000019.74
229 | 13:12 | 1140 | 9999998.59 | 10000019.75
230 | 13:12 | 1145 | 9999998.55 | 10000019.74
231 | 13:12 | 1150 | 9999998.53 | 10000019.75
232 | 13:12 | 1155 | 9999998.62 | 10000019.76
233 | 13:13 | 1160 | 9999998.67 | 10000019.75
234 | 13:13 | 1165 | 9999998.63 | 10000019.75
235 | 13:13 | 1170 | 9999998.56 | 10000019.74
236 | 13:13 | 1175 | 9999998.61 | 10000019.74
237 | 13:13 | 1180 | 9999998.62 | 10000019.74
238 | 13:13 | 1185 | 9999998.65 | 10000019.74
239 | 13:13 | 1190 | 9999998.69 | 10000019.74
240 | 13:13 | 1195 | 9999998.6 | 10000019.75
241 | 13:13 | 1200 | 9999998.64 | 10000019.75
242 | 13:13 | 1205 | 9999998.54 | 10000019.76
243 | 13:13 | 1210 | 9999998.53 | 10000019.75
244 | 13:13 | 1215 | 9999998.56 | 10000019.73
245 | 13:14 | 1220 | 9999998.52 | 10000019.74
246 | 13:14 | 1225 | 9999998.56 | 10000019.75
247 | 13:14 | 1230 | 9999998.53 | 10000019.74
248 | 13:14 | 1235 | 9999998.52 | 10000019.75
249 | 13:14 | 1240 | 9999998.6 | 10000019.75
250 | 13:14 | 1245 | 9999998.66 | 10000019.74
251 | 13:14 | 1250 | 9999998.6 | 10000019.75
252 | 13:14 | 1255 | 9999998.59 | 10000019.75
253 | 13:14 | 1260 | 9999998.57 | 10000019.75
254 | 13:14 | 1265 | 9999998.55 | 10000019.75
255 | 13:14 | 1270 | 9999998.59 | 10000019.75
256 | 13:14 | 1275 | 9999998.54 | 10000019.74
257 | 13:15 | 1280 | 9999998.52 | 10000019.74
258 | 13:15 | 1285 | 9999998.52 | 10000019.75
259 | 13:15 | 1290 | 9999998.58 | 10000019.74
260 | 13:15 | 1295 | 9999998.55 | 10000019.75
261 | 13:15 | 1300 | 9999998.56 | 10000019.75
262 | 13:15 | 1305 | 9999998.63 | 10000019.74
263 | 13:15 | 1310 | 9999998.6 | 10000019.75
264 | 13:15 | 1315 | 9999998.6 | 10000019.76
265 | 13:15 | 1320 | 9999998.56 | 10000019.75
266 | 13:15 | 1325 | 9999998.53 | 10000019.74
267 | 13:15 | 1330 | 9999998.56 | 10000019.74
268 | 13:15 | 1335 | 9999998.56 | 10000019.74
269 | 13:16 | 1340 | 9999998.55 | 10000019.75
270 | 13:16 | 1345 | 9999998.6 | 10000019.74
271 | 13:16 | 1350 | 9999998.49 | 10000019.74
272 | 13:16 | 1355 | 9999998.55 | 10000019.74
273 | 13:16 | 1360 | 9999998.61 | 10000019.73
274 | 13:16 | 1365 | 9999998.67 | 10000019.73
275 | 13:16 | 1370 | 9999998.65 | 10000019.73
276 | 13:16 | 1375 | 9999998.71 | 10000019.73
277 | 13:16 | 1380 | 9999998.76 | 10000019.73
278 | 13:16 | 1385 | 9999998.69 | 10000019.73
279 | 13:16 | 1390 | 9999998.72 | 10000019.73
280 | 13:16 | 1395 | 9999998.71 | 10000019.73
281 | 13:17 | 1400 | 9999998.65 | 10000019.72
282 | 13:17 | 1405 | 9999998.69 | 10000019.73
283 | 13:17 | 1410 | 9999998.63 | 10000019.73
284 | 13:17 | 1415 | 9999998.59 | 10000019.72
285 | 13:17 | 1420 | 9999998.67 | 10000019.73
286 | 13:17 | 1425 | 9999998.6 | 10000019.72
287 | 13:17 | 1430 | 9999998.65 | 10000019.72
288 | 13:17 | 1435 | 9999998.62 | 10000019.72
289 | 13:17 | 1440 | 9999998.64 | 10000019.71
290 | 13:17 | 1445 | 9999998.7 | 10000019.71
291 | 13:17 | 1450 | 9999998.62 | 10000019.72
292 | 13:17 | 1455 | 9999998.57 | 10000019.72
293 | 13:18 | 1460 | 9999998.63 | 10000019.71
294 | 13:18 | 1465 | 9999998.63 | 10000019.71
295 | 13:18 | 1470 | 9999998.6 | 10000019.72
296 | 13:18 | 1475 | 9999998.66 | 10000019.72
297 | 13:18 | 1480 | 9999998.59 | 10000019.72
298 | 13:18 | 1485 | 9999998.6 | 10000019.73
299 | 13:18 | 1490 | 9999998.58 | 10000019.71
300 | 13:18 | 1495 | 9999998.58 | 10000019.71
301 | 13:18 | 1500 | 9999998.53 | 10000019.71
302 | 13:18 | 1505 | 9999998.55 | 10000019.72
303 | 13:18 | 1510 | 9999998.62 | 10000019.72
304 | 13:18 | 1515 | 9999998.66 | 10000019.72
305 | 13:19 | 1520 | 9999998.65 | 10000019.71
306 | 13:19 | 1525 | 9999998.63 | 10000019.71
307 | 13:19 | 1530 | 9999998.69 | 10000019.71
308 | 13:19 | 1535 | 9999998.74 | 10000019.72
309 | 13:19 | 1540 | 9999998.62 | 10000019.72
310 | 13:19 | 1545 | 9999998.55 | 10000019.73
311 | 13:19 | 1550 | 9999998.52 | 10000019.74
312 | 13:19 | 1555 | 9999998.51 | 10000019.73
313 | 13:19 | 1560 | 9999998.6 | 10000019.72
314 | 13:19 | 1565 | 9999998.53 | 10000019.72
315 | 13:19 | 1570 | 9999998.54 | 10000019.71
316 | 13:19 | 1575 | 9999998.55 | 10000019.73
317 | 13:20 | 1580 | 9999998.51 | 10000019.72
318 | 13:20 | 1585 | 9999998.48 | 10000019.71
319 | 13:20 | 1590 | 9999998.5 | 10000019.72
320 | 13:20 | 1595 | 9999998.48 | 10000019.71
321 | 13:20 | 1600 | 9999998.52 | 10000019.72
322 | 13:20 | 1605 | 9999998.55 | 10000019.72
323 | 13:20 | 1610 | 9999998.54 | 10000019.71
324 | 13:20 | 1615 | 9999998.52 | 10000019.71
325 | 13:20 | 1620 | 9999998.52 | 10000019.71
326 | 13:20 | 1625 | 9999998.49 | 10000019.72
327 | 13:20 | 1630 | 9999998.53 | 10000019.72
328 | 13:20 | 1635 | 9999998.58 | 10000019.72
329 | 13:21 | 1640 | 9999998.64 | 10000019.71
330 | 13:21 | 1645 | 9999998.69 | 10000019.71
331 | 13:21 | 1650 | 9999998.67 | 10000019.71
332 | 13:21 | 1655 | 9999998.7 | 10000019.7
333 | 13:21 | 1660 | 9999998.66 | 10000019.7
334 | 13:21 | 1665 | 9999998.59 | 10000019.71
335 | 13:21 | 1670 | 9999998.66 | 10000019.7
336 | 13:21 | 1675 | 9999998.59 | 10000019.7
337 | 13:21 | 1680 | 9999998.56 | 10000019.7
338 | 13:21 | 1685 | 9999998.62 | 10000019.7
339 | 13:21 | 1690 | 9999998.65 | 10000019.69
340 | 13:21 | 1695 | 9999998.6 | 10000019.7
341 | 13:22 | 1700 | 9999998.56 | 10000019.7
342 | 13:22 | 1705 | 9999998.5 | 10000019.69
343 | 13:22 | 1710 | 9999998.59 | 10000019.7
344 | 13:22 | 1715 | 9999998.63 | 10000019.69
345 | 13:22 | 1720 | 9999998.62 | 10000019.69
346 | 13:22 | 1725 | 9999998.58 | 10000019.69
347 | 13:22 | 1730 | 9999998.56 | 10000019.7
348 | 13:22 | 1735 | 9999998.57 | 10000019.7
349 | 13:22 | 1740 | 9999998.55 | 10000019.7
350 | 13:22 | 1745 | 9999998.56 | 10000019.7
351 | 13:22 | 1750 | 9999998.53 | 10000019.69
352 | 13:22 | 1755 | 9999998.52 | 10000019.69
353 | 13:23 | 1760 | 9999998.5 | 10000019.69
354 | 13:23 | 1765 | 9999998.53 | 10000019.69
355 | 13:23 | 1770 | 9999998.68 | 10000019.69
356 | 13:23 | 1775 | 9999998.61 | 10000019.69
357 | 13:23 | 1780 | 9999998.68 | 10000019.69
358 | 13:23 | 1785 | 9999998.64 | 10000019.7
359 | 13:23 | 1790 | 9999998.54 | 10000019.7
360 | 13:23 | 1795 | 9999998.56 | 10000019.69
361 | 13:23 | 1800 | 9999998.57 | 10000019.69
362 | 13:23 | 1805 | 9999998.64 | 10000019.69
363 | 13:23 | 1810 | 9999998.58 | 10000019.71
364 | 13:23 | 1815 | 9999998.55 | 10000019.7
365 | 13:24 | 1820 | 9999998.53 | 10000019.69
366 | 13:24 | 1825 | 9999998.6 | 10000019.68
367 | 13:24 | 1830 | 9999998.6 | 10000019.69
368 | 13:24 | 1835 | 9999998.57 | 10000019.68
369 | 13:24 | 1840 | 9999998.58 | 10000019.68
370 | 13:24 | 1845 | 9999998.54 | 10000019.69
371 | 13:24 | 1850 | 9999998.49 | 10000019.68
372 | 13:24 | 1855 | 9999998.56 | 10000019.68
373 | 13:24 | 1860 | 9999998.55 | 10000019.68
374 | 13:24 | 1865 | 9999998.44 | 10000019.68
375 | 13:24 | 1870 | 9999998.53 | 10000019.69
376 | 13:24 | 1875 | 9999998.55 | 10000019.68
377 | 13:25 | 1880 | 9999998.58 | 10000019.67
378 | 13:25 | 1885 | 9999998.54 | 10000019.68
379 | 13:25 | 1890 | 9999998.61 | 10000019.68
380 | 13:25 | 1895 | 9999998.59 | 10000019.69
381 | 13:25 | 1900 | 9999998.57 | 10000019.69
382 | 13:25 | 1905 | 9999998.54 | 10000019.69
383 | 13:25 | 1910 | 9999998.5 | 10000019.69
384 | 13:25 | 1915 | 9999998.52 | 10000019.69
385 | 13:25 | 1920 | 9999998.53 | 10000019.7
386 | 13:25 | 1925 | 9999998.5 | 10000019.7
387 | 13:25 | 1930 | 9999998.5 | 10000019.7
388 | 13:25 | 1935 | 9999998.59 | 10000019.69
389 | 13:26 | 1940 | 9999998.59 | 10000019.69
390 | 13:26 | 1945 | 9999998.58 | 10000019.69
391 | 13:26 | 1950 | 9999998.64 | 10000019.68
392 | 13:26 | 1955 | 9999998.6 | 10000019.68
393 | 13:26 | 1960 | 9999998.6 | 10000019.68
394 | 13:26 | 1965 | 9999998.53 | 10000019.68
395 | 13:26 | 1970 | 9999998.56 | 10000019.68
396 | 13:26 | 1975 | 9999998.54 | 10000019.68
397 | 13:26 | 1980 | 9999998.58 | 10000019.68
398 | 13:26 | 1985 | 9999998.59 | 10000019.68
399 | 13:26 | 1990 | 9999998.63 | 10000019.68
400 | 13:26 | 1995 | 9999998.63 | 10000019.69
401 | 13:27 | 2000 | 9999998.59 | 10000019.68
402 | 13:27 | 2005 | 9999998.53 | 10000019.67
403 | 13:27 | 2010 | 9999998.63 | 10000019.68
404 | 13:27 | 2015 | 9999998.6 | 10000019.69
405 | 13:27 | 2020 | 9999998.58 | 10000019.69
406 | 13:27 | 2025 | 9999998.66 | 10000019.69
407 | 13:27 | 2030 | 9999998.65 | 10000019.69
408 | 13:27 | 2035 | 9999998.62 | 10000019.69
409 | 13:27 | 2040 | 9999998.61 | 10000019.69
410 | 13:27 | 2045 | 9999998.55 | 10000019.69
411 | 13:27 | 2050 | 9999998.59 | 10000019.68
412 | 13:27 | 2055 | 9999998.53 | 10000019.68
413 | 13:28 | 2060 | 9999998.6 | 10000019.67
414 | 13:28 | 2065 | 9999998.53 | 10000019.68
415 | 13:28 | 2070 | 9999998.55 | 10000019.69
416 | 13:28 | 2075 | 9999998.63 | 10000019.68
417 | 13:28 | 2080 | 9999998.63 | 10000019.69
418 | 13:28 | 2085 | 9999998.61 | 10000019.7
419 | 13:28 | 2090 | 9999998.6 | 10000019.71
420 | 13:28 | 2095 | 9999998.55 | 10000019.7
421 | 13:28 | 2100 | 9999998.58 | 10000019.71
422 | 13:28 | 2105 | 9999998.6 | 10000019.7
423 | 13:28 | 2110 | 9999998.71 | 10000019.7
424 | 13:28 | 2115 | 9999998.62 | 10000019.7
425 | 13:29 | 2120 | 9999998.68 | 10000019.7
426 | 13:29 | 2125 | 9999998.66 | 10000019.7
427 | 13:29 | 2130 | 9999998.72 | 10000019.7
428 | 13:29 | 2135 | 9999998.8 | 10000019.69
429 | 13:29 | 2140 | 9999998.8 | 10000019.7
430 | 13:29 | 2145 | 9999998.75 | 10000019.69
431 | 13:29 | 2150 | 9999998.77 | 10000019.69
432 | 13:29 | 2155 | 9999998.71 | 10000019.69
433 | 13:29 | 2160 | 9999998.76 | 10000019.68
434 | 13:29 | 2165 | 9999998.69 | 10000019.67
435 | 13:29 | 2170 | 9999998.72 | 10000019.68
436 | 13:29 | 2175 | 9999998.75 | 10000019.68
437 | 13:30 | 2180 | 9999998.68 | 10000019.68
438 | 13:30 | 2185 | 9999998.66 | 10000019.68
439 | 13:30 | 2190 | 9999998.8 | 10000019.68
440 | 13:30 | 2195 | 9999998.75 | 10000019.67
441 | 13:30 | 2200 | 9999998.83 | 10000019.66
442 | 13:30 | 2205 | 9999998.7 | 10000019.66
443 | 13:30 | 2210 | 9999998.7 | 10000019.67
444 | 13:30 | 2215 | 9999998.65 | 10000019.67
445 | 13:30 | 2220 | 9999998.7 | 10000019.67
446 | 13:30 | 2225 | 9999998.72 | 10000019.67
447 | 13:30 | 2230 | 9999998.7 | 10000019.67
448 | 13:30 | 2235 | 9999998.72 | 10000019.66
449 | 13:31 | 2240 | 9999998.79 | 10000019.67
450 | 13:31 | 2245 | 9999998.78 | 10000019.68
451 | 13:31 | 2250 | 9999998.79 | 10000019.68
452 | 13:31 | 2255 | 9999998.79 | 10000019.68
453 | 13:31 | 2260 | 9999998.75 | 10000019.67
454 | 13:31 | 2265 | 9999998.68 | 10000019.69
455 | 13:31 | 2270 | 9999998.57 | 10000019.69
456 | 13:31 | 2275 | 9999998.67 | 10000019.7
457 | 13:31 | 2280 | 9999998.6 | 10000019.69
458 | 13:31 | 2285 | 9999998.61 | 10000019.69
459 | 13:31 | 2290 | 9999998.64 | 10000019.68
460 | 13:31 | 2295 | 9999998.65 | 10000019.68
461 | 13:32 | 2300 | 9999998.73 | 10000019.67
462 | 13:32 | 2305 | 9999998.67 | 10000019.68
463 | 13:32 | 2310 | 9999998.74 | 10000019.69
464 | 13:32 | 2315 | 9999998.75 | 10000019.69
465 | 13:32 | 2320 | 9999998.73 | 10000019.7
466 | 13:32 | 2325 | 9999998.77 | 10000019.7
467 | 13:32 | 2330 | 9999998.74 | 10000019.7
468 | 13:32 | 2335 | 9999998.65 | 10000019.7
469 | 13:32 | 2340 | 9999998.72 | 10000019.7
470 | 13:32 | 2345 | 9999998.65 | 10000019.7
471 | 13:32 | 2350 | 9999998.64 | 10000019.7
472 | 13:32 | 2355 | 9999998.69 | 10000019.71
473 | 13:33 | 2360 | 9999998.69 | 10000019.71
474 | 13:33 | 2365 | 9999998.71 | 10000019.71
475 | 13:33 | 2370 | 9999998.73 | 10000019.71
476 | 13:33 | 2375 | 9999998.75 | 10000019.72
477 | 13:33 | 2380 | 9999998.65 | 10000019.72
478 | 13:33 | 2385 | 9999998.73 | 10000019.7
479 | 13:33 | 2390 | 9999998.63 | 10000019.71
480 | 13:33 | 2395 | 9999998.63 | 10000019.71
481 | 13:33 | 2400 | 9999998.56 | 10000019.71
482 | 13:33 | 2405 | 9999998.56 | 10000019.71
483 | 13:33 | 2410 | 9999998.63 | 10000019.71
484 | 13:33 | 2415 | 9999998.74 | 10000019.71
485 | 13:34 | 2420 | 9999998.73 | 10000019.71
486 | 13:34 | 2425 | 9999998.75 | 10000019.71
487 | 13:34 | 2430 | 9999998.65 | 10000019.71
488 | 13:34 | 2435 | 9999998.64 | 10000019.71
489 | 13:34 | 2440 | 9999998.56 | 10000019.72
490 | 13:34 | 2445 | 9999998.59 | 10000019.71
491 | 13:34 | 2450 | 9999998.59 | 10000019.71
492 | 13:34 | 2455 | 9999998.66 | 10000019.71
493 | 13:34 | 2460 | 9999998.55 | 10000019.72
494 | 13:34 | 2465 | 9999998.55 | 10000019.71
495 | 13:34 | 2470 | 9999998.7 | 10000019.71
496 | 13:34 | 2475 | 9999998.73 | 10000019.71
497 | 13:35 | 2480 | 9999998.74 | 10000019.71
498 | 13:35 | 2485 | 9999998.84 | 10000019.72
499 | 13:35 | 2490 | 9999998.82 | 10000019.72
500 | 13:35 | 2495 | 9999998.8 | 10000019.73
501 | 13:35 | 2500 | 9999998.82 | 10000019.72
502 | 13:35 | 2505 | 9999998.71 | 10000019.72
503 | 13:35 | 2510 | 9999998.62 | 10000019.71
504 | 13:35 | 2515 | 9999998.69 | 10000019.71
505 | 13:35 | 2520 | 9999998.69 | 10000019.71
506 | 13:35 | 2525 | 9999998.71 | 10000019.7
507 | 13:35 | 2530 | 9999998.74 | 10000019.71
508 | 13:35 | 2535 | 9999998.57 | 10000019.72
509 | 13:36 | 2540 | 9999998.64 | 10000019.72
510 | 13:36 | 2545 | 9999998.67 | 10000019.72
511 | 13:36 | 2550 | 9999998.64 | 10000019.71
512 | 13:36 | 2555 | 9999998.66 | 10000019.71
513 | 13:36 | 2560 | 9999998.63 | 10000019.71
514 | 13:36 | 2565 | 9999998.63 | 10000019.72
515 | 13:36 | 2570 | 9999998.63 | 10000019.72
516 | 13:36 | 2575 | 9999998.71 | 10000019.72
517 | 13:36 | 2580 | 9999998.74 | 10000019.72
518 | 13:36 | 2585 | 9999998.65 | 10000019.72
519 | 13:36 | 2590 | 9999998.59 | 10000019.71
520 | 13:36 | 2595 | 9999998.67 | 10000019.73
521 | 13:37 | 2600 | 9999998.66 | 10000019.72
522 | 13:37 | 2605 | 9999998.66 | 10000019.73
523 | 13:37 | 2610 | 9999998.71 | 10000019.71
524 | 13:37 | 2615 | 9999998.68 | 10000019.71
525 | 13:37 | 2620 | 9999998.74 | 10000019.71
526 | 13:37 | 2625 | 9999998.7 | 10000019.71
527 | 13:37 | 2630 | 9999998.66 | 10000019.7
528 | 13:37 | 2635 | 9999998.65 | 10000019.7
529 | 13:37 | 2640 | 9999998.61 | 10000019.71
530 | 13:37 | 2645 | 9999998.63 | 10000019.72
531 | 13:37 | 2650 | 9999998.57 | 10000019.72
532 | 13:37 | 2655 | 9999998.56 | 10000019.71
533 | 13:38 | 2660 | 9999998.64 | 10000019.71
534 | 13:38 | 2665 | 9999998.58 | 10000019.72
535 | 13:38 | 2670 | 9999998.58 | 10000019.71
536 | 13:38 | 2675 | 9999998.56 | 10000019.71
537 | 13:38 | 2680 | 9999998.54 | 10000019.71
538 | 13:38 | 2685 | 9999998.61 | 10000019.7
539 | 13:38 | 2690 | 9999998.62 | 10000019.7
540 | 13:38 | 2695 | 9999998.68 | 10000019.72
541 | 13:38 | 2700 | 9999998.64 | 10000019.72
542 | 13:38 | 2705 | 9999998.67 | 10000019.7
543 | 13:38 | 2710 | 9999998.65 | 10000019.7
544 | 13:38 | 2715 | 9999998.65 | 10000019.71
545 | 13:39 | 2720 | 9999998.53 | 10000019.71
546 | 13:39 | 2725 | 9999998.6 | 10000019.71
547 | 13:39 | 2730 | 9999998.64 | 10000019.71
548 | 13:39 | 2735 | 9999998.65 | 10000019.71
549 | 13:39 | 2740 | 9999998.6 | 10000019.72
550 | 13:39 | 2745 | 9999998.65 | 10000019.72
551 | 13:39 | 2750 | 9999998.62 | 10000019.72
552 | 13:39 | 2755 | 9999998.64 | 10000019.73
553 | 13:39 | 2760 | 9999998.62 | 10000019.72
554 | 13:39 | 2765 | 9999998.67 | 10000019.72
555 | 13:39 | 2770 | 9999998.64 | 10000019.72
556 | 13:39 | 2775 | 9999998.65 | 10000019.71
557 | 13:40 | 2780 | 9999998.74 | 10000019.72
558 | 13:40 | 2785 | 9999998.75 | 10000019.72
559 | 13:40 | 2790 | 9999998.78 | 10000019.72
560 | 13:40 | 2795 | 9999998.74 | 10000019.71
561 | 13:40 | 2800 | 9999998.77 | 10000019.71
562 | 13:40 | 2805 | 9999998.71 | 10000019.72
563 | 13:40 | 2810 | 9999998.55 | 10000019.71
564 | 13:40 | 2815 | 9999998.71 | 10000019.72
565 | 13:40 | 2820 | 9999998.66 | 10000019.73
566 | 13:40 | 2825 | 9999998.78 | 10000019.72
567 | 13:40 | 2830 | 9999998.75 | 10000019.72
568 | 13:40 | 2835 | 9999998.7 | 10000019.72
569 | 13:41 | 2840 | 9999998.8 | 10000019.73
570 | 13:41 | 2845 | 9999998.79 | 10000019.73
571 | 13:41 | 2850 | 9999998.72 | 10000019.73
572 | 13:41 | 2855 | 9999998.77 | 10000019.75
573 | 13:41 | 2860 | 9999998.79 | 10000019.74
574 | 13:41 | 2865 | 9999998.74 | 10000019.73
575 | 13:41 | 2870 | 9999998.81 | 10000019.73
576 | 13:41 | 2875 | 9999998.84 | 10000019.72
577 | 13:41 | 2880 | 9999998.8 | 10000019.72
578 | 13:41 | 2885 | 9999998.75 | 10000019.73
579 | 13:41 | 2890 | 9999998.74 | 10000019.74
580 | 13:41 | 2895 | 9999998.66 | 10000019.74
581 | 13:42 | 2900 | 9999998.68 | 10000019.74
582 | 13:42 | 2905 | 9999998.64 | 10000019.74
583 | 13:42 | 2910 | 9999998.72 | 10000019.74
584 | 13:42 | 2915 | 9999998.72 | 10000019.74
585 | 13:42 | 2920 | 9999998.72 | 10000019.73
586 | 13:42 | 2925 | 9999998.69 | 10000019.74
587 | 13:42 | 2930 | 9999998.7 | 10000019.73
588 | 13:42 | 2935 | 9999998.72 | 10000019.73
589 | 13:42 | 2940 | 9999998.75 | 10000019.73
590 | 13:42 | 2945 | 9999998.71 | 10000019.72
591 | 13:42 | 2950 | 9999998.66 | 10000019.73
592 | 13:42 | 2955 | 9999998.7 | 10000019.73
593 | 13:43 | 2960 | 9999998.69 | 10000019.73
594 | 13:43 | 2965 | 9999998.66 | 10000019.74
595 | 13:43 | 2970 | 9999998.67 | 10000019.74
596 | 13:43 | 2975 | 9999998.62 | 10000019.75
597 | 13:43 | 2980 | 9999998.66 | 10000019.74
598 | 13:43 | 2985 | 9999998.67 | 10000019.74
599 | 13:43 | 2990 | 9999998.67 | 10000019.73
600 | 13:43 | 2995 | 9999998.7 | 10000019.74
601 | 13:43 | 3000 | 9999998.69 | 10000019.73
602 | 13:43 | 3005 | 9999998.67 | 10000019.74
603 | 13:43 | 3010 | 9999998.64 | 10000019.75
604 | 13:43 | 3015 | 9999998.64 | 10000019.74
605 | 13:44 | 3020 | 9999998.56 | 10000019.74
606 | 13:44 | 3025 | 9999998.59 | 10000019.75
607 | 13:44 | 3030 | 9999998.58 | 10000019.75
608 | 13:44 | 3035 | 9999998.55 | 10000019.75
609 | 13:44 | 3040 | 9999998.67 | 10000019.74
610 | 13:44 | 3045 | 9999998.65 | 10000019.74
611 | 13:44 | 3050 | 9999998.58 | 10000019.75
612 | 13:44 | 3055 | 9999998.59 | 10000019.74
613 | 13:44 | 3060 | 9999998.67 | 10000019.73
614 | 13:44 | 3065 | 9999998.68 | 10000019.73
615 | 13:44 | 3070 | 9999998.56 | 10000019.74
616 | 13:44 | 3075 | 9999998.54 | 10000019.73
617 | 13:45 | 3080 | 9999998.52 | 10000019.73
618 | 13:45 | 3085 | 9999998.56 | 10000019.73
619 | 13:45 | 3090 | 9999998.54 | 10000019.74
620 | 13:45 | 3095 | 9999998.55 | 10000019.75
621 | 13:45 | 3100 | 9999998.57 | 10000019.74
622 | 13:45 | 3105 | 9999998.61 | 10000019.75
623 | 13:45 | 3110 | 9999998.6 | 10000019.75
624 | 13:45 | 3115 | 9999998.57 | 10000019.75
625 | 13:45 | 3120 | 9999998.57 | 10000019.75
626 | 13:45 | 3125 | 9999998.57 | 10000019.76
627 | 13:45 | 3130 | 9999998.69 | 10000019.76
628 | 13:45 | 3135 | 9999998.6 | 10000019.76
629 | 13:46 | 3140 | 9999998.57 | 10000019.76
630 | 13:46 | 3145 | 9999998.64 | 10000019.76
631 | 13:46 | 3150 | 9999998.6 | 10000019.73
632 | 13:46 | 3155 | 9999998.61 | 10000019.74
633 | 13:46 | 3160 | 9999998.59 | 10000019.75
634 | 13:46 | 3165 | 9999998.6 | 10000019.75
635 | 13:46 | 3170 | 9999998.52 | 10000019.75
636 | 13:46 | 3175 | 9999998.58 | 10000019.75
637 | 13:46 | 3180 | 9999998.59 | 10000019.76
638 | 13:46 | 3185 | 9999998.56 | 10000019.76
639 | 13:46 | 3190 | 9999998.58 | 10000019.76
640 | 13:46 | 3195 | 9999998.53 | 10000019.75
641 | 13:47 | 3200 | 9999998.53 | 10000019.74
642 | 13:47 | 3205 | 9999998.44 | 10000019.75
643 | 13:47 | 3210 | 9999998.46 | 10000019.75
644 | 13:47 | 3215 | 9999998.51 | 10000019.76
645 | 13:47 | 3220 | 9999998.61 | 10000019.76
646 | 13:47 | 3225 | 9999998.54 | 10000019.76
647 | 13:47 | 3230 | 9999998.52 | 10000019.75
648 | 13:47 | 3235 | 9999998.48 | 10000019.76
649 | 13:47 | 3240 | 9999998.5 | 10000019.75
650 | 13:47 | 3245 | 9999998.47 | 10000019.74
651 | 13:47 | 3250 | 9999998.57 | 10000019.74
652 | 13:47 | 3255 | 9999998.55 | 10000019.74
653 | 13:48 | 3260 | 9999998.51 | 10000019.74
654 | 13:48 | 3265 | 9999998.48 | 10000019.74
655 | 13:48 | 3270 | 9999998.44 | 10000019.76
656 | 13:48 | 3275 | 9999998.42 | 10000019.75
657 | 13:48 | 3280 | 9999998.32 | 10000019.75
658 | 13:48 | 3285 | 9999998.42 | 10000019.73
659 | 13:48 | 3290 | 9999998.43 | 10000019.73
660 | 13:48 | 3295 | 9999998.45 | 10000019.73
661 | 13:48 | 3300 | 9999998.51 | 10000019.74
662 | 13:48 | 3305 | 9999998.54 | 10000019.73
663 | 13:48 | 3310 | 9999998.57 | 10000019.73
664 | 13:48 | 3315 | 9999998.55 | 10000019.73
665 | 13:49 | 3320 | 9999998.52 | 10000019.73
666 | 13:49 | 3325 | 9999998.66 | 10000019.73
667 | 13:49 | 3330 | 9999998.65 | 10000019.74
668 | 13:49 | 3335 | 9999998.57 | 10000019.73
669 | 13:49 | 3340 | 9999998.59 | 10000019.74
670 | 13:49 | 3345 | 9999998.59 | 10000019.72
671 | 13:49 | 3350 | 9999998.58 | 10000019.72
672 | 13:49 | 3355 | 9999998.55 | 10000019.73
673 | 13:49 | 3360 | 9999998.57 | 10000019.74
674 | 13:49 | 3365 | 9999998.6 | 10000019.74
675 | 13:49 | 3370 | 9999998.61 | 10000019.74
676 | 13:49 | 3375 | 9999998.6 | 10000019.73
677 | 13:50 | 3380 | 9999998.59 | 10000019.73
678 | 13:50 | 3385 | 9999998.68 | 10000019.73
679 | 13:50 | 3390 | 9999998.68 | 10000019.73
680 | 13:50 | 3395 | 9999998.67 | 10000019.73
681 | 13:50 | 3400 | 9999998.66 | 10000019.72
682 | 13:50 | 3405 | 9999998.69 | 10000019.72
683 | 13:50 | 3410 | 9999998.64 | 10000019.72
684 | 13:50 | 3415 | 9999998.61 | 10000019.73
685 | 13:50 | 3420 | 9999998.5 | 10000019.73
686 | 13:50 | 3425 | 9999998.5 | 10000019.73
687 | 13:50 | 3430 | 9999998.62 | 10000019.73
688 | 13:50 | 3435 | 9999998.64 | 10000019.73
689 | 13:51 | 3440 | 9999998.53 | 10000019.73
690 | 13:51 | 3445 | 9999998.53 | 10000019.74
691 | 13:51 | 3450 | 9999998.64 | 10000019.74
692 | 13:51 | 3455 | 9999998.61 | 10000019.74
693 | 13:51 | 3460 | 9999998.59 | 10000019.74
694 | 13:51 | 3465 | 9999998.64 | 10000019.74
695 | 13:51 | 3470 | 9999998.6 | 10000019.74
696 | 13:51 | 3475 | 9999998.64 | 10000019.74
697 | 13:51 | 3480 | 9999998.64 | 10000019.75
698 | 13:51 | 3485 | 9999998.64 | 10000019.75
699 | 13:51 | 3490 | 9999998.67 | 10000019.74
700 | 13:51 | 3495 | 9999998.57 | 10000019.74
701 | 13:52 | 3500 | 9999998.54 | 10000019.73
702 | 13:52 | 3505 | 9999998.51 | 10000019.73
703 | 13:52 | 3510 | 9999998.51 | 10000019.73
704 | 13:52 | 3515 | 9999998.52 | 10000019.75
705 | 13:52 | 3520 | 9999998.6 | 10000019.75
706 | 13:52 | 3525 | 9999998.61 | 10000019.75
707 | 13:52 | 3530 | 9999998.58 | 10000019.75
708 | 13:52 | 3535 | 9999998.59 | 10000019.74
709 | 13:52 | 3540 | 9999998.57 | 10000019.73
710 | 13:52 | 3545 | 9999998.55 | 10000019.73
711 | 13:52 | 3550 | 9999998.6 | 10000019.73
712 | 13:52 | 3555 | 9999998.53 | 10000019.73
713 | 13:53 | 3560 | 9999998.55 | 10000019.73
714 | 13:53 | 3565 | 9999998.56 | 10000019.73
715 | 13:53 | 3570 | 9999998.56 | 10000019.73
716 | 13:53 | 3575 | 9999998.58 | 10000019.73
717 | 13:53 | 3580 | 9999998.52 | 10000019.73
718 | 13:53 | 3585 | 9999998.51 | 10000019.74
719 | 13:53 | 3590 | 9999998.52 | 10000019.74
720 | 13:53 | 3595 | 9999998.51 | 10000019.74
721 | 13:53 | 3600 | 9999998.53 | 10000019.74
722 | 13:53 | 3605 | 9999998.58 | 10000019.74
723 | 13:53 | 3610 | 9999998.55 | 10000019.74
724 | 13:53 | 3615 | 9999998.58 | 10000019.75
725 | 13:54 | 3620 | 9999998.47 | 10000019.74
726 | 13:54 | 3625 | 9999998.52 | 10000019.74
727 | 13:54 | 3630 | 9999998.55 | 10000019.74
728 | 13:54 | 3635 | 9999998.53 | 10000019.73
729 | 13:54 | 3640 | 9999998.51 | 10000019.75
730 | 13:54 | 3645 | 9999998.52 | 10000019.75
731 | 13:54 | 3650 | 9999998.49 | 10000019.74
732 | 13:54 | 3655 | 9999998.51 | 10000019.73
733 | 13:54 | 3660 | 9999998.53 | 10000019.74
734 | 13:54 | 3665 | 9999998.51 | 10000019.74
735 | 13:54 | 3670 | 9999998.46 | 10000019.74
736 | 13:54 | 3675 | 9999998.52 | 10000019.74
737 | 13:55 | 3680 | 9999998.54 | 10000019.75
738 | 13:55 | 3685 | 9999998.44 | 10000019.74
739 | 13:55 | 3690 | 9999998.45 | 10000019.74
740 | 13:55 | 3695 | 9999998.42 | 10000019.74
741 | 13:55 | 3700 | 9999998.38 | 10000019.73
742 | 13:55 | 3705 | 9999998.46 | 10000019.74
743 | 13:55 | 3710 | 9999998.47 | 10000019.74
744 | 13:55 | 3715 | 9999998.51 | 10000019.74
745 | 13:55 | 3720 | 9999998.47 | 10000019.75
746 | 13:55 | 3725 | 9999998.47 | 10000019.75
747 | 13:55 | 3730 | 9999998.47 | 10000019.75
748 | 13:55 | 3735 | 9999998.44 | 10000019.74
749 | 13:56 | 3740 | 9999998.44 | 10000019.73
750 | 13:56 | 3745 | 9999998.47 | 10000019.73
751 | 13:56 | 3750 | 9999998.48 | 10000019.74
752 | 13:56 | 3755 | 9999998.43 | 10000019.74
753 | 13:56 | 3760 | 9999998.45 | 10000019.74
754 | 13:56 | 3765 | 9999998.49 | 10000019.73
755 | 13:56 | 3770 | 9999998.58 | 10000019.73
756 | 13:56 | 3775 | 9999998.59 | 10000019.74
757 | 13:56 | 3780 | 9999998.52 | 10000019.74
758 | 13:56 | 3785 | 9999998.49 | 10000019.73
759 | 13:56 | 3790 | 9999998.53 | 10000019.74
760 | 13:56 | 3795 | 9999998.52 | 10000019.74
761 | 13:57 | 3800 | 9999998.51 | 10000019.73
762 | 13:57 | 3805 | 9999998.5 | 10000019.75
763 | 13:57 | 3810 | 9999998.51 | 10000019.75
764 | 13:57 | 3815 | 9999998.58 | 10000019.75
765 | 13:57 | 3820 | 9999998.53 | 10000019.75
766 | 13:57 | 3825 | 9999998.52 | 10000019.75
767 | 13:57 | 3830 | 9999998.65 | 10000019.76
768 | 13:57 | 3835 | 9999998.65 | 10000019.76
769 | 13:57 | 3840 | 9999998.68 | 10000019.76
770 | 13:57 | 3845 | 9999998.68 | 10000019.76
771 | 13:57 | 3850 | 9999998.72 | 10000019.75
772 | 13:57 | 3855 | 9999998.64 | 10000019.75
773 | 13:58 | 3860 | 9999998.71 | 10000019.76
774 | 13:58 | 3865 | 9999998.66 | 10000019.76
775 | 13:58 | 3870 | 9999998.65 | 10000019.77
776 | 13:58 | 3875 | 9999998.63 | 10000019.76
777 | 13:58 | 3880 | 9999998.59 | 10000019.76
778 | 13:58 | 3885 | 9999998.62 | 10000019.75
779 | 13:58 | 3890 | 9999998.63 | 10000019.74
780 | 13:58 | 3895 | 9999998.49 | 10000019.75
781 | 13:58 | 3900 | 9999998.51 | 10000019.75
782 | 13:58 | 3905 | 9999998.55 | 10000019.76
783 | 13:58 | 3910 | 9999998.59 | 10000019.74
784 | 13:58 | 3915 | 9999998.56 | 10000019.75
785 | 13:59 | 3920 | 9999998.55 | 10000019.75
786 | 13:59 | 3925 | 9999998.58 | 10000019.74
787 | 13:59 | 3930 | 9999998.55 | 10000019.73
788 | 13:59 | 3935 | 9999998.51 | 10000019.72
789 | 13:59 | 3940 | 9999998.54 | 10000019.73
790 | 13:59 | 3945 | 9999998.53 | 10000019.73
791 | 13:59 | 3950 | 9999998.56 | 10000019.73
792 | 13:59 | 3955 | 9999998.49 | 10000019.73
793 | 13:59 | 3960 | 9999998.56 | 10000019.73
794 | 13:59 | 3965 | 9999998.59 | 10000019.73
795 | 13:59 | 3970 | 9999998.58 | 10000019.73
796 | 13:59 | 3975 | 9999998.53 | 10000019.73
797 | 14:00 | 3980 | 9999998.5 | 10000019.74
798 | 14:00 | 3985 | 9999998.54 | 10000019.73
799 | 14:00 | 3990 | 9999998.54 | 10000019.73
800 | 14:00 | 3995 | 9999998.53 | 10000019.75
801 | 14:00 | 4000 | 9999998.58 | 10000019.74
802 | 14:00 | 4005 | 9999998.55 | 10000019.74
803 | 14:00 | 4010 | 9999998.51 | 10000019.74
804 | 14:00 | 4015 | 9999998.45 | 10000019.75
805 | 14:00 | 4020 | 9999998.51 | 10000019.74
806 | 14:00 | 4025 | 9999998.58 | 10000019.74
807 | 14:00 | 4030 | 9999998.63 | 10000019.73
808 | 14:00 | 4035 | 9999998.48 | 10000019.73
809 | 14:01 | 4040 | 9999998.55 | 10000019.73
810 | 14:01 | 4045 | 9999998.57 | 10000019.73
811 | 14:01 | 4050 | 9999998.58 | 10000019.73
812 | 14:01 | 4055 | 9999998.62 | 10000019.74
813 | 14:01 | 4060 | 9999998.6 | 10000019.74
814 | 14:01 | 4065 | 9999998.65 | 10000019.74
815 | 14:01 | 4070 | 9999998.62 | 10000019.73
816 | 14:01 | 4075 | 9999998.5 | 10000019.74
817 | 14:01 | 4080 | 9999998.58 | 10000019.73
818 | 14:01 | 4085 | 9999998.62 | 10000019.74
819 | 14:01 | 4090 | 9999998.6 | 10000019.74
820 | 14:01 | 4095 | 9999998.7 | 10000019.73
821 | 14:02 | 4100 | 9999998.65 | 10000019.74
822 | 14:02 | 4105 | 9999998.67 | 10000019.74
823 | 14:02 | 4110 | 9999998.64 | 10000019.74
824 | 14:02 | 4115 | 9999998.59 | 10000019.75
825 | 14:02 | 4120 | 9999998.66 | 10000019.74
826 | 14:02 | 4125 | 9999998.66 | 10000019.74
827 | 14:02 | 4130 | 9999998.66 | 10000019.73
828 | 14:02 | 4135 | 9999998.61 | 10000019.74
829 | 14:02 | 4140 | 9999998.65 | 10000019.74
830 | 14:02 | 4145 | 9999998.72 | 10000019.75
831 | 14:02 | 4150 | 9999998.63 | 10000019.73
832 | 14:02 | 4155 | 9999998.65 | 10000019.75
833 | 14:03 | 4160 | 9999998.71 | 10000019.75
834 | 14:03 | 4165 | 9999998.59 | 10000019.76
835 | 14:03 | 4170 | 9999998.81 | 10000019.76
836 | 14:03 | 4175 | 9999998.75 | 10000019.76
837 | 14:03 | 4180 | 9999998.79 | 10000019.76
838 | 14:03 | 4185 | 9999998.72 | 10000019.76
839 | 14:03 | 4190 | 9999998.63 | 10000019.77
840 | 14:03 | 4195 | 9999998.58 | 10000019.77
841 | 14:03 | 4200 | 9999998.63 | 10000019.77
842 | 14:03 | 4205 | 9999998.61 | 10000019.78
843 | 14:03 | 4210 | 9999998.52 | 10000019.78
844 | 14:03 | 4215 | 9999998.61 | 10000019.78
845 | 14:04 | 4220 | 9999998.61 | 10000019.78
846 | 14:04 | 4225 | 9999998.63 | 10000019.79
847 | 14:04 | 4230 | 9999998.61 | 10000019.8
848 | 14:04 | 4235 | 9999998.62 | 10000019.8
849 | 14:04 | 4240 | 9999998.49 | 10000019.8
850 | 14:04 | 4245 | 9999998.48 | 10000019.79
851 | 14:04 | 4250 | 9999998.53 | 10000019.8
852 | 14:04 | 4255 | 9999998.53 | 10000019.82
853 | 14:04 | 4260 | 9999998.53 | 10000019.82
854 | 14:04 | 4265 | 9999998.54 | 10000019.83
855 | 14:04 | 4270 | 9999998.59 | 10000019.83
856 | 14:04 | 4275 | 9999998.56 | 10000019.83
857 | 14:05 | 4280 | 9999998.58 | 10000019.82
858 | 14:05 | 4285 | 9999998.52 | 10000019.83
859 | 14:05 | 4290 | 9999998.51 | 10000019.84
860 | 14:05 | 4295 | 9999998.47 | 10000019.84
861 | 14:05 | 4300 | 9999998.48 | 10000019.86
862 | 14:05 | 4305 | 9999998.45 | 10000019.87
863 | 14:05 | 4310 | 9999998.42 | 10000019.88
864 | 14:05 | 4315 | 9999998.48 | 10000019.88
865 | 14:05 | 4320 | 9999998.51 | 10000019.88
866 | 14:05 | 4325 | 9999998.48 | 10000019.89
867 | 14:05 | 4330 | 9999998.46 | 10000019.9
868 | 14:05 | 4335 | 9999998.45 | 10000019.9
869 | 14:06 | 4340 | 9999998.32 | 10000019.91
870 | 14:06 | 4345 | 9999998.32 | 10000019.9
871 | 14:06 | 4350 | 9999998.37 | 10000019.9
872 | 14:06 | 4355 | 9999998.39 | 10000019.91
873 | 14:06 | 4360 | 9999998.39 | 10000019.9
874 | 14:06 | 4365 | 9999998.38 | 10000019.91
875 | 14:06 | 4370 | 9999998.32 | 10000019.92
876 | 14:06 | 4375 | 9999998.32 | 10000019.92
877 | 14:06 | 4380 | 9999998.27 | 10000019.93
878 | 14:06 | 4385 | 9999998.25 | 10000019.94
879 | 14:06 | 4390 | 9999998.26 | 10000019.94
880 | 14:06 | 4395 | 9999998.3 | 10000019.94
881 | 14:07 | 4400 | 9999998.29 | 10000019.95
882 | 14:07 | 4405 | 9999998.34 | 10000019.96
883 | 14:07 | 4410 | 9999998.38 | 10000019.96
884 | 14:07 | 4415 | 9999998.31 | 10000019.96
885 | 14:07 | 4420 | 9999998.24 | 10000019.96
886 | 14:07 | 4425 | 9999998.27 | 10000019.97
887 | 14:07 | 4430 | 9999998.37 | 10000019.98
888 | 14:07 | 4435 | 9999998.28 | 10000019.98
889 | 14:07 | 4440 | 9999998.28 | 10000019.98
890 | 14:07 | 4445 | 9999998.3 | 10000019.97
891 | 14:07 | 4450 | 9999998.31 | 10000019.98
892 | 14:07 | 4455 | 9999998.24 | 10000019.98
893 | 14:08 | 4460 | 9999998.17 | 10000019.98
894 | 14:08 | 4465 | 9999998.17 | 10000019.98
895 | 14:08 | 4470 | 9999998.22 | 10000019.98
896 | 14:08 | 4475 | 9999998.26 | 10000019.99
897 | 14:08 | 4480 | 9999998.32 | 10000020
898 | 14:08 | 4485 | 9999998.3 | 10000020.01
899 | 14:08 | 4490 | 9999998.3 | 10000020.01
900 | 14:08 | 4495 | 9999998.3 | 10000020.02
901 | 14:08 | 4500 | 9999998.33 | 10000020.01
902 | 14:08 | 4505 | 9999998.36 | 10000020.01
903 | 14:08 | 4510 | 9999998.25 | 10000020.02
904 | 14:08 | 4515 | 9999998.25 | 10000020.03
905 | 14:09 | 4520 | 9999998.11 | 10000020.04
906 | 14:09 | 4525 | 9999998.31 | 10000020.04
907 | 14:09 | 4530 | 9999998.41 | 10000020.04
908 | 14:09 | 4535 | 9999998.54 | 10000020.04
909 | 14:09 | 4540 | 9999998.51 | 10000020.05
910 | 14:09 | 4545 | 9999998.48 | 10000020.04
911 | 14:09 | 4550 | 9999998.5 | 10000020.04
912 | 14:09 | 4555 | 9999998.37 | 10000020.05
913 | 14:09 | 4560 | 9999998.4 | 10000020.06
914 | 14:09 | 4565 | 9999998.4 | 10000020.06
915 | 14:09 | 4570 | 9999998.39 | 10000020.06
916 | 14:09 | 4575 | 9999998.34 | 10000020.05
917 | 14:10 | 4580 | 9999998.32 | 10000020.06
918 | 14:10 | 4585 | 9999998.15 | 10000020.06
919 | 14:10 | 4590 | 9999998.14 | 10000020.07
920 | 14:10 | 4595 | 9999998.17 | 10000020.07
921 | 14:10 | 4600 | 9999998.15 | 10000020.08
922 | 14:10 | 4605 | 9999998.07 | 10000020.08
923 | 14:10 | 4610 | 9999998.16 | 10000020.07
924 | 14:10 | 4615 | 9999998.27 | 10000020.09
925 | 14:10 | 4620 | 9999998.25 | 10000020.09
926 | 14:10 | 4625 | 9999998.28 | 10000020.09
927 | 14:10 | 4630 | 9999998.27 | 10000020.1
928 | 14:10 | 4635 | 9999998.24 | 10000020.09
929 | 14:11 | 4640 | 9999998.27 | 10000020.09
930 | 14:11 | 4645 | 9999998.24 | 10000020.1
931 | 14:11 | 4650 | 9999998.24 | 10000020.11
932 | 14:11 | 4655 | 9999998.17 | 10000020.11
933 | 14:11 | 4660 | 9999998.23 | 10000020.11
934 | 14:11 | 4665 | 9999998.26 | 10000020.12
935 | 14:11 | 4670 | 9999998.37 | 10000020.12
936 | 14:11 | 4675 | 9999998.26 | 10000020.12
937 | 14:11 | 4680 | 9999998.31 | 10000020.12
938 | 14:11 | 4685 | 9999998.31 | 10000020.14
939 | 14:11 | 4690 | 9999998.26 | 10000020.14
940 | 14:11 | 4695 | 9999998.25 | 10000020.13
941 | 14:12 | 4700 | 9999998.29 | 10000020.14
942 | 14:12 | 4705 | 9999998.22 | 10000020.14
943 | 14:12 | 4710 | 9999998.27 | 10000020.13
944 | 14:12 | 4715 | 9999998.27 | 10000020.13
945 | 14:12 | 4720 | 9999998.22 | 10000020.14
946 | 14:12 | 4725 | 9999998.32 | 10000020.15
947 | 14:12 | 4730 | 9999998.27 | 10000020.14
948 | 14:12 | 4735 | 9999998.22 | 10000020.15
949 | 14:12 | 4740 | 9999998.22 | 10000020.15
950 | 14:12 | 4745 | 9999998.19 | 10000020.16
951 | 14:12 | 4750 | 9999998.2 | 10000020.15
952 | 14:12 | 4755 | 9999998.18 | 10000020.15
953 | 14:13 | 4760 | 9999998.19 | 10000020.16
954 | 14:13 | 4765 | 9999998.23 | 10000020.16
955 | 14:13 | 4770 | 9999998.24 | 10000020.15
956 | 14:13 | 4775 | 9999998.3 | 10000020.15
957 | 14:13 | 4780 | 9999998.15 | 10000020.15
958 | 14:13 | 4785 | 9999998.14 | 10000020.15
959 | 14:13 | 4790 | 9999998.18 | 10000020.15
960 | 14:13 | 4795 | 9999998.22 | 10000020.15
961 | 14:13 | 4800 | 9999998.18 | 10000020.14
962 | 14:13 | 4805 | 9999998.17 | 10000020.15
963 | 14:13 | 4810 | 9999998.14 | 10000020.16
964 | 14:13 | 4815 | 9999998.15 | 10000020.16
965 | 14:14 | 4820 | 9999998.16 | 10000020.15
966 | 14:14 | 4825 | 9999998.16 | 10000020.17
967 | 14:14 | 4830 | 9999998.27 | 10000020.17
968 | 14:14 | 4835 | 9999998.19 | 10000020.15
969 | 14:14 | 4840 | 9999998.24 | 10000020.16
970 | 14:14 | 4845 | 9999998.18 | 10000020.18
971 | 14:14 | 4850 | 9999998.18 | 10000020.18
972 | 14:14 | 4855 | 9999998.15 | 10000020.18
973 | 14:14 | 4860 | 9999998.19 | 10000020.18
974 | 14:14 | 4865 | 9999998.16 | 10000020.17
975 | 14:14 | 4870 | 9999998.15 | 10000020.19
976 | 14:14 | 4875 | 9999998.25 | 10000020.18
977 | 14:15 | 4880 | 9999998.23 | 10000020.18
978 | 14:15 | 4885 | 9999998.19 | 10000020.19
979 | 14:15 | 4890 | 9999998.13 | 10000020.18
980 | 14:15 | 4895 | 9999998.11 | 10000020.18
981 | 14:15 | 4900 | 9999998.13 | 10000020.19
982 | 14:15 | 4905 | 9999998.12 | 10000020.19
983 | 14:15 | 4910 | 9999998.11 | 10000020.19
984 | 14:15 | 4915 | 9999998.12 | 10000020.19
985 | 14:15 | 4920 | 9999998.08 | 10000020.2
986 | 14:15 | 4925 | 9999998.09 | 10000020.21
987 | 14:15 | 4930 | 9999998.12 | 10000020.21
988 | 14:15 | 4935 | 9999998.14 | 10000020.22
989 | 14:16 | 4940 | 9999998.06 | 10000020.23
990 | 14:16 | 4945 | 9999998.03 | 10000020.23
991 | 14:16 | 4950 | 9999998.12 | 10000020.23
992 | 14:16 | 4955 | 9999998.13 | 10000020.23
993 | 14:16 | 4960 | 9999998.11 | 10000020.24
994 | 14:16 | 4965 | 9999998.07 | 10000020.25
995 | 14:16 | 4970 | 9999998.05 | 10000020.25
996 | 14:16 | 4975 | 9999998.08 | 10000020.25
997 | 14:16 | 4980 | 9999998.03 | 10000020.24
998 | 14:16 | 4985 | 9999998.06 | 10000020.25
999 | 14:16 | 4990 | 9999998.03 | 10000020.25
1000 | 14:16 | 4995 | 9999998.1 | 10000020.26
1001 | 14:17 | 5000 | 9999998.04 | 10000020.27
1002 | 14:17 | 5005 | 9999998.1 | 10000020.26
1003 | 14:17 | 5010 | 9999998.18 | 10000020.27
1004 | 14:17 | 5015 | 9999998.11 | 10000020.27
1005 | 14:17 | 5020 | 9999998.16 | 10000020.28
1006 | 14:17 | 5025 | 9999998.21 | 10000020.29
1007 | 14:17 | 5030 | 9999998.18 | 10000020.29
1008 | 14:17 | 5035 | 9999998.15 | 10000020.3
1009 | 14:17 | 5040 | 9999998.16 | 10000020.3
1010 | 14:17 | 5045 | 9999998.17 | 10000020.3
1011 | 14:17 | 5050 | 9999998.13 | 10000020.3
1012 | 14:17 | 5055 | 9999998.09 | 10000020.3
1013 | 14:18 | 5060 | 9999998.08 | 10000020.31
1014 | 14:18 | 5065 | 9999998.14 | 10000020.31
1015 | 14:18 | 5070 | 9999998.04 | 10000020.31
1016 | 14:18 | 5075 | 9999998.09 | 10000020.32
1017 | 14:18 | 5080 | 9999998.06 | 10000020.33
1018 | 14:18 | 5085 | 9999998.09 | 10000020.33
1019 | 14:18 | 5090 | 9999998.1 | 10000020.33
1020 | 14:18 | 5095 | 9999998.13 | 10000020.33
1021 | 14:18 | 5100 | 9999998.03 | 10000020.34
1022 | 14:18 | 5105 | 9999998.04 | 10000020.34
1023 | 14:18 | 5110 | 9999998.06 | 10000020.34
1024 | 14:18 | 5115 | 9999998.04 | 10000020.33
1025 | 14:19 | 5120 | 9999998.1 | 10000020.34
1026 | 14:19 | 5125 | 9999998.06 | 10000020.35
1027 | 14:19 | 5130 | 9999998.05 | 10000020.35
1028 | 14:19 | 5135 | 9999998.09 | 10000020.35
1029 | 14:19 | 5140 | 9999998.04 | 10000020.36
1030 | 14:19 | 5145 | 9999998.06 | 10000020.36
1031 | 14:19 | 5150 | 9999998.02 | 10000020.35
1032 | 14:19 | 5155 | 9999998.04 | 10000020.35
1033 | 14:19 | 5160 | 9999998.1 | 10000020.35
1034 | 14:19 | 5165 | 9999998.1 | 10000020.34
1035 | 14:19 | 5170 | 9999998.05 | 10000020.36
1036 | 14:19 | 5175 | 9999998.03 | 10000020.36
1037 | 14:20 | 5180 | 9999998.06 | 10000020.36
1038 | 14:20 | 5185 | 9999998.07 | 10000020.37
1039 | 14:20 | 5190 | 9999997.96 | 10000020.38
1040 | 14:20 | 5195 | 9999997.97 | 10000020.38
1041 | 14:20 | 5200 | 9999998.01 | 10000020.39
1042 | 14:20 | 5205 | 9999997.87 | 10000020.39
1043 | 14:20 | 5210 | 9999997.87 | 10000020.38
1044 | 14:20 | 5215 | 9999997.95 | 10000020.37
1045 | 14:20 | 5220 | 9999997.88 | 10000020.37
1046 | 14:20 | 5225 | 9999997.87 | 10000020.37
1047 | 14:20 | 5230 | 9999997.89 | 10000020.37
1048 | 14:20 | 5235 | 9999997.91 | 10000020.37
1049 | 14:21 | 5240 | 9999997.97 | 10000020.38
1050 | 14:21 | 5245 | 9999997.92 | 10000020.38
1051 | 14:21 | 5250 | 9999997.93 | 10000020.36
1052 | 14:21 | 5255 | 9999997.98 | 10000020.36
1053 | 14:21 | 5260 | 9999997.94 | 10000020.36
1054 | 14:21 | 5265 | 9999997.96 | 10000020.37
1055 | 14:21 | 5270 | 9999997.91 | 10000020.38
1056 | 14:21 | 5275 | 9999998.04 | 10000020.37
1057 | 14:21 | 5280 | 9999997.98 | 10000020.38
1058 | 14:21 | 5285 | 9999997.96 | 10000020.38
1059 | 14:21 | 5290 | 9999998 | 10000020.38
1060 | 14:21 | 5295 | 9999998.05 | 10000020.38
1061 | 14:22 | 5300 | 9999998.12 | 10000020.36
1062 | 14:22 | 5305 | 9999998.03 | 10000020.38
1063 | 14:22 | 5310 | 9999997.97 | 10000020.38
1064 | 14:22 | 5315 | 9999998.04 | 10000020.37
1065 | 14:22 | 5320 | 9999997.95 | 10000020.38
1066 | 14:22 | 5325 | 9999997.88 | 10000020.38
1067 | 14:22 | 5330 | 9999997.88 | 10000020.39
1068 | 14:22 | 5335 | 9999997.92 | 10000020.38
1069 | 14:22 | 5340 | 9999997.97 | 10000020.38
1070 | 14:22 | 5345 | 9999997.99 | 10000020.38
1071 | 14:22 | 5350 | 9999997.97 | 10000020.39
1072 | 14:22 | 5355 | 9999997.99 | 10000020.39
1073 | 14:23 | 5360 | 9999997.99 | 10000020.39
1074 | 14:23 | 5365 | 9999998 | 10000020.39
1075 | 14:23 | 5370 | 9999998.06 | 10000020.39
1076 | 14:23 | 5375 | 9999997.96 | 10000020.38
1077 | 14:23 | 5380 | 9999997.92 | 10000020.37
1078 | 14:23 | 5385 | 9999997.99 | 10000020.38
1079 | 14:23 | 5390 | 9999997.88 | 10000020.38
1080 | 14:23 | 5395 | 9999997.95 | 10000020.39
1081 | 14:23 | 5400 | 9999997.96 | 10000020.39
1082 | 14:23 | 5405 | 9999997.96 | 10000020.38
1083 | 14:23 | 5410 | 9999997.97 | 10000020.38
1084 | 14:23 | 5415 | 9999997.98 | 10000020.38
1085 | 14:24 | 5420 | 9999998 | 10000020.39
1086 | 14:24 | 5425 | 9999997.96 | 10000020.37
1087 | 14:24 | 5430 | 9999998.02 | 10000020.37
1088 | 14:24 | 5435 | 9999997.92 | 10000020.37
1089 | 14:24 | 5440 | 9999997.93 | 10000020.38
1090 | 14:24 | 5445 | 9999997.96 | 10000020.37
1091 | 14:24 | 5450 | 9999997.95 | 10000020.36
1092 | 14:24 | 5455 | 9999997.88 | 10000020.37
1093 | 14:24 | 5460 | 9999997.92 | 10000020.36
1094 | 14:24 | 5465 | 9999997.89 | 10000020.37
1095 | 14:24 | 5470 | 9999997.96 | 10000020.37
1096 | 14:24 | 5475 | 9999998.02 | 10000020.38
1097 | 14:25 | 5480 | 9999998.02 | 10000020.37
1098 | 14:25 | 5485 | 9999997.92 | 10000020.37
1099 | 14:25 | 5490 | 9999998.03 | 10000020.37
1100 | 14:25 | 5495 | 9999998.05 | 10000020.38
1101 | 14:25 | 5500 | 9999998.12 | 10000020.38
1102 | 14:25 | 5505 | 9999998.09 | 10000020.38
1103 | 14:25 | 5510 | 9999998.07 | 10000020.38
1104 | 14:25 | 5515 | 9999998.04 | 10000020.37
1105 | 14:25 | 5520 | 9999998 | 10000020.38
1106 | 14:25 | 5525 | 9999998.04 | 10000020.38
1107 | 14:25 | 5530 | 9999998.07 | 10000020.38
1108 | 14:25 | 5535 | 9999998.03 | 10000020.39
1109 | 14:26 | 5540 | 9999998.07 | 10000020.39
1110 | 14:26 | 5545 | 9999998.09 | 10000020.39
1111 | 14:26 | 5550 | 9999998.07 | 10000020.39
1112 | 14:26 | 5555 | 9999997.93 | 10000020.39
1113 | 14:26 | 5560 | 9999997.96 | 10000020.4
1114 | 14:26 | 5565 | 9999997.92 | 10000020.4
1115 | 14:26 | 5570 | 9999997.99 | 10000020.39
1116 | 14:26 | 5575 | 9999998.01 | 10000020.38
1117 | 14:26 | 5580 | 9999998.01 | 10000020.4
1118 | 14:26 | 5585 | 9999998.06 | 10000020.4
1119 | 14:26 | 5590 | 9999998.08 | 10000020.4
1120 | 14:26 | 5595 | 9999998.03 | 10000020.4
1121 | 14:27 | 5600 | 9999997.99 | 10000020.39
1122 | 14:27 | 5605 | 9999997.98 | 10000020.39
1123 | 14:27 | 5610 | 9999998.04 | 10000020.39
1124 | 14:27 | 5615 | 9999998.08 | 10000020.38
1125 | 14:27 | 5620 | 9999998.16 | 10000020.4
1126 | 14:27 | 5625 | 9999998.12 | 10000020.4
1127 | 14:27 | 5630 | 9999998.08 | 10000020.4
1128 | 14:27 | 5635 | 9999998.06 | 10000020.41
1129 | 14:27 | 5640 | 9999998.12 | 10000020.41
1130 | 14:27 | 5645 | 9999998.14 | 10000020.41
1131 | 14:27 | 5650 | 9999998.06 | 10000020.42
1132 | 14:27 | 5655 | 9999998 | 10000020.43
1133 | 14:28 | 5660 | 9999997.92 | 10000020.42
1134 | 14:28 | 5665 | 9999998.06 | 10000020.41
1135 | 14:28 | 5670 | 9999998.03 | 10000020.43
1136 | 14:28 | 5675 | 9999997.93 | 10000020.4
1137 | 14:28 | 5680 | 9999997.93 | 10000020.41
1138 | 14:28 | 5685 | 9999997.92 | 10000020.42
1139 | 14:28 | 5690 | 9999997.98 | 10000020.42
1140 | 14:28 | 5695 | 9999997.99 | 10000020.41
1141 | 14:28 | 5700 | 9999998 | 10000020.41
1142 | 14:28 | 5705 | 9999998.11 | 10000020.41
1143 | 14:28 | 5710 | 9999998.05 | 10000020.41
1144 | 14:28 | 5715 | 9999998.04 | 10000020.42
1145 | 14:29 | 5720 | 9999998.11 | 10000020.41
1146 | 14:29 | 5725 | 9999998.06 | 10000020.42
1147 | 14:29 | 5730 | 9999998.02 | 10000020.42
1148 | 14:29 | 5735 | 9999997.87 | 10000020.42
1149 | 14:29 | 5740 | 9999997.99 | 10000020.42
1150 | 14:29 | 5745 | 9999997.95 | 10000020.43
1151 | 14:29 | 5750 | 9999997.98 | 10000020.43
1152 | 14:29 | 5755 | 9999997.98 | 10000020.43
1153 | 14:29 | 5760 | 9999998.01 | 10000020.43
1154 | 14:29 | 5765 | 9999998.01 | 10000020.44
1155 | 14:29 | 5770 | 9999998.04 | 10000020.43
1156 | 14:29 | 5775 | 9999998.01 | 10000020.43
1157 | 14:30 | 5780 | 9999997.91 | 10000020.43
1158 | 14:30 | 5785 | 9999997.99 | 10000020.44
1159 | 14:30 | 5790 | 9999998.03 | 10000020.44
1160 | 14:30 | 5795 | 9999998.03 | 10000020.44
1161 | 14:30 | 5800 | 9999998.05 | 10000020.42
1162 | 14:30 | 5805 | 9999998.14 | 10000020.43
1163 | 14:30 | 5810 | 9999998.04 | 10000020.44
1164 | 14:30 | 5815 | 9999998.12 | 10000020.45
1165 | 14:30 | 5820 | 9999998.1 | 10000020.46
1166 | 14:30 | 5825 | 9999997.96 | 10000020.46
1167 | 14:30 | 5830 | 9999998.05 | 10000020.46
1168 | 14:30 | 5835 | 9999998.06 | 10000020.47
1169 | 14:31 | 5840 | 9999998.04 | 10000020.47
1170 | 14:31 | 5845 | 9999997.98 | 10000020.46
1171 | 14:31 | 5850 | 9999997.94 | 10000020.46
1172 | 14:31 | 5855 | 9999998.04 | 10000020.46
1173 | 14:31 | 5860 | 9999998 | 10000020.47
1174 | 14:31 | 5865 | 9999998.05 | 10000020.47
1175 | 14:31 | 5870 | 9999998.15 | 10000020.46
1176 | 14:31 | 5875 | 9999998.21 | 10000020.47
1177 | 14:31 | 5880 | 9999998.26 | 10000020.48
1178 | 14:31 | 5885 | 9999998.19 | 10000020.49
1179 | 14:31 | 5890 | 9999998.15 | 10000020.49
1180 | 14:31 | 5895 | 9999998.08 | 10000020.49
1181 | 14:32 | 5900 | 9999998.12 | 10000020.49
1182 | 14:32 | 5905 | 9999998.1 | 10000020.49
1183 | 14:32 | 5910 | 9999998.06 | 10000020.48
1184 | 14:32 | 5915 | 9999997.98 | 10000020.48
1185 | 14:32 | 5920 | 9999997.95 | 10000020.49
1186 | 14:32 | 5925 | 9999997.98 | 10000020.48
1187 | 14:32 | 5930 | 9999998.02 | 10000020.48
1188 | 14:32 | 5935 | 9999998.09 | 10000020.48
1189 | 14:32 | 5940 | 9999998.14 | 10000020.49
1190 | 14:32 | 5945 | 9999998.22 | 10000020.48
1191 | 14:32 | 5950 | 9999998.25 | 10000020.49
1192 | 14:32 | 5955 | 9999998.13 | 10000020.49
1193 | 14:33 | 5960 | 9999998.05 | 10000020.5
1194 | 14:33 | 5965 | 9999998.01 | 10000020.5
1195 | 14:33 | 5970 | 9999998 | 10000020.51
1196 | 14:33 | 5975 | 9999998.03 | 10000020.5
1197 | 14:33 | 5980 | 9999998.08 | 10000020.5
1198 | 14:33 | 5985 | 9999997.99 | 10000020.5
1199 | 14:33 | 5990 | 9999998.12 | 10000020.5
1200 | 14:33 | 5995 | 9999998.15 | 10000020.5
1201 | 14:33 | 6000 | 9999998.08 | 10000020.5
1202 | 14:33 | 6005 | 9999998.03 | 10000020.51
1203 | 14:33 | 6010 | 9999998.07 | 10000020.51
1204 | 14:33 | 6015 | 9999998.15 | 10000020.51
1205 | 14:34 | 6020 | 9999998.11 | 10000020.51
1206 | 14:34 | 6025 | 9999998.16 | 10000020.52
1207 | 14:34 | 6030 | 9999998.14 | 10000020.53
1208 | 14:34 | 6035 | 9999998.19 | 10000020.53
1209 | 14:34 | 6040 | 9999998.05 | 10000020.53
1210 | 14:34 | 6045 | 9999998.05 | 10000020.53
1211 | 14:34 | 6050 | 9999997.99 | 10000020.54
1212 | 14:34 | 6055 | 9999997.97 | 10000020.53
1213 | 14:34 | 6060 | 9999998 | 10000020.53
1214 | 14:34 | 6065 | 9999998.03 | 10000020.53
1215 | 14:34 | 6070 | 9999997.94 | 10000020.53
1216 | 14:34 | 6075 | 9999997.94 | 10000020.54
1217 | 14:35 | 6080 | 9999997.98 | 10000020.55
1218 | 14:35 | 6085 | 9999998.01 | 10000020.55
1219 | 14:35 | 6090 | 9999997.98 | 10000020.55
1220 | 14:35 | 6095 | 9999998.01 | 10000020.56
1221 | 14:35 | 6100 | 9999997.97 | 10000020.55
1222 | 14:35 | 6105 | 9999997.96 | 10000020.56
1223 | 14:35 | 6110 | 9999998 | 10000020.56
1224 | 14:35 | 6115 | 9999998 | 10000020.56
1225 | 14:35 | 6120 | 9999997.94 | 10000020.56
1226 | 14:35 | 6125 | 9999998.03 | 10000020.57
1227 | 14:35 | 6130 | 9999998.04 | 10000020.58
1228 | 14:35 | 6135 | 9999997.96 | 10000020.59
1229 | 14:36 | 6140 | 9999997.9 | 10000020.58
1230 | 14:36 | 6145 | 9999997.86 | 10000020.58
1231 | 14:36 | 6150 | 9999997.86 | 10000020.59
1232 | 14:36 | 6155 | 9999997.91 | 10000020.58
1233 | 14:36 | 6160 | 9999997.91 | 10000020.58
1234 | 14:36 | 6165 | 9999997.95 | 10000020.59
1235 | 14:36 | 6170 | 9999997.9 | 10000020.6
1236 | 14:36 | 6175 | 9999997.89 | 10000020.6
1237 | 14:36 | 6180 | 9999998 | 10000020.6
1238 | 14:36 | 6185 | 9999997.89 | 10000020.59
1239 | 14:36 | 6190 | 9999997.9 | 10000020.58
1240 | 14:36 | 6195 | 9999997.91 | 10000020.58
1241 | 14:37 | 6200 | 9999998.02 | 10000020.58
1242 | 14:37 | 6205 | 9999998.05 | 10000020.6
1243 | 14:37 | 6210 | 9999997.97 | 10000020.6
1244 | 14:37 | 6215 | 9999997.93 | 10000020.59
1245 | 14:37 | 6220 | 9999998 | 10000020.59
1246 | 14:37 | 6225 | 9999998.03 | 10000020.58
1247 | 14:37 | 6230 | 9999997.98 | 10000020.58
1248 | 14:37 | 6235 | 9999997.97 | 10000020.57
1249 | 14:37 | 6240 | 9999997.93 | 10000020.58
1250 | 14:37 | 6245 | 9999997.95 | 10000020.58
1251 | 14:37 | 6250 | 9999997.92 | 10000020.59
1252 | 14:37 | 6255 | 9999997.9 | 10000020.59
1253 | 14:38 | 6260 | 9999997.88 | 10000020.58
1254 | 14:38 | 6265 | 9999997.94 | 10000020.59
1255 | 14:38 | 6270 | 9999997.92 | 10000020.59
1256 | 14:38 | 6275 | 9999997.9 | 10000020.58
1257 | 14:38 | 6280 | 9999997.9 | 10000020.58
1258 | 14:38 | 6285 | 9999997.99 | 10000020.58
1259 | 14:38 | 6290 | 9999997.92 | 10000020.58
1260 | 14:38 | 6295 | 9999997.94 | 10000020.57
1261 | 14:38 | 6300 | 9999997.95 | 10000020.58
1262 | 14:38 | 6305 | 9999997.95 | 10000020.58
1263 | 14:38 | 6310 | 9999997.98 | 10000020.57
1264 | 14:38 | 6315 | 9999998.04 | 10000020.58
1265 | 14:39 | 6320 | 9999997.99 | 10000020.57
1266 | 14:39 | 6325 | 9999998 | 10000020.59
1267 | 14:39 | 6330 | 9999997.95 | 10000020.59
1268 | 14:39 | 6335 | 9999997.98 | 10000020.59
1269 | 14:39 | 6340 | 9999997.99 | 10000020.58
1270 | 14:39 | 6345 | 9999997.97 | 10000020.58
1271 | 14:39 | 6350 | 9999997.93 | 10000020.58
1272 | 14:39 | 6355 | 9999997.93 | 10000020.58
1273 | 14:39 | 6360 | 9999997.94 | 10000020.58
1274 | 14:39 | 6365 | 9999997.87 | 10000020.58
1275 | 14:39 | 6370 | 9999997.95 | 10000020.57
1276 | 14:39 | 6375 | 9999998 | 10000020.57
1277 | 14:40 | 6380 | 9999997.92 | 10000020.57
1278 | 14:40 | 6385 | 9999997.97 | 10000020.57
1279 | 14:40 | 6390 | 9999997.98 | 10000020.57
1280 | 14:40 | 6395 | 9999997.94 | 10000020.58
1281 | 14:40 | 6400 | 9999997.92 | 10000020.57
1282 | 14:40 | 6405 | 9999997.99 | 10000020.57
1283 | 14:40 | 6410 | 9999998 | 10000020.57
1284 | 14:40 | 6415 | 9999998 | 10000020.56
1285 | 14:40 | 6420 | 9999997.97 | 10000020.56
1286 | 14:40 | 6425 | 9999997.97 | 10000020.56
1287 | 14:40 | 6430 | 9999997.94 | 10000020.56
1288 | 14:40 | 6435 | 9999997.97 | 10000020.56
1289 | 14:41 | 6440 | 9999997.88 | 10000020.56
1290 | 14:41 | 6445 | 9999997.92 | 10000020.57
1291 | 14:41 | 6450 | 9999997.92 | 10000020.56
1292 | 14:41 | 6455 | 9999997.93 | 10000020.56
1293 | 14:41 | 6460 | 9999997.94 | 10000020.55
1294 | 14:41 | 6465 | 9999997.92 | 10000020.55
1295 | 14:41 | 6470 | 9999997.97 | 10000020.56
1296 | 14:41 | 6475 | 9999997.95 | 10000020.56
1297 | 14:41 | 6480 | 9999997.98 | 10000020.56
1298 | 14:41 | 6485 | 9999998.02 | 10000020.56
1299 | 14:41 | 6490 | 9999998.03 | 10000020.56
1300 | 14:41 | 6495 | 9999997.99 | 10000020.56
1301 | 14:42 | 6500 | 9999997.94 | 10000020.56
1302 | 14:42 | 6505 | 9999997.9 | 10000020.56
1303 | 14:42 | 6510 | 9999998.02 | 10000020.57
1304 | 14:42 | 6515 | 9999998.04 | 10000020.56
1305 | 14:42 | 6520 | 9999997.96 | 10000020.54
1306 | 14:42 | 6525 | 9999998.01 | 10000020.54
1307 | 14:42 | 6530 | 9999997.98 | 10000020.55
1308 | 14:42 | 6535 | 9999997.98 | 10000020.55
1309 | 14:42 | 6540 | 9999997.98 | 10000020.55
1310 | 14:42 | 6545 | 9999998.02 | 10000020.55
1311 | 14:42 | 6550 | 9999998.06 | 10000020.54
1312 | 14:42 | 6555 | 9999998.06 | 10000020.54
1313 | 14:43 | 6560 | 9999998.01 | 10000020.53
1314 | 14:43 | 6565 | 9999997.98 | 10000020.53
1315 | 14:43 | 6570 | 9999997.94 | 10000020.54
1316 | 14:43 | 6575 | 9999997.98 | 10000020.54
1317 | 14:43 | 6580 | 9999998 | 10000020.53
1318 | 14:43 | 6585 | 9999998.01 | 10000020.52
1319 | 14:43 | 6590 | 9999998.01 | 10000020.52
1320 | 14:43 | 6595 | 9999997.99 | 10000020.51
1321 | 14:43 | 6600 | 9999998.02 | 10000020.53
1322 | 14:43 | 6605 | 9999998.03 | 10000020.53
1323 | 14:43 | 6610 | 9999997.95 | 10000020.52
1324 | 14:43 | 6615 | 9999998.05 | 10000020.51
1325 | 14:44 | 6620 | 9999998.03 | 10000020.51
1326 | 14:44 | 6625 | 9999997.97 | 10000020.51
1327 | 14:44 | 6630 | 9999997.99 | 10000020.52
1328 | 14:44 | 6635 | 9999998 | 10000020.52
1329 | 14:44 | 6640 | 9999998.03 | 10000020.52
1330 | 14:44 | 6645 | 9999998.01 | 10000020.52
1331 | 14:44 | 6650 | 9999998.02 | 10000020.51
1332 | 14:44 | 6655 | 9999998.07 | 10000020.51
1333 | 14:44 | 6660 | 9999998.03 | 10000020.51
1334 | 14:44 | 6665 | 9999997.99 | 10000020.5
1335 | 14:44 | 6670 | 9999997.96 | 10000020.51
1336 | 14:44 | 6675 | 9999997.85 | 10000020.51
1337 | 14:45 | 6680 | 9999998.05 | 10000020.5
1338 | 14:45 | 6685 | 9999998.06 | 10000020.51
1339 | 14:45 | 6690 | 9999998.04 | 10000020.5
1340 | 14:45 | 6695 | 9999997.98 | 10000020.5
1341 | 14:45 | 6700 | 9999997.95 | 10000020.5
1342 | 14:45 | 6705 | 9999998.01 | 10000020.49
1343 | 14:45 | 6710 | 9999998.02 | 10000020.48
1344 | 14:45 | 6715 | 9999998.12 | 10000020.47
1345 | 14:45 | 6720 | 9999998.1 | 10000020.48
1346 | 14:45 | 6725 | 9999998.12 | 10000020.49
1347 | 14:45 | 6730 | 9999998.12 | 10000020.49
1348 | 14:45 | 6735 | 9999998.04 | 10000020.49
1349 | 14:46 | 6740 | 9999998.06 | 10000020.49
1350 | 14:46 | 6745 | 9999997.98 | 10000020.49
1351 | 14:46 | 6750 | 9999997.97 | 10000020.49
1352 | 14:46 | 6755 | 9999997.94 | 10000020.5
1353 | 14:46 | 6760 | 9999997.94 | 10000020.5
1354 | 14:46 | 6765 | 9999998.03 | 10000020.49
1355 | 14:46 | 6770 | 9999998.08 | 10000020.49
1356 | 14:46 | 6775 | 9999998.02 | 10000020.49
1357 | 14:46 | 6780 | 9999998.04 | 10000020.49
1358 | 14:46 | 6785 | 9999998.03 | 10000020.49
1359 | 14:46 | 6790 | 9999998.12 | 10000020.47
1360 | 14:46 | 6795 | 9999998.1 | 10000020.48
1361 | 14:47 | 6800 | 9999998.1 | 10000020.48
1362 | 14:47 | 6805 | 9999998.09 | 10000020.49
1363 | 14:47 | 6810 | 9999998.08 | 10000020.5
1364 | 14:47 | 6815 | 9999998.03 | 10000020.5
1365 | 14:47 | 6820 | 9999998.06 | 10000020.49
1366 | 14:47 | 6825 | 9999997.99 | 10000020.5
1367 | 14:47 | 6830 | 9999998.05 | 10000020.49
1368 | 14:47 | 6835 | 9999998 | 10000020.5
1369 | 14:47 | 6840 | 9999997.99 | 10000020.5
1370 | 14:47 | 6845 | 9999997.99 | 10000020.5
1371 | 14:47 | 6850 | 9999997.93 | 10000020.48
1372 | 14:47 | 6855 | 9999997.94 | 10000020.48
1373 | 14:48 | 6860 | 9999997.95 | 10000020.49
1374 | 14:48 | 6865 | 9999997.99 | 10000020.49
1375 | 14:48 | 6870 | 9999998.01 | 10000020.49
1376 | 14:48 | 6875 | 9999998.02 | 10000020.48
1377 | 14:48 | 6880 | 9999998.06 | 10000020.48
1378 | 14:48 | 6885 | 9999998.04 | 10000020.48
1379 | 14:48 | 6890 | 9999998.09 | 10000020.48
1380 | 14:48 | 6895 | 9999998.08 | 10000020.48
1381 | 14:48 | 6900 | 9999998.02 | 10000020.48
1382 | 14:48 | 6905 | 9999998.06 | 10000020.48
1383 | 14:48 | 6910 | 9999998.01 | 10000020.46
1384 | 14:48 | 6915 | 9999998.01 | 10000020.46
1385 | 14:49 | 6920 | 9999997.99 | 10000020.46
1386 | 14:49 | 6925 | 9999997.97 | 10000020.45
1387 | 14:49 | 6930 | 9999997.97 | 10000020.46
1388 | 14:49 | 6935 | 9999997.93 | 10000020.46
1389 | 14:49 | 6940 | 9999997.98 | 10000020.46
1390 | 14:49 | 6945 | 9999998.03 | 10000020.46
1391 | 14:49 | 6950 | 9999998.02 | 10000020.47
1392 | 14:49 | 6955 | 9999998.03 | 10000020.47
1393 | 14:49 | 6960 | 9999998.06 | 10000020.47
1394 | 14:49 | 6965 | 9999998.06 | 10000020.46
1395 | 14:49 | 6970 | 9999998.03 | 10000020.45
1396 | 14:49 | 6975 | 9999998.03 | 10000020.46
1397 | 14:50 | 6980 | 9999997.95 | 10000020.46
1398 | 14:50 | 6985 | 9999997.97 | 10000020.45
1399 | 14:50 | 6990 | 9999998 | 10000020.44
1400 | 14:50 | 6995 | 9999998.04 | 10000020.45
1401 | 14:50 | 7000 | 9999998 | 10000020.45
1402 | 14:50 | 7005 | 9999997.92 | 10000020.45
1403 | 14:50 | 7010 | 9999997.96 | 10000020.45
1404 | 14:50 | 7015 | 9999997.97 | 10000020.45
1405 | 14:50 | 7020 | 9999997.9 | 10000020.45
1406 | 14:50 | 7025 | 9999997.92 | 10000020.45
1407 | 14:50 | 7030 | 9999997.86 | 10000020.45
1408 | 14:50 | 7035 | 9999997.9 | 10000020.44
1409 | 14:51 | 7040 | 9999997.95 | 10000020.45
1410 | 14:51 | 7045 | 9999997.96 | 10000020.45
1411 | 14:51 | 7050 | 9999998.04 | 10000020.44
1412 | 14:51 | 7055 | 9999997.96 | 10000020.44
1413 | 14:51 | 7060 | 9999997.94 | 10000020.44
1414 | 14:51 | 7065 | 9999997.99 | 10000020.45
1415 | 14:51 | 7070 | 9999997.97 | 10000020.45
1416 | 14:51 | 7075 | 9999997.95 | 10000020.45
1417 | 14:51 | 7080 | 9999998.01 | 10000020.45
1418 | 14:51 | 7085 | 9999997.99 | 10000020.45
1419 | 14:51 | 7090 | 9999997.94 | 10000020.45
1420 | 14:51 | 7095 | 9999998 | 10000020.46
1421 | 14:52 | 7100 | 9999998 | 10000020.45
1422 | 14:52 | 7105 | 9999997.91 | 10000020.45
1423 | 14:52 | 7110 | 9999997.92 | 10000020.46
1424 | 14:52 | 7115 | 9999997.87 | 10000020.45
1425 | 14:52 | 7120 | 9999997.96 | 10000020.45
1426 | 14:52 | 7125 | 9999998.01 | 10000020.45
1427 | 14:52 | 7130 | 9999997.94 | 10000020.45
1428 | 14:52 | 7135 | 9999997.93 | 10000020.44
1429 | 14:52 | 7140 | 9999997.94 | 10000020.45
1430 | 14:52 | 7145 | 9999997.88 | 10000020.44
1431 | 14:52 | 7150 | 9999997.89 | 10000020.45
1432 | 14:52 | 7155 | 9999997.88 | 10000020.46
1433 | 14:53 | 7160 | 9999997.82 | 10000020.46
1434 | 14:53 | 7165 | 9999997.88 | 10000020.45
1435 | 14:53 | 7170 | 9999997.98 | 10000020.45
1436 | 14:53 | 7175 | 9999997.9 | 10000020.46
1437 | 14:53 | 7180 | 9999997.99 | 10000020.45
1438 | 14:53 | 7185 | 9999997.99 | 10000020.45
1439 | 14:53 | 7190 | 9999998.01 | 10000020.46
1440 | 14:53 | 7195 | 9999998 | 10000020.46
1441 | 14:53 | 7200 | 9999998.13 | 10000020.46
|  | fmax | 9999998.87 | 10000020.6
|  | fmin | 9999997.82 | 10000019.63
|  | D fmax | 2.18 | 20.6

## Stand. nejistoty a výsl. hodnot
Agilent 53131A
Standardní nejistota typu A [Hz] | Standardní nejistota typu B [Hz] | Standardní nejistota typu C [Hz] | Výsledná průměrná hodnota [Hz] | Výsledná hodnota [Hz] | Frekvenční stabilita [s-1]
0.0083258 | 0.025 | 0.02635 | 10000019.9803 | 10000019,738 ± 0,044 | 2.8611e-10
Pendulum CNT-91
Standardní nejistota typu A [Hz] | Standardní nejistota typu B [Hz] | Standardní nejistota typu C [Hz] | Výsledná průměrná hodnota [Hz] | Výsledná hodnota [Hz] | Frekvenční stabilita [s-1]
0.051129 | 0.006 | 0.05148 | 9999998.3861 | 9999980,081 ± 0,073 | 3.0278e-11