## Hodnoty
Agilent 33220A jako zdroj rozehřáty oba čítače studené t=24,5
Počet | cas [s] | intervaly mer 5s | Frekvenece P [Hz] | Frekvence HP [Hz] | čas [s] | Směrodatná odchylka P [Hz] | Směrodatná odchylka HP [Hz] | Průměrná hodnota P [Hz] | Průměrná hodnota HP [Hz]
1 | cas [s] | intervaly mer 5s | Frekvenece P [Hz] | Frekvence HP [Hz] | 60 | 0.032228 | 0.046604 | 9999999.2625 | 10000019.2208 | 0
2 | 10:46 | 0 | 9999999.29 | 10000019.12 | 120 | 0.053428 | 0.0096531 | 9999999.24 | 10000019.2925 | 13
3 | 10:46 | 5 | 9999999.24 | 10000019.17 | 180 | 0.038168 | 0.012881 | 9999999.2125 | 10000019.2825 | 25
4 | 10:46 | 10 | 9999999.23 | 10000019.19 | 240 | 0.054606 | 0.016583 | 9999999.2 | 10000019.2375 | 37
5 | 10:47 | 15 | 9999999.24 | 10000019.19 | 300 | 0.049198 | 0.016026 | 9999999.2975 | 10000019.2075 | 49
6 | 10:47 | 20 | 9999999.27 | 10000019.21 | 360 | 0.039648 | 0.012881 | 9999999.3642 | 10000019.1675 | 61
7 | 10:47 | 25 | 9999999.28 | 10000019.22 | 420 | 0.046384 | 0.011146 | 9999999.3867 | 10000019.1417 | 73
8 | 10:47 | 30 | 9999999.28 | 10000019.24 | 480 | 0.066378 | 0.0066856 | 9999999.3867 | 10000019.1308 | 85
9 | 10:47 | 35 | 9999999.32 | 10000019.25 | 540 | 0.062006 | 0.012432 | 9999999.3642 | 10000019.105 | 97
10 | 10:47 | 40 | 9999999.27 | 10000019.26 | 600 | 0.03704 | 0.0093744 | 9999999.3692 | 10000019.0783 | 109
11 | 10:47 | 45 | 9999999.29 | 10000019.26 | 660 | 0.052303 | 0.0071774 | 9999999.3492 | 10000019.0683 | 121
12 | 10:47 | 50 | 9999999.21 | 10000019.27 | 720 | 0.051427 | 0.010299 | 9999999.3242 | 10000019.0517 | 133
13 | 10:47 | 55 | 9999999.23 | 10000019.27 | 780 | 0.077748 | 0.012881 | 9999999.3392 | 10000019.0325 | 145
14 | 10:47 | 60 | 9999999.23 | 10000019.28 | 840 | 0.049992 | 0.0090034 | 9999999.3092 | 10000019.0358 | 157
15 | 10:47 | 65 | 9999999.16 | 10000019.28 | 900 | 0.037497 | 0.013143 | 9999999.2467 | 10000019.025 | 169
16 | 10:47 | 70 | 9999999.2 | 10000019.28 | 960 | 0.087607 | 0.0051493 | 9999999.3175 | 10000019.0108 | 181
17 | 10:48 | 75 | 9999999.29 | 10000019.29 | 1020 | 0.058672 | 0.0051493 | 9999999.3767 | 10000019.0092 | 193
18 | 10:48 | 80 | 9999999.21 | 10000019.29 | 1080 | 0.035377 | 0.0088763 | 9999999.3217 | 10000018.9967 | 205
19 | 10:48 | 85 | 9999999.31 | 10000019.29 | 1140 | 0.032845 | 0.0098473 | 9999999.2867 | 10000018.9767 | 217
20 | 10:48 | 90 | 9999999.3 | 10000019.29 | 1200 | 0.044381 | 0.0073855 | 9999999.2133 | 10000018.95 | 229
21 | 10:48 | 95 | 9999999.31 | 10000019.3 | 1260 | 0.04981 | 0.009962 | 9999999.2392 | 10000018.9458 | 241
22 | 10:48 | 100 | 9999999.2 | 10000019.3 | 1320 | 0.048116 | 0.0065134 | 9999999.3333 | 10000018.9367 | 253
23 | 10:48 | 105 | 9999999.18 | 10000019.3 | 1380 | 0.038258 | 0.0088763 | 9999999.265 | 10000018.9533 | 265
24 | 10:48 | 110 | 9999999.22 | 10000019.3 | 1440 | 0.054328 | 0.0090034 | 9999999.3233 | 10000018.9458 | 277
25 | 10:48 | 115 | 9999999.27 | 10000019.31 | 1500 | 0.10731 | 0.0065134 | 9999999.3867 | 10000018.9533 | 289
26 | 10:48 | 120 | 9999999.24 | 10000019.29 | 1560 | 0.042747 | 0.0065134 | 9999999.355 | 10000018.9567 | 301
27 | 10:48 | 125 | 9999999.24 | 10000019.3 | 1620 | 0.044814 | 0.0079296 | 9999999.3108 | 10000018.9642 | 313
28 | 10:48 | 130 | 9999999.17 | 10000019.3 | 1680 | 0.022496 | 0.0057735 | 9999999.3117 | 10000018.9783 | 325
29 | 10:49 | 135 | 9999999.21 | 10000019.3 | 1740 | 0.054076 | 0.0062158 | 9999999.3117 | 10000018.9875 | 337
30 | 10:49 | 140 | 9999999.13 | 10000019.29 | 1800 | 0.044687 | 0.012309 | 9999999.3083 | 10000018.9933 | 349
31 | 10:49 | 145 | 9999999.21 | 10000019.28 | 1860 | 0.043371 | 0.007785 | 9999999.2292 | 10000019.0167 | 361
32 | 10:49 | 150 | 9999999.21 | 10000019.27 | 1920 | 0.044202 | 0.0051493 | 9999999.3592 | 10000019.0258 | 373
33 | 10:49 | 155 | 9999999.19 | 10000019.28 | 1980 | 0.056622 | 0.0057735 | 9999999.3433 | 10000019.0183 | 385
34 | 10:49 | 160 | 9999999.28 | 10000019.27 | 2040 | 0.056219 | 0.0045227 | 9999999.3583 | 10000019.0225 | 397
35 | 10:49 | 165 | 9999999.24 | 10000019.27 | 2100 | 0.055453 | 0.0066856 | 9999999.3375 | 10000019.0342 | 409
36 | 10:49 | 170 | 9999999.22 | 10000019.27 | 2160 | 0.043658 | 0.0071774 | 9999999.3617 | 10000019.0383 | 421
37 | 10:49 | 175 | 9999999.21 | 10000019.27 | 2220 | 0.046734 | 0.0075378 | 9999999.3075 | 10000019.0375 | 433
38 | 10:49 | 180 | 9999999.18 | 10000019.27 | 2280 | 0.025346 | 0.011547 | 9999999.2733 | 10000019.0433 | 445
39 | 10:49 | 185 | 9999999.14 | 10000019.26 | 2340 | 0.044004 | 0.011645 | 9999999.225 | 10000019.0608 | 457
40 | 10:49 | 190 | 9999999.13 | 10000019.25 | 2400 | 0.061515 | 0.0093744 | 9999999.1775 | 10000019.0917 | 469
41 | 10:50 | 195 | 9999999.11 | 10000019.25 | 2460 | 0.049452 | 0.010553 | 9999999.155 | 10000019.1175 | 481
42 | 10:50 | 200 | 9999999.17 | 10000019.24 | 2520 | 0.046993 | 0.0066856 | 9999999.1492 | 10000019.1242 | 493
43 | 10:50 | 205 | 9999999.24 | 10000019.23 | 2580 | 0.067347 | 0.0071774 | 9999999.2342 | 10000019.1283 | 505
44 | 10:50 | 210 | 9999999.26 | 10000019.23 | 2640 | 0.057735 | 0.0066856 | 9999999.2667 | 10000019.1442 | 517
45 | 10:50 | 215 | 9999999.25 | 10000019.22 | 2700 | 0.035961 | 0.0051493 | 9999999.1775 | 10000019.1458 | 529
46 | 10:50 | 220 | 9999999.18 | 10000019.22 | 2760 | 0.052107 | 0.0049237 | 9999999.1467 | 10000019.1633 | 541
47 | 10:50 | 225 | 9999999.24 | 10000019.22 | 2820 | 0.055323 | 0.0079772 | 9999999.1667 | 10000019.175 | 553
48 | 10:50 | 230 | 9999999.26 | 10000019.23 | 2880 | 0.037447 | 0.0071774 | 9999999.0925 | 10000019.1817 | 565
49 | 10:50 | 235 | 9999999.24 | 10000019.23 | 2940 | 0.046188 | 0.0045227 | 9999999.0833 | 10000019.1975 | 577
50 | 10:50 | 240 | 9999999.26 | 10000019.23 | 3000 | 0.055014 | 0.004264 | 9999999.0758 | 10000019.2 | 589
51 | 10:50 | 245 | 9999999.3 | 10000019.23 | 3060 | 0.054661 | 0.0095346 | 9999999.1167 | 10000019.19 | 601
52 | 10:50 | 250 | 9999999.29 | 10000019.22 | 3120 | 0.040189 | 0.0062158 | 9999999.0483 | 10000019.1775 | 613
53 | 10:51 | 255 | 9999999.31 | 10000019.22 | 3180 | 0.040302 | 0.0057735 | 9999999.1133 | 10000019.1683 | 625
54 | 10:51 | 260 | 9999999.3 | 10000019.22 | 3240 | 0.06956 | 0.0066856 | 9999999.1375 | 10000019.1758 | 637
55 | 10:51 | 265 | 9999999.35 | 10000019.21 | 3300 | 0.05578 | 0.0066856 | 9999999.0625 | 10000019.1708 | 649
56 | 10:51 | 270 | 9999999.37 | 10000019.2 | 3360 | 0.039886 | 0.0079296 | 9999999.025 | 10000019.1858 | 661
57 | 10:51 | 275 | 9999999.33 | 10000019.19 | 3420 | 0.048328 | 0.0075378 | 9999999.0342 | 10000019.1975 | 673
58 | 10:51 | 280 | 9999999.33 | 10000019.19 | 3480 | 0.037528 | 0.0071774 | 9999998.9908 | 10000019.2183 | 685
59 | 10:51 | 285 | 9999999.27 | 10000019.19 | 3540 | 0.057281 | 0.0051493 | 9999999.0558 | 10000019.2192 | 697
60 | 10:51 | 290 | 9999999.18 | 10000019.2 | 3600 | 0.068639 | 0.0060302 | 9999999.1175 | 10000019.21 | 709
61 | 10:51 | 295 | 9999999.28 | 10000019.19 | 3660 | 0.054439 | 0.0060302 | 9999999.08 | 10000019.2 | 721
62 | 10:51 | 300 | 9999999.27 | 10000019.19 | 3720 | 0.071409 | 0.0066856 | 9999999.1192 | 10000019.2042 | 733
63 | 10:51 | 305 | 9999999.32 | 10000019.18 | 3780 | 0.039877 | 0.007785 | 9999999.1542 | 10000019.2133 | 745
64 | 10:51 | 310 | 9999999.33 | 10000019.18 | 3840 | 0.050715 | 0.0060302 | 9999999.2242 | 10000019.21 | 757
65 | 10:52 | 315 | 9999999.38 | 10000019.17 | 3900 | 0.045627 | 0.007785 | 9999999.095 | 10000019.2167 | 769
66 | 10:52 | 320 | 9999999.4 | 10000019.18 | 3960 | 0.10875 | 0.0071774 | 9999999.1592 | 10000019.2317 | 781
67 | 10:52 | 325 | 9999999.37 | 10000019.17 | 4020 | 0.084405 | 0.0079296 | 9999999.0883 | 10000019.2442 | 793
68 | 10:52 | 330 | 9999999.37 | 10000019.16 | 4080 | 0.057128 | 0.0066856 | 9999999.105 | 10000019.2358 | 805
69 | 10:52 | 335 | 9999999.37 | 10000019.15 | 4140 | 0.048116 | 0.010731 | 9999999.1033 | 10000019.2567 | 817
70 | 10:52 | 340 | 9999999.37 | 10000019.15 | 4200 | 0.047958 | 0.0079296 | 9999999.085 | 10000019.2642 | 829
71 | 10:52 | 345 | 9999999.41 | 10000019.16 | 4260 | 0.08544 | 0.0066856 | 9999999.115 | 10000019.2592 | 841
72 | 10:52 | 350 | 9999999.38 | 10000019.16 | 4320 | 0.048804 | 0.0051493 | 9999999.1 | 10000019.2742 | 853
73 | 10:52 | 355 | 9999999.4 | 10000019.16 | 4380 | 0.043797 | 0.0052223 | 9999998.985 | 10000019.285 | 865
74 | 10:52 | 360 | 9999999.4 | 10000019.16 | 4440 | 0.058536 | 0.0071774 | 9999999.1142 | 10000019.2883 | 877
75 | 10:52 | 365 | 9999999.29 | 10000019.16 | 4500 | 0.056084 | 0.0095346 | 9999999.16 | 10000019.29 | 889
76 | 10:52 | 370 | 9999999.45 | 10000019.15 | 4560 | 0.033257 | 0.011645 | 9999999.1583 | 10000019.3142 | 901
77 | 10:53 | 375 | 9999999.47 | 10000019.15 | 4620 | 0.062152 | 0.0066856 | 9999999.0342 | 10000019.3358 | 913
78 | 10:53 | 380 | 9999999.39 | 10000019.13 | 4680 | 0.050812 | 0.01379 | 9999998.99 | 10000019.3558 | 925
79 | 10:53 | 385 | 9999999.38 | 10000019.13 | 4740 | 0.045693 | 0.0090453 | 9999999.0317 | 10000019.365 | 937
80 | 10:53 | 390 | 9999999.36 | 10000019.14 | 4800 | 0.035505 | 0.0066856 | 9999998.9467 | 10000019.3792 | 949
81 | 10:53 | 395 | 9999999.37 | 10000019.14 | 4860 | 0.026443 | 0.0057735 | 9999998.9792 | 10000019.3883 | 961
82 | 10:53 | 400 | 9999999.36 | 10000019.14 | 4920 | 0.03353 | 0.0052223 | 9999998.9417 | 10000019.385 | 973
83 | 10:53 | 405 | 9999999.38 | 10000019.13 | 4980 | 0.048116 | 0.0071774 | 9999998.9933 | 10000019.3917 | 985
84 | 10:53 | 410 | 9999999.37 | 10000019.13 | 5040 | 0.058846 | 0.0062158 | 9999998.8858 | 10000019.3925 | 997
85 | 10:53 | 415 | 9999999.42 | 10000019.14 | 5100 | 0.050174 | 0.0066856 | 9999998.8242 | 10000019.3908 | 1009
86 | 10:53 | 420 | 9999999.45 | 10000019.14 | 5160 | 0.089692 | 0.0052223 | 9999998.9208 | 10000019.405 | 1021
87 | 10:53 | 425 | 9999999.46 | 10000019.14 | 5220 | 0.024293 | 0.011547 | 9999998.8892 | 10000019.4267 | 1033
88 | 10:53 | 430 | 9999999.46 | 10000019.13 | 5280 | 0.052303 | 0.0071774 | 9999998.8508 | 10000019.4383 | 1045
89 | 10:54 | 435 | 9999999.47 | 10000019.13 | 5340 | 0.054349 | 0.0079772 | 9999998.8242 | 10000019.455 | 1057
90 | 10:54 | 440 | 9999999.44 | 10000019.13 | 5400 | 0.071964 | 0.0079296 | 9999998.8817 | 10000019.4442 | 1069
91 | 10:54 | 445 | 9999999.36 | 10000019.13 | 5460 | 0.04358 | 0.0095346 | 9999998.8608 | 10000019.45 | 1081
92 | 10:54 | 450 | 9999999.33 | 10000019.12 | 5520 | 0.062103 | 0.0066856 | 9999998.8025 | 10000019.4392 | 1093
93 | 10:54 | 455 | 9999999.33 | 10000019.12 | 5580 | 0.029683 | 0.010731 | 9999998.9142 | 10000019.4433 | 1105
94 | 10:54 | 460 | 9999999.28 | 10000019.13 | 5640 | 0.026097 | 0.0079772 | 9999998.9358 | 10000019.445 | 1117
95 | 10:54 | 465 | 9999999.34 | 10000019.13 | 5700 | 0.057755 | 0.0075378 | 9999998.8992 | 10000019.4575 | 1129
96 | 10:54 | 470 | 9999999.39 | 10000019.14 | 5760 | 0.061348 | 0.010731 | 9999998.95 | 10000019.4667 | 1141
97 | 10:54 | 475 | 9999999.33 | 10000019.13 | 5820 | 0.04358 | 0.0057735 | 9999998.8758 | 10000019.4783 | 1153
98 | 10:54 | 480 | 9999999.34 | 10000019.13 | 5880 | 0.030101 | 0.0098473 | 9999998.7917 | 10000019.4933 | 1165
99 | 10:54 | 485 | 9999999.33 | 10000019.11 | 5940 | 0.033609 | 0.006742 | 9999998.7425 | 10000019.515 | 1177
100 | 10:54 | 490 | 9999999.24 | 10000019.12 | 6000 | 0.041442 | 0.007785 | 9999998.8308 | 10000019.5367 | 1189
101 | 10:55 | 495 | 9999999.27 | 10000019.11 | 6060 | 0.042498 | 0.0065134 | 9999998.8067 | 10000019.5667 | 1201
102 | 10:55 | 500 | 9999999.39 | 10000019.11 | 6120 | 0.029025 | 0.0088763 | 9999998.7733 | 10000019.5833 | 1213
103 | 10:55 | 505 | 9999999.36 | 10000019.11 | 6180 | 0.04795 | 0.012432 | 9999998.7192 | 10000019.605 | 1225
104 | 10:55 | 510 | 9999999.38 | 10000019.1 | 6240 | 0.085741 | 0.011382 | 9999998.8067 | 10000019.6275 | 1237
105 | 10:55 | 515 | 9999999.44 | 10000019.1 | 6300 | 0.060821 | 0.0060302 | 9999998.8292 | 10000019.64 | 1249
106 | 10:55 | 520 | 9999999.43 | 10000019.1 | 6360 | 0.039187 | 0.0079296 | 9999998.9242 | 10000019.6442 | 1261
107 | 10:55 | 525 | 9999999.41 | 10000019.09 | 6420 | 0.05161 | 0.011645 | 9999998.925 | 10000019.6508 | 1273
108 | 10:55 | 530 | 9999999.42 | 10000019.09 | 6480 | 0.074034 | 0.0066856 | 9999998.8142 | 10000019.6558 | 1285
109 | 10:55 | 535 | 9999999.36 | 10000019.09 | 6540 | 0.064309 | 0.0079296 | 9999998.8242 | 10000019.6742 | 1297
110 | 10:55 | 540 | 9999999.38 | 10000019.08 | 6600 | 0.05105 | 0.0079296 | 9999998.7433 | 10000019.6858 | 1309
111 | 10:55 | 545 | 9999999.33 | 10000019.09 | 6660 | 0.071026 | 0.0075378 | 9999998.8258 | 10000019.7025 | 1321
112 | 10:55 | 550 | 9999999.37 | 10000019.09 | 6720 | 0.065569 | 0.0057735 | 9999998.9108 | 10000019.7017 | 1333
113 | 10:56 | 555 | 9999999.43 | 10000019.09 | 6780 | 0.056159 | 0.0090034 | 9999998.8258 | 10000019.7042 | 1345
114 | 10:56 | 560 | 9999999.3 | 10000019.08 | 6840 | 0.055841 | 0.006742 | 9999998.705 | 10000019.715 | 1357
115 | 10:56 | 565 | 9999999.42 | 10000019.08 | 6900 | 0.040639 | 0.0045227 | 9999998.7183 | 10000019.7225 | 1369
116 | 10:56 | 570 | 9999999.4 | 10000019.08 | 6960 | 0.036515 | 0.0066856 | 9999998.6667 | 10000019.7092 | 1381
117 | 10:56 | 575 | 9999999.38 | 10000019.08 | 7020 | 0.061938 | 0.0062158 | 9999998.75 | 10000019.6925 | 1393
118 | 10:56 | 580 | 9999999.35 | 10000019.07 | 7080 | 0.057439 | 0.0079296 | 9999998.7442 | 10000019.6858 | 1405
119 | 10:56 | 585 | 9999999.36 | 10000019.07 | 7140 | 0.04926 | 0.0071774 | 9999998.6442 | 10000019.6883 | 1417
120 | 10:56 | 590 | 9999999.34 | 10000019.06 | 7200 | 0.058517 | 0.0051493 | 9999998.7367 | 10000019.6892 | 1429
121 | 10:56 | 595 | 9999999.37 | 10000019.07 | [5 empty] | 1441
122 | 10:56 | 600 | 9999999.24 | 10000019.07
123 | 10:56 | 605 | 9999999.29 | 10000019.06
124 | 10:56 | 610 | 9999999.34 | 10000019.07
125 | 10:57 | 615 | 9999999.34 | 10000019.08
126 | 10:57 | 620 | 9999999.44 | 10000019.07
127 | 10:57 | 625 | 9999999.41 | 10000019.07
128 | 10:57 | 630 | 9999999.37 | 10000019.06
129 | 10:57 | 635 | 9999999.32 | 10000019.08
130 | 10:57 | 640 | 9999999.34 | 10000019.07
131 | 10:57 | 645 | 9999999.38 | 10000019.06
132 | 10:57 | 650 | 9999999.36 | 10000019.06
133 | 10:57 | 655 | 9999999.36 | 10000019.07
134 | 10:57 | 660 | 9999999.36 | 10000019.07
135 | 10:57 | 665 | 9999999.36 | 10000019.07
136 | 10:57 | 670 | 9999999.35 | 10000019.06
137 | 10:58 | 675 | 9999999.32 | 10000019.05
138 | 10:58 | 680 | 9999999.27 | 10000019.05
139 | 10:58 | 685 | 9999999.39 | 10000019.05
140 | 10:58 | 690 | 9999999.37 | 10000019.05
141 | 10:58 | 695 | 9999999.38 | 10000019.04
142 | 10:58 | 700 | 9999999.3 | 10000019.04
143 | 10:58 | 705 | 9999999.28 | 10000019.04
144 | 10:58 | 710 | 9999999.23 | 10000019.05
145 | 10:58 | 715 | 9999999.28 | 10000019.05
146 | 10:58 | 720 | 9999999.26 | 10000019.05
147 | 10:58 | 725 | 9999999.28 | 10000019.05
148 | 10:58 | 730 | 9999999.33 | 10000019.04
149 | 10:59 | 735 | 9999999.35 | 10000019.05
150 | 10:59 | 740 | 9999999.42 | 10000019.04
151 | 10:59 | 745 | 9999999.47 | 10000019.03
152 | 10:59 | 750 | 9999999.46 | 10000019.03
153 | 10:59 | 755 | 9999999.37 | 10000019.02
154 | 10:59 | 760 | 9999999.34 | 10000019.02
155 | 10:59 | 765 | 9999999.26 | 10000019.02
156 | 10:59 | 770 | 9999999.27 | 10000019.02
157 | 10:59 | 775 | 9999999.26 | 10000019.02
158 | 10:59 | 780 | 9999999.32 | 10000019.02
159 | 10:59 | 785 | 9999999.35 | 10000019.02
160 | 10:59 | 790 | 9999999.27 | 10000019.03
161 | 11:00 | 795 | 9999999.32 | 10000019.04
162 | 11:00 | 800 | 9999999.32 | 10000019.04
163 | 11:00 | 805 | 9999999.29 | 10000019.04
164 | 11:00 | 810 | 9999999.23 | 10000019.04
165 | 11:00 | 815 | 9999999.26 | 10000019.05
166 | 11:00 | 820 | 9999999.27 | 10000019.04
167 | 11:00 | 825 | 9999999.38 | 10000019.03
168 | 11:00 | 830 | 9999999.4 | 10000019.04
169 | 11:00 | 835 | 9999999.3 | 10000019.04
170 | 11:00 | 840 | 9999999.25 | 10000019.05
171 | 11:00 | 845 | 9999999.23 | 10000019.03
172 | 11:00 | 850 | 9999999.21 | 10000019.03
173 | 11:01 | 855 | 9999999.18 | 10000019.04
174 | 11:01 | 860 | 9999999.3 | 10000019.04
175 | 11:01 | 865 | 9999999.29 | 10000019.02
176 | 11:01 | 870 | 9999999.28 | 10000019.02
177 | 11:01 | 875 | 9999999.28 | 10000019.02
178 | 11:01 | 880 | 9999999.27 | 10000019.02
179 | 11:01 | 885 | 9999999.23 | 10000019.01
180 | 11:01 | 890 | 9999999.21 | 10000019.01
181 | 11:01 | 895 | 9999999.23 | 10000019.01
182 | 11:01 | 900 | 9999999.22 | 10000019.01
183 | 11:01 | 905 | 9999999.3 | 10000019.02
184 | 11:01 | 910 | 9999999.24 | 10000019.02
185 | 11:02 | 915 | 9999999.28 | 10000019.01
186 | 11:02 | 920 | 9999999.44 | 10000019.01
187 | 11:02 | 925 | 9999999.47 | 10000019.01
188 | 11:02 | 930 | 9999999.45 | 10000019.01
189 | 11:02 | 935 | 9999999.34 | 10000019.01
190 | 11:02 | 940 | 9999999.27 | 10000019.01
191 | 11:02 | 945 | 9999999.26 | 10000019.01
192 | 11:02 | 950 | 9999999.25 | 10000019
193 | 11:02 | 955 | 9999999.29 | 10000019.01
194 | 11:02 | 960 | 9999999.35 | 10000019.01
195 | 11:02 | 965 | 9999999.37 | 10000019.01
196 | 11:02 | 970 | 9999999.26 | 10000019.01
197 | 11:03 | 975 | 9999999.38 | 10000019.01
198 | 11:03 | 980 | 9999999.38 | 10000019.02
199 | 11:03 | 985 | 9999999.4 | 10000019.01
200 | 11:03 | 990 | 9999999.45 | 10000019.01
201 | 11:03 | 995 | 9999999.43 | 10000019.01
202 | 11:03 | 1000 | 9999999.46 | 10000019.01
203 | 11:03 | 1005 | 9999999.4 | 10000019.01
204 | 11:03 | 1010 | 9999999.3 | 10000019
205 | 11:03 | 1015 | 9999999.34 | 10000019
206 | 11:03 | 1020 | 9999999.4 | 10000019
207 | 11:03 | 1025 | 9999999.33 | 10000019.01
208 | 11:03 | 1030 | 9999999.33 | 10000019
209 | 11:04 | 1035 | 9999999.33 | 10000019.01
210 | 11:04 | 1040 | 9999999.32 | 10000019
211 | 11:04 | 1045 | 9999999.31 | 10000019
212 | 11:04 | 1050 | 9999999.35 | 10000019
213 | 11:04 | 1055 | 9999999.34 | 10000018.99
214 | 11:04 | 1060 | 9999999.28 | 10000018.99
215 | 11:04 | 1065 | 9999999.26 | 10000018.98
216 | 11:04 | 1070 | 9999999.3 | 10000018.99
217 | 11:04 | 1075 | 9999999.31 | 10000018.99
218 | 11:04 | 1080 | 9999999.25 | 10000018.99
219 | 11:04 | 1085 | 9999999.35 | 10000018.98
220 | 11:04 | 1090 | 9999999.28 | 10000018.99
221 | 11:05 | 1095 | 9999999.3 | 10000018.99
222 | 11:05 | 1100 | 9999999.25 | 10000018.98
223 | 11:05 | 1105 | 9999999.23 | 10000018.98
224 | 11:05 | 1110 | 9999999.28 | 10000018.97
225 | 11:05 | 1115 | 9999999.3 | 10000018.97
226 | 11:05 | 1120 | 9999999.28 | 10000018.97
227 | 11:05 | 1125 | 9999999.32 | 10000018.97
228 | 11:05 | 1130 | 9999999.3 | 10000018.97
229 | 11:05 | 1135 | 9999999.3 | 10000018.96
230 | 11:05 | 1140 | 9999999.28 | 10000018.95
231 | 11:05 | 1145 | 9999999.26 | 10000018.94
232 | 11:05 | 1150 | 9999999.23 | 10000018.96
233 | 11:06 | 1155 | 9999999.21 | 10000018.96
234 | 11:06 | 1160 | 9999999.21 | 10000018.96
235 | 11:06 | 1165 | 9999999.25 | 10000018.95
236 | 11:06 | 1170 | 9999999.27 | 10000018.95
237 | 11:06 | 1175 | 9999999.17 | 10000018.95
238 | 11:06 | 1180 | 9999999.17 | 10000018.95
239 | 11:06 | 1185 | 9999999.15 | 10000018.94
240 | 11:06 | 1190 | 9999999.19 | 10000018.94
241 | 11:06 | 1195 | 9999999.17 | 10000018.95
242 | 11:06 | 1200 | 9999999.26 | 10000018.96
243 | 11:06 | 1205 | 9999999.24 | 10000018.96
244 | 11:06 | 1210 | 9999999.18 | 10000018.95
245 | 11:07 | 1215 | 9999999.2 | 10000018.95
246 | 11:07 | 1220 | 9999999.21 | 10000018.95
247 | 11:07 | 1225 | 9999999.21 | 10000018.94
248 | 11:07 | 1230 | 9999999.2 | 10000018.95
249 | 11:07 | 1235 | 9999999.18 | 10000018.95
250 | 11:07 | 1240 | 9999999.27 | 10000018.93
251 | 11:07 | 1245 | 9999999.32 | 10000018.94
252 | 11:07 | 1250 | 9999999.29 | 10000018.93
253 | 11:07 | 1255 | 9999999.31 | 10000018.94
254 | 11:07 | 1260 | 9999999.23 | 10000018.93
255 | 11:07 | 1265 | 9999999.38 | 10000018.93
256 | 11:07 | 1270 | 9999999.37 | 10000018.93
257 | 11:08 | 1275 | 9999999.4 | 10000018.93
258 | 11:08 | 1280 | 9999999.36 | 10000018.93
259 | 11:08 | 1285 | 9999999.34 | 10000018.94
260 | 11:08 | 1290 | 9999999.34 | 10000018.94
261 | 11:08 | 1295 | 9999999.34 | 10000018.94
262 | 11:08 | 1300 | 9999999.31 | 10000018.94
263 | 11:08 | 1305 | 9999999.36 | 10000018.94
264 | 11:08 | 1310 | 9999999.28 | 10000018.95
265 | 11:08 | 1315 | 9999999.29 | 10000018.94
266 | 11:08 | 1320 | 9999999.28 | 10000018.95
267 | 11:08 | 1325 | 9999999.26 | 10000018.96
268 | 11:08 | 1330 | 9999999.22 | 10000018.95
269 | 11:09 | 1335 | 9999999.24 | 10000018.96
270 | 11:09 | 1340 | 9999999.25 | 10000018.96
271 | 11:09 | 1345 | 9999999.28 | 10000018.97
272 | 11:09 | 1350 | 9999999.2 | 10000018.95
273 | 11:09 | 1355 | 9999999.26 | 10000018.94
274 | 11:09 | 1360 | 9999999.34 | 10000018.94
275 | 11:09 | 1365 | 9999999.31 | 10000018.95
276 | 11:09 | 1370 | 9999999.25 | 10000018.96
277 | 11:09 | 1375 | 9999999.29 | 10000018.95
278 | 11:09 | 1380 | 9999999.26 | 10000018.96
279 | 11:09 | 1385 | 9999999.32 | 10000018.95
280 | 11:09 | 1390 | 9999999.3 | 10000018.95
281 | 11:10 | 1395 | 9999999.34 | 10000018.95
282 | 11:10 | 1400 | 9999999.35 | 10000018.94
283 | 11:10 | 1405 | 9999999.26 | 10000018.94
284 | 11:10 | 1410 | 9999999.36 | 10000018.94
285 | 11:10 | 1415 | 9999999.42 | 10000018.94
286 | 11:10 | 1420 | 9999999.38 | 10000018.93
287 | 11:10 | 1425 | 9999999.34 | 10000018.94
288 | 11:10 | 1430 | 9999999.32 | 10000018.96
289 | 11:10 | 1435 | 9999999.23 | 10000018.95
290 | 11:10 | 1440 | 9999999.31 | 10000018.95
291 | 11:10 | 1445 | 9999999.3 | 10000018.95
292 | 11:10 | 1450 | 9999999.35 | 10000018.94
293 | 11:11 | 1455 | 9999999.28 | 10000018.96
294 | 11:11 | 1460 | 9999999.21 | 10000018.96
295 | 11:11 | 1465 | 9999999.33 | 10000018.96
296 | 11:11 | 1470 | 9999999.52 | 10000018.95
297 | 11:11 | 1475 | 9999999.51 | 10000018.96
298 | 11:11 | 1480 | 9999999.53 | 10000018.95
299 | 11:11 | 1485 | 9999999.47 | 10000018.96
300 | 11:11 | 1490 | 9999999.46 | 10000018.95
301 | 11:11 | 1495 | 9999999.37 | 10000018.95
302 | 11:11 | 1500 | 9999999.45 | 10000018.96
303 | 11:11 | 1505 | 9999999.34 | 10000018.95
304 | 11:11 | 1510 | 9999999.39 | 10000018.95
305 | 11:12 | 1515 | 9999999.4 | 10000018.95
306 | 11:12 | 1520 | 9999999.37 | 10000018.95
307 | 11:12 | 1525 | 9999999.35 | 10000018.96
308 | 11:12 | 1530 | 9999999.32 | 10000018.96
309 | 11:12 | 1535 | 9999999.33 | 10000018.96
310 | 11:12 | 1540 | 9999999.31 | 10000018.96
311 | 11:12 | 1545 | 9999999.31 | 10000018.95
312 | 11:12 | 1550 | 9999999.37 | 10000018.96
313 | 11:12 | 1555 | 9999999.32 | 10000018.97
314 | 11:12 | 1560 | 9999999.27 | 10000018.96
315 | 11:12 | 1565 | 9999999.3 | 10000018.96
316 | 11:12 | 1570 | 9999999.29 | 10000018.95
317 | 11:13 | 1575 | 9999999.36 | 10000018.96
318 | 11:13 | 1580 | 9999999.35 | 10000018.97
319 | 11:13 | 1585 | 9999999.34 | 10000018.97
320 | 11:13 | 1590 | 9999999.28 | 10000018.96
321 | 11:13 | 1595 | 9999999.28 | 10000018.96
322 | 11:13 | 1600 | 9999999.35 | 10000018.96
323 | 11:13 | 1605 | 9999999.39 | 10000018.97
324 | 11:13 | 1610 | 9999999.27 | 10000018.98
325 | 11:13 | 1615 | 9999999.25 | 10000018.97
326 | 11:13 | 1620 | 9999999.3 | 10000018.98
327 | 11:13 | 1625 | 9999999.27 | 10000018.98
328 | 11:13 | 1630 | 9999999.32 | 10000018.98
329 | 11:14 | 1635 | 9999999.29 | 10000018.97
330 | 11:14 | 1640 | 9999999.32 | 10000018.98
331 | 11:14 | 1645 | 9999999.34 | 10000018.98
332 | 11:14 | 1650 | 9999999.3 | 10000018.97
333 | 11:14 | 1655 | 9999999.29 | 10000018.97
334 | 11:14 | 1660 | 9999999.32 | 10000018.98
335 | 11:14 | 1665 | 9999999.32 | 10000018.98
336 | 11:14 | 1670 | 9999999.32 | 10000018.98
337 | 11:14 | 1675 | 9999999.35 | 10000018.99
338 | 11:14 | 1680 | 9999999.36 | 10000018.99
339 | 11:14 | 1685 | 9999999.36 | 10000018.98
340 | 11:14 | 1690 | 9999999.21 | 10000018.98
341 | 11:15 | 1695 | 9999999.3 | 10000018.99
342 | 11:15 | 1700 | 9999999.3 | 10000018.98
343 | 11:15 | 1705 | 9999999.23 | 10000018.99
344 | 11:15 | 1710 | 9999999.35 | 10000018.99
345 | 11:15 | 1715 | 9999999.39 | 10000018.99
346 | 11:15 | 1720 | 9999999.35 | 10000018.98
347 | 11:15 | 1725 | 9999999.28 | 10000018.99
348 | 11:15 | 1730 | 9999999.3 | 10000019
349 | 11:15 | 1735 | 9999999.31 | 10000018.99
350 | 11:15 | 1740 | 9999999.32 | 10000018.98
351 | 11:15 | 1745 | 9999999.34 | 10000018.98
352 | 11:15 | 1750 | 9999999.32 | 10000018.99
353 | 11:16 | 1755 | 9999999.37 | 10000018.98
354 | 11:16 | 1760 | 9999999.33 | 10000018.98
355 | 11:16 | 1765 | 9999999.29 | 10000018.99
356 | 11:16 | 1770 | 9999999.25 | 10000019
357 | 11:16 | 1775 | 9999999.29 | 10000018.99
358 | 11:16 | 1780 | 9999999.37 | 10000019
359 | 11:16 | 1785 | 9999999.33 | 10000019.01
360 | 11:16 | 1790 | 9999999.24 | 10000019.01
361 | 11:16 | 1795 | 9999999.25 | 10000019.01
362 | 11:16 | 1800 | 9999999.24 | 10000019
363 | 11:16 | 1805 | 9999999.21 | 10000019.01
364 | 11:16 | 1810 | 9999999.24 | 10000019.02
365 | 11:17 | 1815 | 9999999.32 | 10000019.01
366 | 11:17 | 1820 | 9999999.29 | 10000019.02
367 | 11:17 | 1825 | 9999999.21 | 10000019.03
368 | 11:17 | 1830 | 9999999.19 | 10000019.02
369 | 11:17 | 1835 | 9999999.16 | 10000019.01
370 | 11:17 | 1840 | 9999999.22 | 10000019.02
371 | 11:17 | 1845 | 9999999.2 | 10000019.02
372 | 11:17 | 1850 | 9999999.22 | 10000019.02
373 | 11:17 | 1855 | 9999999.25 | 10000019.02
374 | 11:17 | 1860 | 9999999.32 | 10000019.03
375 | 11:17 | 1865 | 9999999.28 | 10000019.02
376 | 11:17 | 1870 | 9999999.33 | 10000019.03
377 | 11:18 | 1875 | 9999999.35 | 10000019.03
378 | 11:18 | 1880 | 9999999.37 | 10000019.03
379 | 11:18 | 1885 | 9999999.37 | 10000019.02
380 | 11:18 | 1890 | 9999999.38 | 10000019.03
381 | 11:18 | 1895 | 9999999.46 | 10000019.03
382 | 11:18 | 1900 | 9999999.39 | 10000019.03
383 | 11:18 | 1905 | 9999999.36 | 10000019.02
384 | 11:18 | 1910 | 9999999.33 | 10000019.02
385 | 11:18 | 1915 | 9999999.37 | 10000019.02
386 | 11:18 | 1920 | 9999999.46 | 10000019.02
387 | 11:18 | 1925 | 9999999.33 | 10000019.03
388 | 11:18 | 1930 | 9999999.36 | 10000019.02
389 | 11:19 | 1935 | 9999999.37 | 10000019.01
390 | 11:19 | 1940 | 9999999.39 | 10000019.02
391 | 11:19 | 1945 | 9999999.35 | 10000019.02
392 | 11:19 | 1950 | 9999999.34 | 10000019.02
393 | 11:19 | 1955 | 9999999.34 | 10000019.02
394 | 11:19 | 1960 | 9999999.37 | 10000019.02
395 | 11:19 | 1965 | 9999999.28 | 10000019.01
396 | 11:19 | 1970 | 9999999.29 | 10000019.02
397 | 11:19 | 1975 | 9999999.24 | 10000019.01
398 | 11:19 | 1980 | 9999999.25 | 10000019.02
399 | 11:19 | 1985 | 9999999.25 | 10000019.02
400 | 11:19 | 1990 | 9999999.32 | 10000019.03
401 | 11:20 | 1995 | 9999999.37 | 10000019.02
402 | 11:20 | 2000 | 9999999.37 | 10000019.02
403 | 11:20 | 2005 | 9999999.39 | 10000019.02
404 | 11:20 | 2010 | 9999999.4 | 10000019.03
405 | 11:20 | 2015 | 9999999.41 | 10000019.02
406 | 11:20 | 2020 | 9999999.39 | 10000019.02
407 | 11:20 | 2025 | 9999999.38 | 10000019.03
408 | 11:20 | 2030 | 9999999.41 | 10000019.02
409 | 11:20 | 2035 | 9999999.36 | 10000019.02
410 | 11:20 | 2040 | 9999999.36 | 10000019.02
411 | 11:20 | 2045 | 9999999.39 | 10000019.03
412 | 11:20 | 2050 | 9999999.34 | 10000019.04
413 | 11:21 | 2055 | 9999999.34 | 10000019.04
414 | 11:21 | 2060 | 9999999.37 | 10000019.04
415 | 11:21 | 2065 | 9999999.31 | 10000019.04
416 | 11:21 | 2070 | 9999999.25 | 10000019.04
417 | 11:21 | 2075 | 9999999.23 | 10000019.04
418 | 11:21 | 2080 | 9999999.38 | 10000019.03
419 | 11:21 | 2085 | 9999999.42 | 10000019.03
420 | 11:21 | 2090 | 9999999.31 | 10000019.03
421 | 11:21 | 2095 | 9999999.35 | 10000019.03
422 | 11:21 | 2100 | 9999999.33 | 10000019.03
423 | 11:21 | 2105 | 9999999.41 | 10000019.03
424 | 11:21 | 2110 | 9999999.39 | 10000019.04
425 | 11:22 | 2115 | 9999999.35 | 10000019.03
426 | 11:22 | 2120 | 9999999.41 | 10000019.03
427 | 11:22 | 2125 | 9999999.35 | 10000019.04
428 | 11:22 | 2130 | 9999999.37 | 10000019.04
429 | 11:22 | 2135 | 9999999.42 | 10000019.05
430 | 11:22 | 2140 | 9999999.39 | 10000019.04
431 | 11:22 | 2145 | 9999999.3 | 10000019.05
432 | 11:22 | 2150 | 9999999.29 | 10000019.04
433 | 11:22 | 2155 | 9999999.33 | 10000019.04
434 | 11:22 | 2160 | 9999999.3 | 10000019.04
435 | 11:22 | 2165 | 9999999.35 | 10000019.03
436 | 11:22 | 2170 | 9999999.38 | 10000019.03
437 | 11:23 | 2175 | 9999999.34 | 10000019.03
438 | 11:23 | 2180 | 9999999.36 | 10000019.03
439 | 11:23 | 2185 | 9999999.33 | 10000019.04
440 | 11:23 | 2190 | 9999999.29 | 10000019.04
441 | 11:23 | 2195 | 9999999.28 | 10000019.03
442 | 11:23 | 2200 | 9999999.21 | 10000019.04
443 | 11:23 | 2205 | 9999999.27 | 10000019.05
444 | 11:23 | 2210 | 9999999.29 | 10000019.05
445 | 11:23 | 2215 | 9999999.29 | 10000019.04
446 | 11:23 | 2220 | 9999999.33 | 10000019.03
447 | 11:23 | 2225 | 9999999.29 | 10000019.03
448 | 11:23 | 2230 | 9999999.29 | 10000019.03
449 | 11:24 | 2235 | 9999999.25 | 10000019.03
450 | 11:24 | 2240 | 9999999.29 | 10000019.04
451 | 11:24 | 2245 | 9999999.28 | 10000019.04
452 | 11:24 | 2250 | 9999999.26 | 10000019.05
453 | 11:24 | 2255 | 9999999.27 | 10000019.05
454 | 11:24 | 2260 | 9999999.24 | 10000019.06
455 | 11:24 | 2265 | 9999999.28 | 10000019.06
456 | 11:24 | 2270 | 9999999.25 | 10000019.05
457 | 11:24 | 2275 | 9999999.25 | 10000019.05
458 | 11:24 | 2280 | 9999999.21 | 10000019.05
459 | 11:24 | 2285 | 9999999.21 | 10000019.05
460 | 11:24 | 2290 | 9999999.18 | 10000019.05
461 | 11:25 | 2295 | 9999999.21 | 10000019.05
462 | 11:25 | 2300 | 9999999.21 | 10000019.06
463 | 11:25 | 2305 | 9999999.14 | 10000019.06
464 | 11:25 | 2310 | 9999999.22 | 10000019.05
465 | 11:25 | 2315 | 9999999.29 | 10000019.06
466 | 11:25 | 2320 | 9999999.3 | 10000019.07
467 | 11:25 | 2325 | 9999999.23 | 10000019.07
468 | 11:25 | 2330 | 9999999.25 | 10000019.08
469 | 11:25 | 2335 | 9999999.25 | 10000019.08
470 | 11:25 | 2340 | 9999999.24 | 10000019.08
471 | 11:25 | 2345 | 9999999.28 | 10000019.08
472 | 11:25 | 2350 | 9999999.19 | 10000019.09
473 | 11:26 | 2355 | 9999999.19 | 10000019.08
474 | 11:26 | 2360 | 9999999.24 | 10000019.09
475 | 11:26 | 2365 | 9999999.18 | 10000019.09
476 | 11:26 | 2370 | 9999999.23 | 10000019.09
477 | 11:26 | 2375 | 9999999.1 | 10000019.09
478 | 11:26 | 2380 | 9999999.11 | 10000019.1
479 | 11:26 | 2385 | 9999999.14 | 10000019.1
480 | 11:26 | 2390 | 9999999.1 | 10000019.1
481 | 11:26 | 2395 | 9999999.13 | 10000019.11
482 | 11:26 | 2400 | 9999999.1 | 10000019.1
483 | 11:26 | 2405 | 9999999.13 | 10000019.11
484 | 11:26 | 2410 | 9999999.07 | 10000019.11
485 | 11:27 | 2415 | 9999999.16 | 10000019.11
486 | 11:27 | 2420 | 9999999.24 | 10000019.12
487 | 11:27 | 2425 | 9999999.18 | 10000019.14
488 | 11:27 | 2430 | 9999999.2 | 10000019.12
489 | 11:27 | 2435 | 9999999.18 | 10000019.12
490 | 11:27 | 2440 | 9999999.2 | 10000019.13
491 | 11:27 | 2445 | 9999999.17 | 10000019.12
492 | 11:27 | 2450 | 9999999.12 | 10000019.11
493 | 11:27 | 2455 | 9999999.11 | 10000019.12
494 | 11:27 | 2460 | 9999999.19 | 10000019.13
495 | 11:27 | 2465 | 9999999.24 | 10000019.13
496 | 11:27 | 2470 | 9999999.2 | 10000019.13
497 | 11:28 | 2475 | 9999999.17 | 10000019.13
498 | 11:28 | 2480 | 9999999.16 | 10000019.12
499 | 11:28 | 2485 | 9999999.12 | 10000019.11
500 | 11:28 | 2490 | 9999999.11 | 10000019.12
501 | 11:28 | 2495 | 9999999.07 | 10000019.12
502 | 11:28 | 2500 | 9999999.14 | 10000019.12
503 | 11:28 | 2505 | 9999999.14 | 10000019.13
504 | 11:28 | 2510 | 9999999.1 | 10000019.13
505 | 11:28 | 2515 | 9999999.15 | 10000019.12
506 | 11:28 | 2520 | 9999999.08 | 10000019.12
507 | 11:28 | 2525 | 9999999.21 | 10000019.13
508 | 11:28 | 2530 | 9999999.22 | 10000019.12
509 | 11:29 | 2535 | 9999999.2 | 10000019.13
510 | 11:29 | 2540 | 9999999.22 | 10000019.13
511 | 11:29 | 2545 | 9999999.21 | 10000019.12
512 | 11:29 | 2550 | 9999999.2 | 10000019.12
513 | 11:29 | 2555 | 9999999.27 | 10000019.13
514 | 11:29 | 2560 | 9999999.31 | 10000019.13
515 | 11:29 | 2565 | 9999999.25 | 10000019.13
516 | 11:29 | 2570 | 9999999.33 | 10000019.14
517 | 11:29 | 2575 | 9999999.31 | 10000019.14
518 | 11:29 | 2580 | 9999999.27 | 10000019.14
519 | 11:29 | 2585 | 9999999.3 | 10000019.14
520 | 11:29 | 2590 | 9999999.28 | 10000019.14
521 | 11:30 | 2595 | 9999999.25 | 10000019.14
522 | 11:30 | 2600 | 9999999.31 | 10000019.16
523 | 11:30 | 2605 | 9999999.38 | 10000019.15
524 | 11:30 | 2610 | 9999999.28 | 10000019.15
525 | 11:30 | 2615 | 9999999.26 | 10000019.14
526 | 11:30 | 2620 | 9999999.21 | 10000019.14
527 | 11:30 | 2625 | 9999999.24 | 10000019.14
528 | 11:30 | 2630 | 9999999.28 | 10000019.15
529 | 11:30 | 2635 | 9999999.14 | 10000019.14
530 | 11:30 | 2640 | 9999999.18 | 10000019.14
531 | 11:30 | 2645 | 9999999.23 | 10000019.14
532 | 11:30 | 2650 | 9999999.22 | 10000019.14
533 | 11:31 | 2655 | 9999999.21 | 10000019.14
534 | 11:31 | 2660 | 9999999.17 | 10000019.14
535 | 11:31 | 2665 | 9999999.19 | 10000019.15
536 | 11:31 | 2670 | 9999999.2 | 10000019.15
537 | 11:31 | 2675 | 9999999.16 | 10000019.15
538 | 11:31 | 2680 | 9999999.15 | 10000019.15
539 | 11:31 | 2685 | 9999999.15 | 10000019.15
540 | 11:31 | 2690 | 9999999.17 | 10000019.15
541 | 11:31 | 2695 | 9999999.1 | 10000019.15
542 | 11:31 | 2700 | 9999999.08 | 10000019.16
543 | 11:31 | 2705 | 9999999.1 | 10000019.16
544 | 11:31 | 2710 | 9999999.08 | 10000019.16
545 | 11:32 | 2715 | 9999999.1 | 10000019.16
546 | 11:32 | 2720 | 9999999.11 | 10000019.16
547 | 11:32 | 2725 | 9999999.16 | 10000019.16
548 | 11:32 | 2730 | 9999999.2 | 10000019.17
549 | 11:32 | 2735 | 9999999.21 | 10000019.17
550 | 11:32 | 2740 | 9999999.16 | 10000019.16
551 | 11:32 | 2745 | 9999999.15 | 10000019.16
552 | 11:32 | 2750 | 9999999.18 | 10000019.17
553 | 11:32 | 2755 | 9999999.23 | 10000019.17
554 | 11:32 | 2760 | 9999999.22 | 10000019.17
555 | 11:32 | 2765 | 9999999.24 | 10000019.16
556 | 11:32 | 2770 | 9999999.24 | 10000019.17
557 | 11:33 | 2775 | 9999999.23 | 10000019.18
558 | 11:33 | 2780 | 9999999.18 | 10000019.17
559 | 11:33 | 2785 | 9999999.1 | 10000019.17
560 | 11:33 | 2790 | 9999999.12 | 10000019.17
561 | 11:33 | 2795 | 9999999.18 | 10000019.18
562 | 11:33 | 2800 | 9999999.15 | 10000019.18
563 | 11:33 | 2805 | 9999999.12 | 10000019.18
564 | 11:33 | 2810 | 9999999.1 | 10000019.18
565 | 11:33 | 2815 | 9999999.12 | 10000019.19
566 | 11:33 | 2820 | 9999999.1 | 10000019.19
567 | 11:33 | 2825 | 9999999.09 | 10000019.18
568 | 11:33 | 2830 | 9999999.02 | 10000019.17
569 | 11:34 | 2835 | 9999999.08 | 10000019.18
570 | 11:34 | 2840 | 9999999.14 | 10000019.17
571 | 11:34 | 2845 | 9999999.15 | 10000019.18
572 | 11:34 | 2850 | 9999999.09 | 10000019.18
573 | 11:34 | 2855 | 9999999.14 | 10000019.18
574 | 11:34 | 2860 | 9999999.09 | 10000019.19
575 | 11:34 | 2865 | 9999999.08 | 10000019.18
576 | 11:34 | 2870 | 9999999.08 | 10000019.19
577 | 11:34 | 2875 | 9999999.05 | 10000019.19
578 | 11:34 | 2880 | 9999999.01 | 10000019.19
579 | 11:34 | 2885 | 9999999.03 | 10000019.2
580 | 11:34 | 2890 | 9999999.1 | 10000019.2
581 | 11:35 | 2895 | 9999999.11 | 10000019.2
582 | 11:35 | 2900 | 9999999.02 | 10000019.2
583 | 11:35 | 2905 | 9999999.1 | 10000019.2
584 | 11:35 | 2910 | 9999999.12 | 10000019.2
585 | 11:35 | 2915 | 9999999.11 | 10000019.2
586 | 11:35 | 2920 | 9999999.13 | 10000019.19
587 | 11:35 | 2925 | 9999999.11 | 10000019.19
588 | 11:35 | 2930 | 9999999.13 | 10000019.2
589 | 11:35 | 2935 | 9999999.03 | 10000019.2
590 | 11:35 | 2940 | 9999999.04 | 10000019.2
591 | 11:35 | 2945 | 9999999.08 | 10000019.2
592 | 11:35 | 2950 | 9999999.13 | 10000019.19
593 | 11:36 | 2955 | 9999999.12 | 10000019.21
594 | 11:36 | 2960 | 9999999.12 | 10000019.2
595 | 11:36 | 2965 | 9999999.14 | 10000019.2
596 | 11:36 | 2970 | 9999999.11 | 10000019.2
597 | 11:36 | 2975 | 9999999.1 | 10000019.2
598 | 11:36 | 2980 | 9999999.08 | 10000019.2
599 | 11:36 | 2985 | 9999999 | 10000019.2
600 | 11:36 | 2990 | 9999998.98 | 10000019.2
601 | 11:36 | 2995 | 9999999.01 | 10000019.2
602 | 11:36 | 3000 | 9999999.05 | 10000019.2
603 | 11:36 | 3005 | 9999999.04 | 10000019.2
604 | 11:36 | 3010 | 9999999.06 | 10000019.2
605 | 11:37 | 3015 | 9999999.08 | 10000019.2
606 | 11:37 | 3020 | 9999999.1 | 10000019.19
607 | 11:37 | 3025 | 9999999.2 | 10000019.18
608 | 11:37 | 3030 | 9999999.18 | 10000019.19
609 | 11:37 | 3035 | 9999999.19 | 10000019.19
610 | 11:37 | 3040 | 9999999.14 | 10000019.19
611 | 11:37 | 3045 | 9999999.1 | 10000019.19
612 | 11:37 | 3050 | 9999999.12 | 10000019.18
613 | 11:37 | 3055 | 9999999.14 | 10000019.17
614 | 11:37 | 3060 | 9999999.11 | 10000019.17
615 | 11:37 | 3065 | 9999999.03 | 10000019.17
616 | 11:37 | 3070 | 9999998.99 | 10000019.18
617 | 11:38 | 3075 | 9999999.05 | 10000019.18
618 | 11:38 | 3080 | 9999998.99 | 10000019.18
619 | 11:38 | 3085 | 9999999.02 | 10000019.18
620 | 11:38 | 3090 | 9999999.04 | 10000019.18
621 | 11:38 | 3095 | 9999999.07 | 10000019.19
622 | 11:38 | 3100 | 9999999.08 | 10000019.18
623 | 11:38 | 3105 | 9999999.02 | 10000019.18
624 | 11:38 | 3110 | 9999999.08 | 10000019.17
625 | 11:38 | 3115 | 9999999.1 | 10000019.17
626 | 11:38 | 3120 | 9999999.07 | 10000019.17
627 | 11:38 | 3125 | 9999999.1 | 10000019.17
628 | 11:38 | 3130 | 9999999.07 | 10000019.17
629 | 11:39 | 3135 | 9999999.17 | 10000019.18
630 | 11:39 | 3140 | 9999999.15 | 10000019.17
631 | 11:39 | 3145 | 9999999.17 | 10000019.17
632 | 11:39 | 3150 | 9999999.1 | 10000019.16
633 | 11:39 | 3155 | 9999999.14 | 10000019.17
634 | 11:39 | 3160 | 9999999.09 | 10000019.17
635 | 11:39 | 3165 | 9999999.14 | 10000019.16
636 | 11:39 | 3170 | 9999999.11 | 10000019.16
637 | 11:39 | 3175 | 9999999.05 | 10000019.17
638 | 11:39 | 3180 | 9999998.97 | 10000019.18
639 | 11:39 | 3185 | 9999999.08 | 10000019.19
640 | 11:39 | 3190 | 9999999.13 | 10000019.17
641 | 11:40 | 3195 | 9999999.14 | 10000019.18
642 | 11:40 | 3200 | 9999999.19 | 10000019.17
643 | 11:40 | 3205 | 9999999.23 | 10000019.17
644 | 11:40 | 3210 | 9999999.18 | 10000019.17
645 | 11:40 | 3215 | 9999999.15 | 10000019.18
646 | 11:40 | 3220 | 9999999.14 | 10000019.18
647 | 11:40 | 3225 | 9999999.22 | 10000019.17
648 | 11:40 | 3230 | 9999999.12 | 10000019.18
649 | 11:40 | 3235 | 9999999.1 | 10000019.17
650 | 11:40 | 3240 | 9999999.08 | 10000019.17
651 | 11:40 | 3245 | 9999999.14 | 10000019.16
652 | 11:40 | 3250 | 9999999.16 | 10000019.16
653 | 11:41 | 3255 | 9999999.08 | 10000019.17
654 | 11:41 | 3260 | 9999999.04 | 10000019.17
655 | 11:41 | 3265 | 9999999.04 | 10000019.17
656 | 11:41 | 3270 | 9999998.98 | 10000019.18
657 | 11:41 | 3275 | 9999999.06 | 10000019.17
658 | 11:41 | 3280 | 9999999.11 | 10000019.18
659 | 11:41 | 3285 | 9999999.03 | 10000019.17
660 | 11:41 | 3290 | 9999999.05 | 10000019.18
661 | 11:41 | 3295 | 9999998.98 | 10000019.17
662 | 11:41 | 3300 | 9999998.97 | 10000019.18
663 | 11:41 | 3305 | 9999998.98 | 10000019.19
664 | 11:41 | 3310 | 9999998.99 | 10000019.18
665 | 11:42 | 3315 | 9999998.99 | 10000019.18
666 | 11:42 | 3320 | 9999999.02 | 10000019.19
667 | 11:42 | 3325 | 9999999.01 | 10000019.19
668 | 11:42 | 3330 | 9999999.05 | 10000019.19
669 | 11:42 | 3335 | 9999999.04 | 10000019.19
670 | 11:42 | 3340 | 9999999.04 | 10000019.2
671 | 11:42 | 3345 | 9999999.03 | 10000019.19
672 | 11:42 | 3350 | 9999999.08 | 10000019.18
673 | 11:42 | 3355 | 9999999.1 | 10000019.17
674 | 11:42 | 3360 | 9999999.12 | 10000019.19
675 | 11:42 | 3365 | 9999999.05 | 10000019.2
676 | 11:42 | 3370 | 9999998.99 | 10000019.19
677 | 11:43 | 3375 | 9999999.03 | 10000019.19
678 | 11:43 | 3380 | 9999999.01 | 10000019.2
679 | 11:43 | 3385 | 9999999.03 | 10000019.2
680 | 11:43 | 3390 | 9999999.03 | 10000019.19
681 | 11:43 | 3395 | 9999999.13 | 10000019.19
682 | 11:43 | 3400 | 9999999.05 | 10000019.21
683 | 11:43 | 3405 | 9999998.98 | 10000019.21
684 | 11:43 | 3410 | 9999999 | 10000019.2
685 | 11:43 | 3415 | 9999998.99 | 10000019.2
686 | 11:43 | 3420 | 9999999.01 | 10000019.21
687 | 11:43 | 3425 | 9999999 | 10000019.21
688 | 11:43 | 3430 | 9999998.99 | 10000019.21
689 | 11:44 | 3435 | 9999999.02 | 10000019.22
690 | 11:44 | 3440 | 9999999.03 | 10000019.21
691 | 11:44 | 3445 | 9999999.01 | 10000019.22
692 | 11:44 | 3450 | 9999998.97 | 10000019.22
693 | 11:44 | 3455 | 9999998.99 | 10000019.22
694 | 11:44 | 3460 | 9999998.89 | 10000019.23
695 | 11:44 | 3465 | 9999998.96 | 10000019.23
696 | 11:44 | 3470 | 9999999.01 | 10000019.22
697 | 11:44 | 3475 | 9999999.01 | 10000019.22
698 | 11:44 | 3480 | 9999998.95 | 10000019.21
699 | 11:44 | 3485 | 9999998.99 | 10000019.22
700 | 11:44 | 3490 | 9999999 | 10000019.22
701 | 11:45 | 3495 | 9999999.12 | 10000019.22
702 | 11:45 | 3500 | 9999999.11 | 10000019.22
703 | 11:45 | 3505 | 9999999.06 | 10000019.23
704 | 11:45 | 3510 | 9999999.03 | 10000019.22
705 | 11:45 | 3515 | 9999999.03 | 10000019.22
706 | 11:45 | 3520 | 9999999.07 | 10000019.22
707 | 11:45 | 3525 | 9999999.08 | 10000019.22
708 | 11:45 | 3530 | 9999999.09 | 10000019.22
709 | 11:45 | 3535 | 9999999.14 | 10000019.21
710 | 11:45 | 3540 | 9999999.19 | 10000019.21
711 | 11:45 | 3545 | 9999999.23 | 10000019.21
712 | 11:45 | 3550 | 9999999.17 | 10000019.22
713 | 11:46 | 3555 | 9999999.04 | 10000019.21
714 | 11:46 | 3560 | 9999999.08 | 10000019.21
715 | 11:46 | 3565 | 9999999.09 | 10000019.21
716 | 11:46 | 3570 | 9999999.04 | 10000019.22
717 | 11:46 | 3575 | 9999999.03 | 10000019.21
718 | 11:46 | 3580 | 9999999.15 | 10000019.21
719 | 11:46 | 3585 | 9999999.18 | 10000019.21
720 | 11:46 | 3590 | 9999999.15 | 10000019.2
721 | 11:46 | 3595 | 9999999.06 | 10000019.2
722 | 11:46 | 3600 | 9999999.05 | 10000019.21
723 | 11:46 | 3605 | 9999999.08 | 10000019.2
724 | 11:46 | 3610 | 9999999 | 10000019.2
725 | 11:47 | 3615 | 9999999.04 | 10000019.2
726 | 11:47 | 3620 | 9999999.05 | 10000019.19
727 | 11:47 | 3625 | 9999999.05 | 10000019.19
728 | 11:47 | 3630 | 9999999.1 | 10000019.2
729 | 11:47 | 3635 | 9999999.05 | 10000019.21
730 | 11:47 | 3640 | 9999999.08 | 10000019.2
731 | 11:47 | 3645 | 9999999.1 | 10000019.2
732 | 11:47 | 3650 | 9999999.19 | 10000019.2
733 | 11:47 | 3655 | 9999999.17 | 10000019.2
734 | 11:47 | 3660 | 9999999.16 | 10000019.19
735 | 11:47 | 3665 | 9999999.1 | 10000019.2
736 | 11:47 | 3670 | 9999999.02 | 10000019.2
737 | 11:48 | 3675 | 9999999 | 10000019.2
738 | 11:48 | 3680 | 9999999.11 | 10000019.2
739 | 11:48 | 3685 | 9999999.17 | 10000019.21
740 | 11:48 | 3690 | 9999999.18 | 10000019.2
741 | 11:48 | 3695 | 9999999.26 | 10000019.21
742 | 11:48 | 3700 | 9999999.13 | 10000019.21
743 | 11:48 | 3705 | 9999999.13 | 10000019.21
744 | 11:48 | 3710 | 9999999.06 | 10000019.21
745 | 11:48 | 3715 | 9999999.11 | 10000019.21
746 | 11:48 | 3720 | 9999999.21 | 10000019.23
747 | 11:48 | 3725 | 9999999.15 | 10000019.22
748 | 11:48 | 3730 | 9999999.18 | 10000019.22
749 | 11:49 | 3735 | 9999999.13 | 10000019.22
750 | 11:49 | 3740 | 9999999.14 | 10000019.21
751 | 11:49 | 3745 | 9999999.19 | 10000019.21
752 | 11:49 | 3750 | 9999999.15 | 10000019.21
753 | 11:49 | 3755 | 9999999.22 | 10000019.21
754 | 11:49 | 3760 | 9999999.08 | 10000019.21
755 | 11:49 | 3765 | 9999999.12 | 10000019.21
756 | 11:49 | 3770 | 9999999.15 | 10000019.2
757 | 11:49 | 3775 | 9999999.13 | 10000019.21
758 | 11:49 | 3780 | 9999999.26 | 10000019.2
759 | 11:49 | 3785 | 9999999.31 | 10000019.21
760 | 11:49 | 3790 | 9999999.25 | 10000019.2
761 | 11:50 | 3795 | 9999999.12 | 10000019.21
762 | 11:50 | 3800 | 9999999.17 | 10000019.21
763 | 11:50 | 3805 | 9999999.24 | 10000019.21
764 | 11:50 | 3810 | 9999999.24 | 10000019.21
765 | 11:50 | 3815 | 9999999.27 | 10000019.21
766 | 11:50 | 3820 | 9999999.2 | 10000019.22
767 | 11:50 | 3825 | 9999999.23 | 10000019.21
768 | 11:50 | 3830 | 9999999.22 | 10000019.22
769 | 11:50 | 3835 | 9999999.18 | 10000019.21
770 | 11:50 | 3840 | 9999999.02 | 10000019.22
771 | 11:50 | 3845 | 9999999.06 | 10000019.21
772 | 11:50 | 3850 | 9999999.04 | 10000019.2
773 | 11:51 | 3855 | 9999999.04 | 10000019.21
774 | 11:51 | 3860 | 9999999.1 | 10000019.21
775 | 11:51 | 3865 | 9999999.15 | 10000019.22
776 | 11:51 | 3870 | 9999999.1 | 10000019.23
777 | 11:51 | 3875 | 9999999.11 | 10000019.22
778 | 11:51 | 3880 | 9999999.13 | 10000019.22
779 | 11:51 | 3885 | 9999999.13 | 10000019.22
780 | 11:51 | 3890 | 9999999.16 | 10000019.22
781 | 11:51 | 3895 | 9999999.1 | 10000019.22
782 | 11:51 | 3900 | 9999999.09 | 10000019.22
783 | 11:51 | 3905 | 9999999.3 | 10000019.22
784 | 11:51 | 3910 | 9999999.3 | 10000019.23
785 | 11:52 | 3915 | 9999999.31 | 10000019.24
786 | 11:52 | 3920 | 9999999.22 | 10000019.24
787 | 11:52 | 3925 | 9999999.18 | 10000019.23
788 | 11:52 | 3930 | 9999999.18 | 10000019.24
789 | 11:52 | 3935 | 9999999.1 | 10000019.23
790 | 11:52 | 3940 | 9999999.13 | 10000019.23
791 | 11:52 | 3945 | 9999999.08 | 10000019.23
792 | 11:52 | 3950 | 9999999.05 | 10000019.23
793 | 11:52 | 3955 | 9999998.97 | 10000019.24
794 | 11:52 | 3960 | 9999999.03 | 10000019.24
795 | 11:52 | 3965 | 9999998.94 | 10000019.25
796 | 11:52 | 3970 | 9999998.93 | 10000019.25
797 | 11:53 | 3975 | 9999999.06 | 10000019.26
798 | 11:53 | 3980 | 9999999.14 | 10000019.24
799 | 11:53 | 3985 | 9999999.16 | 10000019.24
800 | 11:53 | 3990 | 9999999.18 | 10000019.25
801 | 11:53 | 3995 | 9999999.17 | 10000019.24
802 | 11:53 | 4000 | 9999999.14 | 10000019.25
803 | 11:53 | 4005 | 9999999.12 | 10000019.24
804 | 11:53 | 4010 | 9999999.08 | 10000019.23
805 | 11:53 | 4015 | 9999999.11 | 10000019.24
806 | 11:53 | 4020 | 9999999.15 | 10000019.24
807 | 11:53 | 4025 | 9999999.1 | 10000019.25
808 | 11:53 | 4030 | 9999999.1 | 10000019.24
809 | 11:54 | 4035 | 9999999 | 10000019.24
810 | 11:54 | 4040 | 9999999.1 | 10000019.23
811 | 11:54 | 4045 | 9999999.13 | 10000019.23
812 | 11:54 | 4050 | 9999999.13 | 10000019.23
813 | 11:54 | 4055 | 9999999.17 | 10000019.23
814 | 11:54 | 4060 | 9999999.18 | 10000019.23
815 | 11:54 | 4065 | 9999999.01 | 10000019.23
816 | 11:54 | 4070 | 9999999.06 | 10000019.24
817 | 11:54 | 4075 | 9999999.13 | 10000019.24
818 | 11:54 | 4080 | 9999999.1 | 10000019.24
819 | 11:54 | 4085 | 9999999.08 | 10000019.24
820 | 11:54 | 4090 | 9999999.08 | 10000019.25
821 | 11:55 | 4095 | 9999999.15 | 10000019.25
822 | 11:55 | 4100 | 9999999.06 | 10000019.26
823 | 11:55 | 4105 | 9999999.07 | 10000019.26
824 | 11:55 | 4110 | 9999999.1 | 10000019.26
825 | 11:55 | 4115 | 9999999.16 | 10000019.26
826 | 11:55 | 4120 | 9999999.2 | 10000019.26
827 | 11:55 | 4125 | 9999999.13 | 10000019.26
828 | 11:55 | 4130 | 9999999.03 | 10000019.28
829 | 11:55 | 4135 | 9999999.08 | 10000019.26
830 | 11:55 | 4140 | 9999999.17 | 10000019.27
831 | 11:55 | 4145 | 9999999.1 | 10000019.27
832 | 11:55 | 4150 | 9999999.15 | 10000019.28
833 | 11:56 | 4155 | 9999999.11 | 10000019.26
834 | 11:56 | 4160 | 9999999.08 | 10000019.27
835 | 11:56 | 4165 | 9999999.06 | 10000019.26
836 | 11:56 | 4170 | 9999999.06 | 10000019.26
837 | 11:56 | 4175 | 9999999.08 | 10000019.26
838 | 11:56 | 4180 | 9999999.04 | 10000019.26
839 | 11:56 | 4185 | 9999999 | 10000019.26
840 | 11:56 | 4190 | 9999999.05 | 10000019.25
841 | 11:56 | 4195 | 9999999.12 | 10000019.27
842 | 11:56 | 4200 | 9999999.13 | 10000019.25
843 | 11:56 | 4205 | 9999999.2 | 10000019.26
844 | 11:56 | 4210 | 9999999.24 | 10000019.25
845 | 11:57 | 4215 | 9999999.19 | 10000019.26
846 | 11:57 | 4220 | 9999999.04 | 10000019.25
847 | 11:57 | 4225 | 9999999 | 10000019.26
848 | 11:57 | 4230 | 9999998.99 | 10000019.26
849 | 11:57 | 4235 | 9999999.02 | 10000019.27
850 | 11:57 | 4240 | 9999999.13 | 10000019.26
851 | 11:57 | 4245 | 9999999.09 | 10000019.26
852 | 11:57 | 4250 | 9999999.18 | 10000019.26
853 | 11:57 | 4255 | 9999999.17 | 10000019.27
854 | 11:57 | 4260 | 9999999.2 | 10000019.27
855 | 11:57 | 4265 | 9999999.09 | 10000019.27
856 | 11:57 | 4270 | 9999999.09 | 10000019.27
857 | 11:58 | 4275 | 9999999.12 | 10000019.27
858 | 11:58 | 4280 | 9999999.1 | 10000019.28
859 | 11:58 | 4285 | 9999999.13 | 10000019.27
860 | 11:58 | 4290 | 9999999.06 | 10000019.28
861 | 11:58 | 4295 | 9999999.04 | 10000019.27
862 | 11:58 | 4300 | 9999999.01 | 10000019.28
863 | 11:58 | 4305 | 9999999.11 | 10000019.28
864 | 11:58 | 4310 | 9999999.13 | 10000019.27
865 | 11:58 | 4315 | 9999999.12 | 10000019.28
866 | 11:58 | 4320 | 9999999.01 | 10000019.28
867 | 11:58 | 4325 | 9999999.03 | 10000019.28
868 | 11:58 | 4330 | 9999998.97 | 10000019.28
869 | 11:59 | 4335 | 9999998.95 | 10000019.28
870 | 11:59 | 4340 | 9999998.99 | 10000019.29
871 | 11:59 | 4345 | 9999998.91 | 10000019.28
872 | 11:59 | 4350 | 9999998.91 | 10000019.29
873 | 11:59 | 4355 | 9999999.01 | 10000019.29
874 | 11:59 | 4360 | 9999999 | 10000019.29
875 | 11:59 | 4365 | 9999998.98 | 10000019.29
876 | 11:59 | 4370 | 9999999.01 | 10000019.29
877 | 11:59 | 4375 | 9999999.05 | 10000019.28
878 | 11:59 | 4380 | 9999999.03 | 10000019.29
879 | 11:59 | 4385 | 9999999.06 | 10000019.28
880 | 11:59 | 4390 | 9999999.09 | 10000019.28
881 | 12:00 | 4395 | 9999999.11 | 10000019.29
882 | 12:00 | 4400 | 9999999.05 | 10000019.29
883 | 12:00 | 4405 | 9999999.05 | 10000019.3
884 | 12:00 | 4410 | 9999999.14 | 10000019.29
885 | 12:00 | 4415 | 9999999.14 | 10000019.29
886 | 12:00 | 4420 | 9999999.2 | 10000019.28
887 | 12:00 | 4425 | 9999999.14 | 10000019.28
888 | 12:00 | 4430 | 9999999.2 | 10000019.29
889 | 12:00 | 4435 | 9999999.16 | 10000019.3
890 | 12:00 | 4440 | 9999999.17 | 10000019.29
891 | 12:00 | 4445 | 9999999.11 | 10000019.3
892 | 12:00 | 4450 | 9999999.1 | 10000019.3
893 | 12:01 | 4455 | 9999999.07 | 10000019.29
894 | 12:01 | 4460 | 9999999.14 | 10000019.28
895 | 12:01 | 4465 | 9999999.13 | 10000019.28
896 | 12:01 | 4470 | 9999999.24 | 10000019.29
897 | 12:01 | 4475 | 9999999.22 | 10000019.29
898 | 12:01 | 4480 | 9999999.19 | 10000019.28
899 | 12:01 | 4485 | 9999999.23 | 10000019.28
900 | 12:01 | 4490 | 9999999.12 | 10000019.29
901 | 12:01 | 4495 | 9999999.2 | 10000019.31
902 | 12:01 | 4500 | 9999999.18 | 10000019.3
903 | 12:01 | 4505 | 9999999.18 | 10000019.31
904 | 12:01 | 4510 | 9999999.21 | 10000019.31
905 | 12:02 | 4515 | 9999999.16 | 10000019.3
906 | 12:02 | 4520 | 9999999.13 | 10000019.3
907 | 12:02 | 4525 | 9999999.2 | 10000019.31
908 | 12:02 | 4530 | 9999999.17 | 10000019.31
909 | 12:02 | 4535 | 9999999.14 | 10000019.32
910 | 12:02 | 4540 | 9999999.16 | 10000019.33
911 | 12:02 | 4545 | 9999999.15 | 10000019.32
912 | 12:02 | 4550 | 9999999.13 | 10000019.33
913 | 12:02 | 4555 | 9999999.09 | 10000019.33
914 | 12:02 | 4560 | 9999999.04 | 10000019.33
915 | 12:02 | 4565 | 9999999.05 | 10000019.33
916 | 12:02 | 4570 | 9999999.01 | 10000019.33
917 | 12:03 | 4575 | 9999998.92 | 10000019.33
918 | 12:03 | 4580 | 9999998.95 | 10000019.34
919 | 12:03 | 4585 | 9999998.97 | 10000019.34
920 | 12:03 | 4590 | 9999999.03 | 10000019.34
921 | 12:03 | 4595 | 9999999.1 | 10000019.34
922 | 12:03 | 4600 | 9999999.06 | 10000019.35
923 | 12:03 | 4605 | 9999999.06 | 10000019.34
924 | 12:03 | 4610 | 9999999.12 | 10000019.33
925 | 12:03 | 4615 | 9999999.1 | 10000019.33
926 | 12:03 | 4620 | 9999999.06 | 10000019.34
927 | 12:03 | 4625 | 9999999.06 | 10000019.33
928 | 12:03 | 4630 | 9999999.04 | 10000019.34
929 | 12:04 | 4635 | 9999998.98 | 10000019.35
930 | 12:04 | 4640 | 9999999.04 | 10000019.35
931 | 12:04 | 4645 | 9999998.95 | 10000019.36
932 | 12:04 | 4650 | 9999998.91 | 10000019.36
933 | 12:04 | 4655 | 9999998.98 | 10000019.36
934 | 12:04 | 4660 | 9999998.97 | 10000019.37
935 | 12:04 | 4665 | 9999998.98 | 10000019.37
936 | 12:04 | 4670 | 9999998.92 | 10000019.37
937 | 12:04 | 4675 | 9999998.99 | 10000019.37
938 | 12:04 | 4680 | 9999999.02 | 10000019.37
939 | 12:04 | 4685 | 9999999.03 | 10000019.36
940 | 12:04 | 4690 | 9999999 | 10000019.36
941 | 12:05 | 4695 | 9999999.03 | 10000019.36
942 | 12:05 | 4700 | 9999999.1 | 10000019.35
943 | 12:05 | 4705 | 9999999.12 | 10000019.35
944 | 12:05 | 4710 | 9999999.07 | 10000019.37
945 | 12:05 | 4715 | 9999999.02 | 10000019.38
946 | 12:05 | 4720 | 9999999.03 | 10000019.37
947 | 12:05 | 4725 | 9999998.97 | 10000019.37
948 | 12:05 | 4730 | 9999999.02 | 10000019.37
949 | 12:05 | 4735 | 9999998.97 | 10000019.37
950 | 12:05 | 4740 | 9999998.98 | 10000019.38
951 | 12:05 | 4745 | 9999999.01 | 10000019.37
952 | 12:05 | 4750 | 9999998.96 | 10000019.37
953 | 12:06 | 4755 | 9999998.94 | 10000019.38
954 | 12:06 | 4760 | 9999998.9 | 10000019.38
955 | 12:06 | 4765 | 9999998.96 | 10000019.37
956 | 12:06 | 4770 | 9999998.96 | 10000019.38
957 | 12:06 | 4775 | 9999998.97 | 10000019.38
958 | 12:06 | 4780 | 9999998.93 | 10000019.38
959 | 12:06 | 4785 | 9999998.92 | 10000019.39
960 | 12:06 | 4790 | 9999998.95 | 10000019.38
961 | 12:06 | 4795 | 9999998.88 | 10000019.39
962 | 12:06 | 4800 | 9999998.97 | 10000019.39
963 | 12:06 | 4805 | 9999998.97 | 10000019.4
964 | 12:06 | 4810 | 9999998.99 | 10000019.39
965 | 12:07 | 4815 | 9999998.94 | 10000019.39
966 | 12:07 | 4820 | 9999999 | 10000019.39
967 | 12:07 | 4825 | 9999999.02 | 10000019.38
968 | 12:07 | 4830 | 9999998.97 | 10000019.39
969 | 12:07 | 4835 | 9999998.95 | 10000019.38
970 | 12:07 | 4840 | 9999999.01 | 10000019.38
971 | 12:07 | 4845 | 9999999.01 | 10000019.39
972 | 12:07 | 4850 | 9999998.95 | 10000019.39
973 | 12:07 | 4855 | 9999998.97 | 10000019.39
974 | 12:07 | 4860 | 9999998.96 | 10000019.38
975 | 12:07 | 4865 | 9999998.95 | 10000019.39
976 | 12:07 | 4870 | 9999998.9 | 10000019.39
977 | 12:08 | 4875 | 9999998.92 | 10000019.39
978 | 12:08 | 4880 | 9999998.92 | 10000019.38
979 | 12:08 | 4885 | 9999998.92 | 10000019.38
980 | 12:08 | 4890 | 9999998.97 | 10000019.39
981 | 12:08 | 4895 | 9999998.9 | 10000019.39
982 | 12:08 | 4900 | 9999998.93 | 10000019.39
983 | 12:08 | 4905 | 9999998.94 | 10000019.38
984 | 12:08 | 4910 | 9999998.98 | 10000019.38
985 | 12:08 | 4915 | 9999999.01 | 10000019.38
986 | 12:08 | 4920 | 9999998.98 | 10000019.38
987 | 12:08 | 4925 | 9999998.96 | 10000019.38
988 | 12:08 | 4930 | 9999998.97 | 10000019.39
989 | 12:09 | 4935 | 9999998.96 | 10000019.39
990 | 12:09 | 4940 | 9999998.95 | 10000019.39
991 | 12:09 | 4945 | 9999999.05 | 10000019.4
992 | 12:09 | 4950 | 9999999.12 | 10000019.4
993 | 12:09 | 4955 | 9999998.96 | 10000019.4
994 | 12:09 | 4960 | 9999998.98 | 10000019.39
995 | 12:09 | 4965 | 9999998.99 | 10000019.39
996 | 12:09 | 4970 | 9999999 | 10000019.39
997 | 12:09 | 4975 | 9999999 | 10000019.4
998 | 12:09 | 4980 | 9999998.93 | 10000019.39
999 | 12:09 | 4985 | 9999998.86 | 10000019.39
1000 | 12:09 | 4990 | 9999998.81 | 10000019.4
1001 | 12:10 | 4995 | 9999998.82 | 10000019.4
1002 | 12:10 | 5000 | 9999998.88 | 10000019.39
1003 | 12:10 | 5005 | 9999998.96 | 10000019.39
1004 | 12:10 | 5010 | 9999998.96 | 10000019.4
1005 | 12:10 | 5015 | 9999998.89 | 10000019.39
1006 | 12:10 | 5020 | 9999998.89 | 10000019.4
1007 | 12:10 | 5025 | 9999998.78 | 10000019.39
1008 | 12:10 | 5030 | 9999998.93 | 10000019.38
1009 | 12:10 | 5035 | 9999998.92 | 10000019.39
1010 | 12:10 | 5040 | 9999998.83 | 10000019.39
1011 | 12:10 | 5045 | 9999998.85 | 10000019.4
1012 | 12:10 | 5050 | 9999998.92 | 10000019.4
1013 | 12:11 | 5055 | 9999998.9 | 10000019.39
1014 | 12:11 | 5060 | 9999998.78 | 10000019.38
1015 | 12:11 | 5065 | 9999998.77 | 10000019.38
1016 | 12:11 | 5070 | 9999998.76 | 10000019.39
1017 | 12:11 | 5075 | 9999998.81 | 10000019.39
1018 | 12:11 | 5080 | 9999998.83 | 10000019.39
1019 | 12:11 | 5085 | 9999998.81 | 10000019.39
1020 | 12:11 | 5090 | 9999998.78 | 10000019.39
1021 | 12:11 | 5095 | 9999998.85 | 10000019.4
1022 | 12:11 | 5100 | 9999998.74 | 10000019.4
1023 | 12:11 | 5105 | 9999998.84 | 10000019.4
1024 | 12:11 | 5110 | 9999998.9 | 10000019.4
1025 | 12:12 | 5115 | 9999998.99 | 10000019.41
1026 | 12:12 | 5120 | 9999998.97 | 10000019.4
1027 | 12:12 | 5125 | 9999999 | 10000019.41
1028 | 12:12 | 5130 | 9999999.02 | 10000019.41
1029 | 12:12 | 5135 | 9999999.03 | 10000019.4
1030 | 12:12 | 5140 | 9999998.96 | 10000019.41
1031 | 12:12 | 5145 | 9999998.91 | 10000019.41
1032 | 12:12 | 5150 | 9999998.83 | 10000019.4
1033 | 12:12 | 5155 | 9999998.86 | 10000019.41
1034 | 12:12 | 5160 | 9999998.89 | 10000019.41
1035 | 12:12 | 5165 | 9999998.87 | 10000019.41
1036 | 12:12 | 5170 | 9999998.88 | 10000019.42
1037 | 12:13 | 5175 | 9999998.94 | 10000019.42
1038 | 12:13 | 5180 | 9999998.91 | 10000019.42
1039 | 12:13 | 5185 | 9999998.88 | 10000019.43
1040 | 12:13 | 5190 | 9999998.91 | 10000019.43
1041 | 12:13 | 5195 | 9999998.9 | 10000019.43
1042 | 12:13 | 5200 | 9999998.89 | 10000019.43
1043 | 12:13 | 5205 | 9999998.89 | 10000019.43
1044 | 12:13 | 5210 | 9999998.86 | 10000019.44
1045 | 12:13 | 5215 | 9999998.85 | 10000019.45
1046 | 12:13 | 5220 | 9999998.85 | 10000019.44
1047 | 12:13 | 5225 | 9999998.94 | 10000019.43
1048 | 12:13 | 5230 | 9999998.85 | 10000019.43
1049 | 12:14 | 5235 | 9999998.89 | 10000019.43
1050 | 12:14 | 5240 | 9999998.87 | 10000019.44
1051 | 12:14 | 5245 | 9999998.88 | 10000019.44
1052 | 12:14 | 5250 | 9999998.86 | 10000019.44
1053 | 12:14 | 5255 | 9999998.89 | 10000019.43
1054 | 12:14 | 5260 | 9999998.84 | 10000019.45
1055 | 12:14 | 5265 | 9999998.81 | 10000019.44
1056 | 12:14 | 5270 | 9999998.79 | 10000019.44
1057 | 12:14 | 5275 | 9999998.74 | 10000019.45
1058 | 12:14 | 5280 | 9999998.73 | 10000019.45
1059 | 12:14 | 5285 | 9999998.8 | 10000019.45
1060 | 12:14 | 5290 | 9999998.84 | 10000019.45
1061 | 12:15 | 5295 | 9999998.89 | 10000019.45
1062 | 12:15 | 5300 | 9999998.85 | 10000019.44
1063 | 12:15 | 5305 | 9999998.77 | 10000019.45
1064 | 12:15 | 5310 | 9999998.83 | 10000019.46
1065 | 12:15 | 5315 | 9999998.81 | 10000019.47
1066 | 12:15 | 5320 | 9999998.75 | 10000019.46
1067 | 12:15 | 5325 | 9999998.88 | 10000019.46
1068 | 12:15 | 5330 | 9999998.9 | 10000019.46
1069 | 12:15 | 5335 | 9999998.84 | 10000019.46
1070 | 12:15 | 5340 | 9999998.89 | 10000019.46
1071 | 12:15 | 5345 | 9999998.97 | 10000019.44
1072 | 12:15 | 5350 | 9999999.01 | 10000019.44
1073 | 12:16 | 5355 | 9999998.94 | 10000019.45
1074 | 12:16 | 5360 | 9999998.87 | 10000019.44
1075 | 12:16 | 5365 | 9999998.92 | 10000019.43
1076 | 12:16 | 5370 | 9999998.9 | 10000019.45
1077 | 12:16 | 5375 | 9999998.86 | 10000019.45
1078 | 12:16 | 5380 | 9999998.8 | 10000019.44
1079 | 12:16 | 5385 | 9999998.8 | 10000019.44
1080 | 12:16 | 5390 | 9999998.85 | 10000019.44
1081 | 12:16 | 5395 | 9999998.77 | 10000019.45
1082 | 12:16 | 5400 | 9999998.82 | 10000019.44
1083 | 12:16 | 5405 | 9999998.86 | 10000019.45
1084 | 12:16 | 5410 | 9999998.89 | 10000019.45
1085 | 12:17 | 5415 | 9999998.87 | 10000019.45
1086 | 12:17 | 5420 | 9999998.92 | 10000019.46
1087 | 12:17 | 5425 | 9999998.92 | 10000019.46
1088 | 12:17 | 5430 | 9999998.85 | 10000019.46
1089 | 12:17 | 5435 | 9999998.9 | 10000019.46
1090 | 12:17 | 5440 | 9999998.86 | 10000019.45
1091 | 12:17 | 5445 | 9999998.83 | 10000019.45
1092 | 12:17 | 5450 | 9999998.84 | 10000019.44
1093 | 12:17 | 5455 | 9999998.77 | 10000019.43
1094 | 12:17 | 5460 | 9999998.81 | 10000019.43
1095 | 12:17 | 5465 | 9999998.83 | 10000019.43
1096 | 12:17 | 5470 | 9999998.69 | 10000019.45
1097 | 12:18 | 5475 | 9999998.7 | 10000019.44
1098 | 12:18 | 5480 | 9999998.78 | 10000019.44
1099 | 12:18 | 5485 | 9999998.82 | 10000019.44
1100 | 12:18 | 5490 | 9999998.76 | 10000019.44
1101 | 12:18 | 5495 | 9999998.8 | 10000019.44
1102 | 12:18 | 5500 | 9999998.85 | 10000019.45
1103 | 12:18 | 5505 | 9999998.83 | 10000019.43
1104 | 12:18 | 5510 | 9999998.86 | 10000019.44
1105 | 12:18 | 5515 | 9999998.9 | 10000019.44
1106 | 12:18 | 5520 | 9999998.93 | 10000019.43
1107 | 12:18 | 5525 | 9999998.96 | 10000019.43
1108 | 12:18 | 5530 | 9999998.91 | 10000019.44
1109 | 12:19 | 5535 | 9999998.92 | 10000019.45
1110 | 12:19 | 5540 | 9999998.87 | 10000019.45
1111 | 12:19 | 5545 | 9999998.89 | 10000019.44
1112 | 12:19 | 5550 | 9999998.93 | 10000019.44
1113 | 12:19 | 5555 | 9999998.97 | 10000019.43
1114 | 12:19 | 5560 | 9999998.91 | 10000019.44
1115 | 12:19 | 5565 | 9999998.89 | 10000019.46
1116 | 12:19 | 5570 | 9999998.89 | 10000019.46
1117 | 12:19 | 5575 | 9999998.9 | 10000019.45
1118 | 12:19 | 5580 | 9999998.91 | 10000019.45
1119 | 12:19 | 5585 | 9999998.95 | 10000019.46
1120 | 12:19 | 5590 | 9999998.95 | 10000019.45
1121 | 12:20 | 5595 | 9999998.88 | 10000019.44
1122 | 12:20 | 5600 | 9999998.91 | 10000019.45
1123 | 12:20 | 5605 | 9999998.98 | 10000019.45
1124 | 12:20 | 5610 | 9999998.93 | 10000019.45
1125 | 12:20 | 5615 | 9999998.95 | 10000019.44
1126 | 12:20 | 5620 | 9999998.93 | 10000019.43
1127 | 12:20 | 5625 | 9999998.95 | 10000019.44
1128 | 12:20 | 5630 | 9999998.94 | 10000019.44
1129 | 12:20 | 5635 | 9999998.95 | 10000019.44
1130 | 12:20 | 5640 | 9999998.92 | 10000019.45
1131 | 12:20 | 5645 | 9999998.91 | 10000019.45
1132 | 12:20 | 5650 | 9999998.88 | 10000019.45
1133 | 12:21 | 5655 | 9999998.85 | 10000019.46
1134 | 12:21 | 5660 | 9999998.81 | 10000019.45
1135 | 12:21 | 5665 | 9999998.84 | 10000019.46
1136 | 12:21 | 5670 | 9999998.88 | 10000019.47
1137 | 12:21 | 5675 | 9999998.87 | 10000019.47
1138 | 12:21 | 5680 | 9999998.91 | 10000019.46
1139 | 12:21 | 5685 | 9999999.02 | 10000019.45
1140 | 12:21 | 5690 | 9999998.97 | 10000019.46
1141 | 12:21 | 5695 | 9999998.93 | 10000019.46
1142 | 12:21 | 5700 | 9999998.95 | 10000019.46
1143 | 12:21 | 5705 | 9999998.94 | 10000019.45
1144 | 12:21 | 5710 | 9999999.03 | 10000019.45
1145 | 12:22 | 5715 | 9999999.02 | 10000019.46
1146 | 12:22 | 5720 | 9999998.89 | 10000019.46
1147 | 12:22 | 5725 | 9999998.94 | 10000019.47
1148 | 12:22 | 5730 | 9999999.02 | 10000019.47
1149 | 12:22 | 5735 | 9999999.03 | 10000019.48
1150 | 12:22 | 5740 | 9999998.89 | 10000019.48
1151 | 12:22 | 5745 | 9999998.87 | 10000019.48
1152 | 12:22 | 5750 | 9999998.88 | 10000019.47
1153 | 12:22 | 5755 | 9999998.94 | 10000019.47
1154 | 12:22 | 5760 | 9999998.91 | 10000019.47
1155 | 12:22 | 5765 | 9999998.91 | 10000019.48
1156 | 12:22 | 5770 | 9999998.84 | 10000019.48
1157 | 12:23 | 5775 | 9999998.88 | 10000019.47
1158 | 12:23 | 5780 | 9999998.84 | 10000019.49
1159 | 12:23 | 5785 | 9999998.86 | 10000019.48
1160 | 12:23 | 5790 | 9999998.88 | 10000019.48
1161 | 12:23 | 5795 | 9999998.92 | 10000019.47
1162 | 12:23 | 5800 | 9999998.92 | 10000019.48
1163 | 12:23 | 5805 | 9999998.93 | 10000019.48
1164 | 12:23 | 5810 | 9999998.82 | 10000019.48
1165 | 12:23 | 5815 | 9999998.8 | 10000019.48
1166 | 12:23 | 5820 | 9999998.77 | 10000019.48
1167 | 12:23 | 5825 | 9999998.82 | 10000019.48
1168 | 12:23 | 5830 | 9999998.83 | 10000019.5
1169 | 12:24 | 5835 | 9999998.81 | 10000019.49
1170 | 12:24 | 5840 | 9999998.84 | 10000019.49
1171 | 12:24 | 5845 | 9999998.78 | 10000019.48
1172 | 12:24 | 5850 | 9999998.79 | 10000019.49
1173 | 12:24 | 5855 | 9999998.77 | 10000019.5
1174 | 12:24 | 5860 | 9999998.77 | 10000019.5
1175 | 12:24 | 5865 | 9999998.81 | 10000019.5
1176 | 12:24 | 5870 | 9999998.77 | 10000019.5
1177 | 12:24 | 5875 | 9999998.74 | 10000019.51
1178 | 12:24 | 5880 | 9999998.76 | 10000019.51
1179 | 12:24 | 5885 | 9999998.8 | 10000019.51
1180 | 12:24 | 5890 | 9999998.76 | 10000019.51
1181 | 12:25 | 5895 | 9999998.67 | 10000019.51
1182 | 12:25 | 5900 | 9999998.72 | 10000019.51
1183 | 12:25 | 5905 | 9999998.76 | 10000019.51
1184 | 12:25 | 5910 | 9999998.74 | 10000019.51
1185 | 12:25 | 5915 | 9999998.72 | 10000019.52
1186 | 12:25 | 5920 | 9999998.75 | 10000019.52
1187 | 12:25 | 5925 | 9999998.75 | 10000019.52
1188 | 12:25 | 5930 | 9999998.77 | 10000019.52
1189 | 12:25 | 5935 | 9999998.71 | 10000019.53
1190 | 12:25 | 5940 | 9999998.79 | 10000019.53
1191 | 12:25 | 5945 | 9999998.72 | 10000019.53
1192 | 12:25 | 5950 | 9999998.85 | 10000019.53
1193 | 12:26 | 5955 | 9999998.86 | 10000019.53
1194 | 12:26 | 5960 | 9999998.82 | 10000019.53
1195 | 12:26 | 5965 | 9999998.85 | 10000019.54
1196 | 12:26 | 5970 | 9999998.85 | 10000019.54
1197 | 12:26 | 5975 | 9999998.83 | 10000019.54
1198 | 12:26 | 5980 | 9999998.87 | 10000019.54
1199 | 12:26 | 5985 | 9999998.85 | 10000019.53
1200 | 12:26 | 5990 | 9999998.82 | 10000019.55
1201 | 12:26 | 5995 | 9999998.86 | 10000019.55
1202 | 12:26 | 6000 | 9999998.87 | 10000019.56
1203 | 12:26 | 6005 | 9999998.73 | 10000019.56
1204 | 12:26 | 6010 | 9999998.77 | 10000019.56
1205 | 12:27 | 6015 | 9999998.77 | 10000019.56
1206 | 12:27 | 6020 | 9999998.82 | 10000019.57
1207 | 12:27 | 6025 | 9999998.77 | 10000019.57
1208 | 12:27 | 6030 | 9999998.81 | 10000019.58
1209 | 12:27 | 6035 | 9999998.84 | 10000019.57
1210 | 12:27 | 6040 | 9999998.86 | 10000019.57
1211 | 12:27 | 6045 | 9999998.83 | 10000019.57
1212 | 12:27 | 6050 | 9999998.83 | 10000019.56
1213 | 12:27 | 6055 | 9999998.78 | 10000019.57
1214 | 12:27 | 6060 | 9999998.78 | 10000019.57
1215 | 12:27 | 6065 | 9999998.75 | 10000019.58
1216 | 12:27 | 6070 | 9999998.81 | 10000019.58
1217 | 12:28 | 6075 | 9999998.76 | 10000019.57
1218 | 12:28 | 6080 | 9999998.76 | 10000019.58
1219 | 12:28 | 6085 | 9999998.79 | 10000019.58
1220 | 12:28 | 6090 | 9999998.82 | 10000019.59
1221 | 12:28 | 6095 | 9999998.73 | 10000019.59
1222 | 12:28 | 6100 | 9999998.8 | 10000019.59
1223 | 12:28 | 6105 | 9999998.75 | 10000019.58
1224 | 12:28 | 6110 | 9999998.79 | 10000019.59
1225 | 12:28 | 6115 | 9999998.74 | 10000019.6
1226 | 12:28 | 6120 | 9999998.74 | 10000019.6
1227 | 12:28 | 6125 | 9999998.72 | 10000019.6
1228 | 12:28 | 6130 | 9999998.82 | 10000019.6
1229 | 12:29 | 6135 | 9999998.75 | 10000019.59
1230 | 12:29 | 6140 | 9999998.76 | 10000019.6
1231 | 12:29 | 6145 | 9999998.74 | 10000019.59
1232 | 12:29 | 6150 | 9999998.67 | 10000019.6
1233 | 12:29 | 6155 | 9999998.68 | 10000019.6
1234 | 12:29 | 6160 | 9999998.73 | 10000019.61
1235 | 12:29 | 6165 | 9999998.7 | 10000019.62
1236 | 12:29 | 6170 | 9999998.65 | 10000019.62
1237 | 12:29 | 6175 | 9999998.67 | 10000019.63
1238 | 12:29 | 6180 | 9999998.68 | 10000019.62
1239 | 12:29 | 6185 | 9999998.67 | 10000019.61
1240 | 12:29 | 6190 | 9999998.73 | 10000019.62
1241 | 12:30 | 6195 | 9999998.8 | 10000019.62
1242 | 12:30 | 6200 | 9999998.81 | 10000019.62
1243 | 12:30 | 6205 | 9999998.95 | 10000019.62
1244 | 12:30 | 6210 | 9999998.92 | 10000019.63
1245 | 12:30 | 6215 | 9999998.86 | 10000019.63
1246 | 12:30 | 6220 | 9999998.85 | 10000019.63
1247 | 12:30 | 6225 | 9999998.84 | 10000019.64
1248 | 12:30 | 6230 | 9999998.79 | 10000019.65
1249 | 12:30 | 6235 | 9999998.78 | 10000019.64
1250 | 12:30 | 6240 | 9999998.8 | 10000019.65
1251 | 12:30 | 6245 | 9999998.8 | 10000019.64
1252 | 12:30 | 6250 | 9999998.83 | 10000019.64
1253 | 12:31 | 6255 | 9999998.86 | 10000019.64
1254 | 12:31 | 6260 | 9999998.79 | 10000019.64
1255 | 12:31 | 6265 | 9999998.82 | 10000019.64
1256 | 12:31 | 6270 | 9999998.75 | 10000019.65
1257 | 12:31 | 6275 | 9999998.73 | 10000019.64
1258 | 12:31 | 6280 | 9999998.84 | 10000019.64
1259 | 12:31 | 6285 | 9999998.9 | 10000019.63
1260 | 12:31 | 6290 | 9999998.93 | 10000019.64
1261 | 12:31 | 6295 | 9999998.9 | 10000019.63
1262 | 12:31 | 6300 | 9999998.97 | 10000019.64
1263 | 12:31 | 6305 | 9999998.97 | 10000019.64
1264 | 12:31 | 6310 | 9999998.93 | 10000019.63
1265 | 12:32 | 6315 | 9999998.89 | 10000019.63
1266 | 12:32 | 6320 | 9999998.92 | 10000019.64
1267 | 12:32 | 6325 | 9999998.93 | 10000019.65
1268 | 12:32 | 6330 | 9999998.85 | 10000019.65
1269 | 12:32 | 6335 | 9999998.88 | 10000019.65
1270 | 12:32 | 6340 | 9999998.93 | 10000019.65
1271 | 12:32 | 6345 | 9999998.94 | 10000019.65
1272 | 12:32 | 6350 | 9999998.98 | 10000019.65
1273 | 12:32 | 6355 | 9999998.9 | 10000019.65
1274 | 12:32 | 6360 | 9999998.89 | 10000019.65
1275 | 12:32 | 6365 | 9999998.86 | 10000019.66
1276 | 12:32 | 6370 | 9999998.86 | 10000019.65
1277 | 12:33 | 6375 | 9999998.9 | 10000019.65
1278 | 12:33 | 6380 | 9999998.89 | 10000019.67
1279 | 12:33 | 6385 | 9999998.89 | 10000019.67
1280 | 12:33 | 6390 | 9999998.97 | 10000019.65
1281 | 12:33 | 6395 | 9999999.01 | 10000019.65
1282 | 12:33 | 6400 | 9999998.99 | 10000019.65
1283 | 12:33 | 6405 | 9999998.98 | 10000019.64
1284 | 12:33 | 6410 | 9999998.93 | 10000019.64
1285 | 12:33 | 6415 | 9999998.93 | 10000019.63
1286 | 12:33 | 6420 | 9999998.97 | 10000019.65
1287 | 12:33 | 6425 | 9999998.93 | 10000019.65
1288 | 12:33 | 6430 | 9999998.86 | 10000019.66
1289 | 12:34 | 6435 | 9999998.83 | 10000019.66
1290 | 12:34 | 6440 | 9999998.79 | 10000019.66
1291 | 12:34 | 6445 | 9999998.76 | 10000019.65
1292 | 12:34 | 6450 | 9999998.74 | 10000019.66
1293 | 12:34 | 6455 | 9999998.73 | 10000019.65
1294 | 12:34 | 6460 | 9999998.82 | 10000019.65
1295 | 12:34 | 6465 | 9999998.79 | 10000019.66
1296 | 12:34 | 6470 | 9999998.76 | 10000019.65
1297 | 12:34 | 6475 | 9999998.79 | 10000019.67
1298 | 12:34 | 6480 | 9999998.81 | 10000019.68
1299 | 12:34 | 6485 | 9999998.77 | 10000019.68
1300 | 12:34 | 6490 | 9999998.92 | 10000019.67
1301 | 12:35 | 6495 | 9999998.88 | 10000019.67
1302 | 12:35 | 6500 | 9999998.82 | 10000019.67
1303 | 12:35 | 6505 | 9999998.8 | 10000019.67
1304 | 12:35 | 6510 | 9999998.78 | 10000019.66
1305 | 12:35 | 6515 | 9999998.73 | 10000019.67
1306 | 12:35 | 6520 | 9999998.78 | 10000019.67
1307 | 12:35 | 6525 | 9999998.79 | 10000019.69
1308 | 12:35 | 6530 | 9999998.87 | 10000019.68
1309 | 12:35 | 6535 | 9999998.94 | 10000019.68
1310 | 12:35 | 6540 | 9999998.84 | 10000019.69
1311 | 12:35 | 6545 | 9999998.78 | 10000019.69
1312 | 12:35 | 6550 | 9999998.78 | 10000019.68
1313 | 12:36 | 6555 | 9999998.74 | 10000019.67
1314 | 12:36 | 6560 | 9999998.75 | 10000019.68
1315 | 12:36 | 6565 | 9999998.71 | 10000019.68
1316 | 12:36 | 6570 | 9999998.72 | 10000019.68
1317 | 12:36 | 6575 | 9999998.69 | 10000019.7
1318 | 12:36 | 6580 | 9999998.75 | 10000019.69
1319 | 12:36 | 6585 | 9999998.8 | 10000019.69
1320 | 12:36 | 6590 | 9999998.7 | 10000019.69
1321 | 12:36 | 6595 | 9999998.66 | 10000019.69
1322 | 12:36 | 6600 | 9999998.7 | 10000019.7
1323 | 12:36 | 6605 | 9999998.72 | 10000019.69
1324 | 12:36 | 6610 | 9999998.81 | 10000019.7
1325 | 12:37 | 6615 | 9999998.82 | 10000019.69
1326 | 12:37 | 6620 | 9999998.84 | 10000019.7
1327 | 12:37 | 6625 | 9999998.9 | 10000019.7
1328 | 12:37 | 6630 | 9999998.87 | 10000019.7
1329 | 12:37 | 6635 | 9999998.96 | 10000019.71
1330 | 12:37 | 6640 | 9999998.86 | 10000019.71
1331 | 12:37 | 6645 | 9999998.83 | 10000019.71
1332 | 12:37 | 6650 | 9999998.8 | 10000019.71
1333 | 12:37 | 6655 | 9999998.8 | 10000019.71
1334 | 12:37 | 6660 | 9999998.85 | 10000019.7
1335 | 12:37 | 6665 | 9999998.82 | 10000019.7
1336 | 12:37 | 6670 | 9999998.97 | 10000019.7
1337 | 12:38 | 6675 | 9999998.99 | 10000019.71
1338 | 12:38 | 6680 | 9999998.94 | 10000019.7
1339 | 12:38 | 6685 | 9999998.85 | 10000019.71
1340 | 12:38 | 6690 | 9999998.82 | 10000019.71
1341 | 12:38 | 6695 | 9999998.88 | 10000019.7
1342 | 12:38 | 6700 | 9999998.91 | 10000019.7
1343 | 12:38 | 6705 | 9999998.97 | 10000019.7
1344 | 12:38 | 6710 | 9999999 | 10000019.7
1345 | 12:38 | 6715 | 9999998.93 | 10000019.69
1346 | 12:38 | 6720 | 9999998.92 | 10000019.7
1347 | 12:38 | 6725 | 9999998.9 | 10000019.7
1348 | 12:38 | 6730 | 9999998.86 | 10000019.7
1349 | 12:39 | 6735 | 9999998.78 | 10000019.69
1350 | 12:39 | 6740 | 9999998.85 | 10000019.69
1351 | 12:39 | 6745 | 9999998.8 | 10000019.7
1352 | 12:39 | 6750 | 9999998.84 | 10000019.71
1353 | 12:39 | 6755 | 9999998.86 | 10000019.71
1354 | 12:39 | 6760 | 9999998.79 | 10000019.71
1355 | 12:39 | 6765 | 9999998.8 | 10000019.71
1356 | 12:39 | 6770 | 9999998.79 | 10000019.71
1357 | 12:39 | 6775 | 9999998.72 | 10000019.72
1358 | 12:39 | 6780 | 9999998.77 | 10000019.71
1359 | 12:39 | 6785 | 9999998.77 | 10000019.7
1360 | 12:39 | 6790 | 9999998.79 | 10000019.71
1361 | 12:40 | 6795 | 9999998.68 | 10000019.71
1362 | 12:40 | 6800 | 9999998.64 | 10000019.72
1363 | 12:40 | 6805 | 9999998.65 | 10000019.72
1364 | 12:40 | 6810 | 9999998.72 | 10000019.72
1365 | 12:40 | 6815 | 9999998.68 | 10000019.72
1366 | 12:40 | 6820 | 9999998.72 | 10000019.72
1367 | 12:40 | 6825 | 9999998.61 | 10000019.71
1368 | 12:40 | 6830 | 9999998.7 | 10000019.72
1369 | 12:40 | 6835 | 9999998.73 | 10000019.72
1370 | 12:40 | 6840 | 9999998.74 | 10000019.72
1371 | 12:40 | 6845 | 9999998.69 | 10000019.72
1372 | 12:40 | 6850 | 9999998.69 | 10000019.72
1373 | 12:41 | 6855 | 9999998.73 | 10000019.73
1374 | 12:41 | 6860 | 9999998.72 | 10000019.72
1375 | 12:41 | 6865 | 9999998.73 | 10000019.73
1376 | 12:41 | 6870 | 9999998.8 | 10000019.72
1377 | 12:41 | 6875 | 9999998.78 | 10000019.72
1378 | 12:41 | 6880 | 9999998.71 | 10000019.72
1379 | 12:41 | 6885 | 9999998.68 | 10000019.73
1380 | 12:41 | 6890 | 9999998.68 | 10000019.72
1381 | 12:41 | 6895 | 9999998.67 | 10000019.72
1382 | 12:41 | 6900 | 9999998.64 | 10000019.71
1383 | 12:41 | 6905 | 9999998.66 | 10000019.7
1384 | 12:41 | 6910 | 9999998.69 | 10000019.7
1385 | 12:42 | 6915 | 9999998.63 | 10000019.71
1386 | 12:42 | 6920 | 9999998.6 | 10000019.72
1387 | 12:42 | 6925 | 9999998.62 | 10000019.72
1388 | 12:42 | 6930 | 9999998.7 | 10000019.71
1389 | 12:42 | 6935 | 9999998.68 | 10000019.71
1390 | 12:42 | 6940 | 9999998.67 | 10000019.71
1391 | 12:42 | 6945 | 9999998.7 | 10000019.71
1392 | 12:42 | 6950 | 9999998.71 | 10000019.71
1393 | 12:42 | 6955 | 9999998.7 | 10000019.7
1394 | 12:42 | 6960 | 9999998.81 | 10000019.7
1395 | 12:42 | 6965 | 9999998.77 | 10000019.7
1396 | 12:42 | 6970 | 9999998.85 | 10000019.7
1397 | 12:43 | 6975 | 9999998.8 | 10000019.69
1398 | 12:43 | 6980 | 9999998.77 | 10000019.69
1399 | 12:43 | 6985 | 9999998.79 | 10000019.68
1400 | 12:43 | 6990 | 9999998.67 | 10000019.69
1401 | 12:43 | 6995 | 9999998.71 | 10000019.69
1402 | 12:43 | 7000 | 9999998.69 | 10000019.69
1403 | 12:43 | 7005 | 9999998.75 | 10000019.69
1404 | 12:43 | 7010 | 9999998.75 | 10000019.7
1405 | 12:43 | 7015 | 9999998.64 | 10000019.69
1406 | 12:43 | 7020 | 9999998.73 | 10000019.7
1407 | 12:43 | 7025 | 9999998.79 | 10000019.69
1408 | 12:43 | 7030 | 9999998.75 | 10000019.68
1409 | 12:44 | 7035 | 9999998.77 | 10000019.69
1410 | 12:44 | 7040 | 9999998.82 | 10000019.68
1411 | 12:44 | 7045 | 9999998.79 | 10000019.67
1412 | 12:44 | 7050 | 9999998.8 | 10000019.68
1413 | 12:44 | 7055 | 9999998.77 | 10000019.68
1414 | 12:44 | 7060 | 9999998.73 | 10000019.69
1415 | 12:44 | 7065 | 9999998.67 | 10000019.69
1416 | 12:44 | 7070 | 9999998.65 | 10000019.69
1417 | 12:44 | 7075 | 9999998.66 | 10000019.69
1418 | 12:44 | 7080 | 9999998.64 | 10000019.69
1419 | 12:44 | 7085 | 9999998.63 | 10000019.69
1420 | 12:44 | 7090 | 9999998.64 | 10000019.7
1421 | 12:45 | 7095 | 9999998.66 | 10000019.68
1422 | 12:45 | 7100 | 9999998.62 | 10000019.69
1423 | 12:45 | 7105 | 9999998.64 | 10000019.69
1424 | 12:45 | 7110 | 9999998.62 | 10000019.68
1425 | 12:45 | 7115 | 9999998.59 | 10000019.68
1426 | 12:45 | 7120 | 9999998.59 | 10000019.68
1427 | 12:45 | 7125 | 9999998.62 | 10000019.69
1428 | 12:45 | 7130 | 9999998.73 | 10000019.69
1429 | 12:45 | 7135 | 9999998.75 | 10000019.7
1430 | 12:45 | 7140 | 9999998.77 | 10000019.7
1431 | 12:45 | 7145 | 9999998.82 | 10000019.69
1432 | 12:45 | 7150 | 9999998.79 | 10000019.68
1433 | 12:46 | 7155 | 9999998.8 | 10000019.69
1434 | 12:46 | 7160 | 9999998.77 | 10000019.69
1435 | 12:46 | 7165 | 9999998.68 | 10000019.69
1436 | 12:46 | 7170 | 9999998.74 | 10000019.69
1437 | 12:46 | 7175 | 9999998.72 | 10000019.69
1438 | 12:46 | 7180 | 9999998.75 | 10000019.68
1439 | 12:46 | 7185 | 9999998.69 | 10000019.69
1440 | 12:46 | 7190 | 9999998.62 | 10000019.69
1441 | 12:46 | 7195 | 9999998.69 | 10000019.69
|  | fmax | 9999999.53 | 10000019.73
|  | fmin | 9999998.59 | 10000018.93
|  | D fmax | 1.41 | 19.73

## Stand. nejistoty a výsl. hodnot
Agilent 53131A
Standardní nejistota typu A [Hz] | Standardní nejistota typu B [Hz] | Standardní nejistota typu C [Hz] | Výsledná průměrná hodnota [Hz] | Výsledná hodnota [Hz] | Frekvenční stabilita [s-1]
0.0083214 | 0.025 | 0.026349 | 10000019.276 | 10000019,738 ± 0,044 | 2.7403e-10
Pendulum CNT-91
Standardní nejistota typu A [Hz] | Standardní nejistota typu B [Hz] | Standardní nejistota typu C [Hz] | Výsledná průměrná hodnota [Hz] | Výsledná hodnota [Hz] | Frekvenční stabilita [s-1]
0.051442 | 0.006 | 0.051791 | 9999999.0806 | 9999980,081 ± 0,073 | 1.9583e-11